## 標準様式
令和３年度静岡県立病院機構VNAシステム導入業務委託契約仕様書
表示順 | 大項目 | 中項目 | 分類１ | 分類２ | 分類３ | 要求内容
1 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本方針 |  |  |  | 本システム更新は平成26年度に導入された静岡県立総合病院放射線画像システム、平成28年度に導入された静岡県立こども病院放射線画像システム、平成26年度に導入された静岡県立こころの医療センター放射線画像システムで管理されている放射線画像を新たに一括管理するシステムを導入することを目的としている。
2 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本方針 |  |  |  | 安全性、利便性、費用のバランスを考慮したシステムの全体最適化を考慮すること。
3 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本方針 |  |  |  | 高度な医療と医療の安全を実現するための快適な応答速度と操作性、必要十分な機能の整備を実現すること。
4 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本方針 |  |  |  | 最小限のカスタマイズによる、安定かつ保守・更新が容易なシステムを実現すること。
5 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本方針 |  |  |  | 増大する医用画像データに対応した長期的なデータ保全を確保すること。
6 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本方針 |  |  |  | 地方独立行政法人静岡県立病院機構（以下「機構」）の運営する静岡県立総合病院、静岡県立こども病院、静岡県立こころの医療センター（以下「3病院」）のシステムを統合し、医療情報の共有化を進める。
7 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本方針 |  |  |  | 3病院間で患者情報の相互参照を可能とし、機構内の移行医療への対応を進める。
8 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 |  |  |  | 3病院のシステムを統合し、管理、運用させること。
9 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 |  |  |  | 本システムの基幹システム（サーバ群）はこころの医療センター内サーバ棟に集約すること。
10 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 |  |  |  | 本システムの稼働開始日は静岡県立総合病院（以下「総合病院」）静岡県立こころの医療センター（以下「こころの医療センター」）においては2023年1月、静岡県立こども病院（以下「こども病院」）においては2023年1月もしくは2023年5月を想定する。
11 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 |  |  |  | 総合病院、こころの医療センターにおいては2023年1月、こども病院においては2023年5月に更新予定の総合医療情報システム（電子カルテを中心とした関連システム）との連携を可能とし、患者IDポリシーや各種マスタをはじめとする3病院全体の総合運用およびその機能に対応するために総合医療情報システム開発企業と協議、協力の上システム環境を実現すること。
12 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 |  |  |  | サーバー再起動時を除き24時間365日ノンストップ稼働できること。
13 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 |  |  |  | 入札機器は入札時点で製品化されていること。
14 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 |  |  |  | 構築するシステムは、当機構と同等規模以上の施設においてフイルムレス運用での同様な構成の基幹システムとしての稼動実績が有ること。
15 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 調達の範囲 |  |  | 以下のシステムが、本システム調達範囲である。
16 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 調達の範囲 |  |  | 医用画像情報長期管理システム（VNA構成）のハードウェア及びソフトウェア
17 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 調達の範囲 |  |  | VNA Viewerのハードウェア及びソフトウェア
18 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 連携先システム |  |  | 以下のシステムについては本システム調達には含まないが、仕様を実現するための連携を構築すること。
19 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 連携先システム |  |  | 総合医療情報システム（電子カルテ、オーダリング、医事システム,薬剤システム文書管理システム等）
20 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 連携先システム | 総合病院 こども病院 |  | 2D-PACS（検像含める）
24 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 連携先システム | 総合病院 こども病院 |  | 画像エクスポートシステム
21 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 連携先システム |  | 既存システム | 地域連携システム（ふじのくにネット）
22 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 連携先システム |  | 既存システム | 統計情報管理システム(DWH)
23 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 連携先システム |  | 既存システム | 線量管理システム(富士フイルムメディカル社・Dose Manager)
25 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 連携先システム | 総合病院 | 既存システム | 乳腺画像システム(Climbメディカルシステムズ)
26 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 連携先システム | 総合病院 | 既存システム | 遠隔読影システム(ドクターネット・Tele Rad)
27 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 前提条件 | 連携先システム | 総合病院 | 既存システム | 遠隔読影システム(ドクターネット・V Rad)
28 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 |  |  | 電子保存の三原則における「真正性」に基づき、診断に用いた確定画像が改ざんされることなく読み出せること。
29 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 |  |  | 電子保存の三原則における「保存性」に基づき、オリジナル画像データを安定的に保存すること。
30 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 |  |  | 電子保存の三原則における「見読性」に基づき、標準規格DICOMに対応したさまざまな画像表示装置にて、画像保存装置内の画像表示ができること。また、モニタの劣化が読影・診断の妨げとならないために、標準規格DICOM Part14に基づき定期的にこれらを測定・補正・管理し、性能を維持する機能を有すること。
31 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 |  |  | 情報の機密性を担保可能なシステムとすること。特に病院間の相互利用に際する機密性についてシステム的に解決策をもたせること。
32 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 |  |  | 応答速度はシステムを利用している期間は低下しないこと。
33 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 |  |  | 本システム導入時点で3病院に導入されているすべての画像診断装置から発生するデータを正常に扱うことができること。複数システム間でそれらの画像ポリシーには一貫性を持たせること。
34 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 |  |  | 2023年1月ないしは5月予定の次期統合医療情報システムの更新に際し、新しいHIS端末に対応した医用画像情報統合管理システムの端末用プログラムの提供を行うこと。
35 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 |  |  | 富士通製Human Bridgeを利用した地域連携システム「ふじのくにねっと」との画像連携を行っているため、現在同様の運用が行えること。
36 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 | 処理速度 |  | すべてのサーバーは負荷分散を十分に考慮して導入すること。
37 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 | 処理速度 |  | 現在保有する画像機器の画像データを繁盛日の繁盛時間であっても登録遅延が10分以内となる構成及び処理性能を有すること。
38 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 | 処理速度 |  | 経年的なデータ量の増加に関わらず、導入当初と同等の表示スピードで表示可能なこと。
39 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 | 処理速度 |  | 導入後に画像表示速度遅延が生じた場合は、 関係ベンダー協議の上対策を講じ、導入当初の画像表示速度を維持すること。
40 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 | 処理速度 |  | 将来的に連携されるシステムにおいて、各ベンダーと協議し、シームレスな連携が担保されるよう協力して対応を行うこと。
41 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 | 患者ID |  | 本更新と同時期に更新予定の総合医療情報システム（電子カルテ等）では、3病院の患者ID統一が行われるため、関係システムベンダーと協議のうえ、本システムでも患者ID統一を踏襲すること。
42 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 | 患者ID | 方針 | 患者IDは10桁で統一される。総合病院は現状のID(10桁),こころの医療センターは現状ID(8桁)の前に病院コード(数字文字2桁：例"10")、こども病院は現状ID(8桁)の前に病院コード(数字文字2桁：例"20")が付与された10桁である。
43 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 | 患者ID | 方針 | 機構内共通患者（病院をまたぐ診療を受ける患者）は先頭に共通患者コード(数字文字2桁：例"30")＋8桁がついた10桁の患者IDの利用を計画している。
44 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 基本要件 | 共通 | 患者ID |  | 患者ID変換の手法や変換後の運用については、導入後3病院担当者と協議の上実施すること。
45 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム概要 | 定義 |  |  | 長期保管領域は3病院のデータを統合した方式とし、サーバはこころの医療センター内サーバ棟に設置する。
46 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム概要 | 定義 |  |  | 長期保管領域はDICOM画像のみではなく、DICOM動画像、汎用形式画像や文書データ等についても保管及び閲覧可能なシステムであること。
47 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム概要 | 定義 |  |  | 長期保管画像領域は他ベンダーシステムがアーカイブ可能な一般的な形式で保管管理し、他システムへの拡張性を持たせること。
48 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム概要 | 定義 |  |  | 本調達範囲ではDICOM形式のみを保管及び閲覧できればよいものとする。
49 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム概要 | ストレージ |  |  | 放射線静止画像のストレージサーバーは本調達範囲内である長期保管画像領域の他に、総合病院及びこども病院には短期保管画像領域を別途設ける想定である。
50 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 接続 |  |  | 別表1に記載する装置からのDICOM画像をストレージできること。
51 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 接続 |  |  | 別表1に記載する装置からのDICOM Q/Rに対応すること。
52 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 接続 |  |  | 各接続先からの画像取得要求は接続先が対応可能な限りDICOM Web形式を採用すること。
53 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | ストレージ |  |  | 放射線静止画像の原本は長期保管画像領域内のものとする。
54 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | ストレージ | データ容量 |  | 長期保管領域容量は従来の放射線静止画像の領域として非圧縮500TB以上とする。
55 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | ストレージ | データ容量 |  | 長期保管領域容量における放射線静止画像の病院間の内訳は非圧縮で、総合病院約425TB、こども病院70TB、こころの医療センター5TBである。
56 | 放射線・医用画像管理システム（2D PACS) | システム構築 | ストレージ | 画像の圧縮 |  | DICOM画像データの保管は基本的には可逆圧縮形式によるものとし、3病院担当者が指定する場合のみ非可逆圧縮形式の画像保管を行う。現状では一部マルチフレーム画像を考慮している。
57 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | ストレージ | データ形式 |  | 長期保管領域内データは他社のシステムに対しても速やかに移行できる状態で保存、管理すること。
58 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | ストレージ | 冗長性 |  | RAID6相当の構成で保存することでデータの冗長性を保つこと。
59 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | ストレージ | ディスク増設 |  | ディスク容量不足等で増設する際のシステム停止時間は1時間以内とすること。
60 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | バックアップ |  |  | データを保管するストレージ以外に、画像データ及びデータベースを全てバックアップできる仕組みを備えること。
61 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | データベース |  |  | 患者情報や検査情報を管理するデータベースは障害に対して冗長かつ応答が迅速であれば統一するか否かは問わないが、相互閲覧を可能とし、かつ病院間の機密性が保たれる構造とすること。具体的にはフィルタリングや権限付与等で閲覧を制御可能とすること。
62 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | データベース | オーダー数 |  | 単位年間にオーダーされる総検査件数は総合病院210000件、こども病院50000件、こころの医療センター1600件である。あくまでオーダー数であり検査件数でないことに留意すること。
63 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | データベース |  |  | データベース量は上記オーダー数と今後の拡張性を考慮し、稼動期間中に不足が発生しないよう導入すること。
64 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | データベース | 公開 |  | ストレージを管理する機能を有し、使用率や残容量等の集計項目を管理ユーザーにて設定、閲覧可能であること。また月単位で画像発生量（件数と容量）を抽出できること。
65 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | データベース | 情報更新 |  | 上位システムで患者プロファイル情報更新があった場合は遅滞なく情報更新がなされること。
66 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | データベース | 情報更新 |  | 遅滞なく更新する必要がある患者プロファイル情報の内容については3病院担当者と協議の上決定することとする。
67 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | データベース | 情報更新 |  | 患者プロファイル情報の更新にあたっては、更新処理により業務に支障が出るような動作遅延や画像保管容量の増加等が発生しないこと。
68 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | データベース | 情報修正 |  | ストレージサーバー内の画像情報の管理（編集、削除、修正）が3病院指定の端末で行えること。
69 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | データベース | 情報修正 |  | ストレージサーバー内の画像情報の管理（編集、削除、修正）についてはログ管理が可能であること。
70 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | データベース | 情報修正 |  | ストレージサーバー内の画像情報の管理（編集、削除、修正）についてはユーザーの権限による制限をかけることができること。
71 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | ストレージ | 情報修正 |  | 物理削除された画像データと同じSOP Instance UIDの画像を受信した場合は画像を保管し、後から受信した条件で閲覧可能とできること。
72 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | DICOM |  | DICOM規格に準拠していること。
73 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | 情報規格 |  | HL-7をサポートしていること。
74 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | 非DICOM |  | IHE XDSをサポートしていること。本調達では実装している必要はない。
75 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | データ形式 |  | 長期保管領域は以下を保管管理できるシステムであること。
76 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | データ形式 |  | DICOM画像
77 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | データ形式 |  | DICOM動画像（マルチフレーム）
78 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | データ形式 | 拡張性 | 長期保管領域は本調達外で機能を拡張した場合に、以下を保管管理できるシステムであること。
79 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | データ形式 |  | DICOM-RT
80 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | データ形式 | 拡張性 | 汎用形式画像（JPEG等）
81 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | データ形式 | 拡張性 | 汎用形式動画（MP4等）
82 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | データ形式 | 拡張性 | 汎用形式音声データ(MP3等)
83 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | データ形式 | 拡張性 | 文書ファイル(PDF等)
85 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | Transfer Syntax |  |  | 受信するDICOM画像のTransfer Syntaxについては少なくとも以下をサポートすること。
86 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | Transfer Syntax |  |  | IMPLICIT LITTLE ENDIAN
87 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | Transfer Syntax |  |  | EXPLICIT LITTLE ENDIAN
88 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | Transfer Syntax |  |  | EXPLICIT BIG ENDIAN
89 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | Transfer Syntax |  |  | JPEG LOSSLESS Non-Hierarchical,First-Order Prediction(Process14)
90 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | Transfer Syntax |  |  | JPEG Baseline(Process 1)
91 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | Transfer Syntax |  |  | JPEG 2000 Image Compression(Lossless Only)
92 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | Transfer Syntax |  |  | JPEG 2000 Image Compression
93 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | DICOM画像のうち少なくとも以下のモダリティコードをもつ画像について、保管、送信、受信、閲覧可能とすること。
94 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | BMD
95 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | CR
96 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | CT
97 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | DR
98 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | DX
99 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | ES
100 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | MG
101 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | MR
102 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | NM
103 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | OT
104 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | PT
105 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | RF
106 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | RG
107 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | RT
108 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | SC
109 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | SR
110 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | US
112 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | XA
113 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | XC
114 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | 各モダリティについてマルチフレーム画像についても同様に保管、送信、受信、閲覧可能とすること。
115 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | DICOMレポート |  | DICOMレポートについて以下の様式の送信、受信、保管ができること
116 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | DICOMレポート |  | Basic Text SR
117 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | DICOMレポート |  | X-Ray Radiation Dose SR
118 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | DICOMレポート |  | Enhanced SR
119 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | DICOMレポート |  | Comprehensive SR
120 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | DICOMレポート |  | Radiopharmaceutical Radiation Dose SR Radiopharmaceutical Radiation Dose SRについては、法的あるいは、診療報酬に関する管理項目として規定されるまでに実装されていればよい。
122 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | 放射線治療 |  | 放射線治療情報について以下の様式の送信、受信、保管、閲覧ができること
123 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | 放射線治療 |  | Radiotherapy Image
124 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | 放射線治療 |  | Radiotherapy Dose
125 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | 放射線治療 |  | Radiotherapy Structure Set
126 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | 放射線治療 |  | Radiotherapy Plan
127 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | Q/R |  | DICOM Query/Retrieveについて以下のサービスを利用できること。
128 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | Q/R |  | Study Root Query/Retrieve Information Model – FIND
129 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | Q/R |  | Study Root Query/Retrieve Information Model – MOVE
130 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | Q/R |  | DICOM Query/Retrieveについて以下のサービスを提供できること。
133 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | Q/R |  | Study Root Query/Retrieve Information Model – FIND
134 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | Q/R |  | Study Root Query/Retrieve Information Model – MOVE
137 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | DICOM Web |  | DICOM Webについて以下のサービスを利用できること。
140 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | DICOM Web |  | WADO-RS
141 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム構築 | 対応 | DICOM Web |  | QIDO-RS
143 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム連携 | 2D-PACS | 画像連携 | 総合病院 こども病院 | VNA内の画像が2D-PACS viewerで一連のリストに統合された状態で表示され、同一操作でシームレスに画像を表示できるように2D-PACS連携すること。
144 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム連携 | 2D-PACS | 画像取得速度 | 総合病院 こども病院 | 2D-PACS-VNA通信において、2D-PACSベンダーと協議し、画像取得速度が画像1枚当たり0.03秒以内となるよう努めること。
145 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システム連携 | 2D-PACS | 画像取得速度 | 総合病院 こども病院 | 画像1000枚以上の検査において、2D-PACS viewerで全画像をロードする時間が0.03sec/image以内で表示できるよう努めること。
146 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル |  |  | VNAに格納した画像サイズを変更する機能を有すること。
147 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 圧縮 |  | 事前に定めた条件で自動的に圧縮処理ができること。
148 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 圧縮 |  | 圧縮条件はDICOMタグ情報を利用して圧縮できること。
149 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 圧縮 |  | 圧縮条件はANDやORのように複数組み合わせて設定できること。
150 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 圧縮 | 形式 | 圧縮時には以下の圧縮方法が指定できること
151 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 圧縮 | 形式 | JPEG Lossy
152 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 圧縮 | 形式 | JPEG Lossless
153 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 圧縮 | 形式 | JPEG 2000 Lossless
156 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 削除 |  | 事前に定めた条件で自動的に削除処理ができること。
158 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 削除 |  | 削除条件は少なくとも以下を指定できること。
159 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 削除 |  | 検査日および期間
160 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 削除 |  | モダリティコード
161 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 削除 |  | AE title
162 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 削除 |  | 病院（総合病院、こども病院、こころの医療センター）
163 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 削除 |  | 削除条件はANDやORのように複数組み合わせて設定できること。
164 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 移動 |  | ハードディスク容量増加を押さえるために外部テープストレージ等に自動でデータ移行できる機能を有すること。
165 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 移動 |  | 事前に定めた条件で自動的に移動処理ができること。
166 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 移動 |  | 移動条件はDICOMタグ情報を利用して移動処理できること。
167 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 移動 |  | 移動条件は少なくとも以下を指定できること。
168 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 移動 |  | 検査日および期間
169 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 移動 |  | モダリティコード
170 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 移動 |  | AE title
171 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 移動 |  | 病院（総合病院、こども病院、こころの医療センター）
172 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ライフサイクル | 移動 |  | 移動条件はANDやORのように複数組み合わせて設定できること。
174 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | DICOMタグ修正 |  |  | DICOMタグ修正機能を有すること。
175 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | DICOMタグ修正 |  |  | DICOMデータを送受信する際に事前に指定した条件に従い自動的に修正処理できること。
176 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | DICOMタグ修正 |  |  | 条件はDICOMタグ情報を使用して事前に作成できること。
177 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機能 | ログ管理 |  |  | 監査ログを保存し、一覧表示できること。
178 | VNA ビューワー | 基本機能 |  |  |  | VNA領域に格納されている画像、レポート等すべての情報について表示可能なビューワーであること。
179 | VNA ビューワー | 環境 |  |  |  | 3病院すべてのHIS端末において利用できること。
180 | VNA ビューワー | 環境 |  |  |  | Webブラウザを用いて参照可能であること。 Webブラウザを用いて参照不可能な場合、EXE等で起動参照できること。ただし、システム稼働期間中のEXE等の配信については、確実にすべての端末に適応できるよう責任をもって行うこと。
182 | VNA ビューワー | 環境 |  |  |  | 複数モニタ構成の端末においては、事前に3病院担当者と協議を行い表示の設定を行うこと。
183 | VNA ビューワー | システム連携 | 3D-PACS |  |  | VNAビューワから同時期に導入予定の3D-PACSを患者IDもしくはオーダー番号をKeyとして連携起動できること。接続費用は自社分のみ積算すること。
184 | VNA ビューワー | システム連携 | レポートシステム |  |  | VNAビューワから同時期に導入予定のレポートシステムをオーダー番号をKeyとして参照できること。 接続費用は自社分のみ積算すること。
185 | VNA ビューワー | システム連携 | 検像システム |  |  | 検像システムへ画像のDICOM転送が可能であること。 接続費用は自社分のみ積算すること。
186 | VNA ビューワー | システム連携 | 遠隔読影システム |  |  | 遠隔読影システムへ画像のDICOM転送が可能であること。 接続費用は自社分とドクターネット分を積算すること。
187 | VNA ビューワー | 職員マスタ |  |  |  | 電子カルテで職員マスタが新規登録・更新された場合、職員ID、氏名、所属部署、職種などの病院が指定する基本的な情報が自動的に2D PACSの職員マスタに追加・修正される機能を有すること。なお、詳細な権限は別途VNAビューワー側で設定する運用を想定している。
188 | VNA ビューワー | 職員マスタ |  |  |  | 電子カルテの情報を元に自動更新する場合は、1日1回以上の頻度で自動更新すること。システムの負荷が許容できる範囲で更新頻度を短くする、または更新ボタンを設置するなどによりリアルタイムに近づけること。
190 | VNA ビューワー | パスワード |  |  |  | 電子カルテの情報を元に職員パスワードを自動更新できること。
191 | VNA ビューワー | パスワード |  |  |  | パスワードの更新は1日1回以上の頻度で自動更新すること。システムの負荷が許容できる範囲で更新頻度を短くする、または更新ボタンを設置するなどによりリアルタイムに近づけること。
192 | VNA ビューワー | 起動 | HIS端末 |  |  | 電子カルテよりシングルサインオン機能を用いてVNAビューワーを参照可能とすること。
193 | VNA ビューワー | 起動 | HIS端末 |  |  | 病院ポータルもしくは統合ビューよりシングルサインオン機能を用いてVNAビューワーを参照可能とすること。
194 | VNA ビューワー | 終了 |  |  |  | 電子カルテから連動して起動した場合で、電子カルテが終了した場合または異なる患者を選択した場合、電子カルテから送信される信号を元に自動的に表示画面をクリアする機能を有すること。
195 | VNA ビューワー | 起動 | RIS |  |  | RISよりシングルサインオン機能を用いてVNAビューワーを参照可能とすること。
196 | VNA ビューワー | 起動 | 画像ポータル |  |  | 画像ポータルよりシングルサインオン機能を用いてVNAビューワーを参照可能とすること。
197 | VNA ビューワー | 表示 | タイムライン |  |  | データの存在の有無をタイムライン上に明示できること。
198 | VNA ビューワー | 表示 | マトリクス表示 |  |  | 検査種と検査日付を縦軸と横軸にしたマトリクス表示が可能であること。
199 | VNA ビューワー | 表示 | マトリクス表示 |  |  | 時系列表示ができること。
200 | VNA ビューワー | 表示 | マトリクス表示 |  |  | 履歴表示ができること。
201 | VNA ビューワー | 表示 | マトリクス表示 |  |  | マトリクス内アイコンやサムネイルをダブルクリックすることで各ビューワーを展開し当該画像や文書を表示できること。
202 | VNA ビューワー | 表示 | マトリクス表示 |  |  | 表示日付範囲は、スライダーバー等で簡便に過去検査を参照できること。
203 | VNA ビューワー | 表示 | リスト表示 |  |  | 検査種別や日別に検査をリスト化表示できること。
204 | VNA ビューワー | 表示 | リスト表示 |  |  | リストは検査種等で絞り込みできること。
205 | VNA ビューワー | 表示 | リスト表示 |  |  | リスト内アイコンやサムネイルをダブルクリックすることで各ビューワーを展開し当該画像や文書を表示できること。
206 | VNA ビューワー | 表示 | 設定変更 |  |  | 各表示機能はユーザー、診療科単位でレイアウトや表示項目等を設定できること。
207 | VNA ビューワー | 表示 | 設定変更 |  |  | 表示機能はあらかじめ科セット等を組んでおき、プルダウン等で変更することで簡便に表示を変えることができること。
208 | VNA ビューワー | 表示 | 設定変更 |  |  | サムネイルサイズを変更でき、表示する件数を調整可能であること。
209 | VNA ビューワー | レイアウト |  |  |  | 画像および文書を表示する枠を自由に配置できること。
210 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | 基本操作 |  |  | シリーズ画像に対して以下の操作ができること。
211 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | 基本操作 |  |  | WW/WL変更
212 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | 基本操作 |  |  | 拡大・縮小
213 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | 基本操作 |  |  | 移動（パンニング）
214 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | 基本操作 |  |  | ページング
215 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | 基本操作 |  |  | 部分拡大
216 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | 回転操作 |  |  | シリーズ画像に対して以下の回転操作ができること。
217 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | 回転操作 |  |  | 左右反転
218 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | 回転操作 |  |  | 上下反転
219 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | 回転操作 |  |  | 90度回転
220 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | 回転操作 |  |  | 180度回転
221 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | フィッティング操作 |  |  | シリーズ画像に対して以下のフィッティング操作ができること。
222 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | フィッティング操作 |  |  | 画像フィット表示
223 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | フィッティング操作 |  |  | ピクセル等倍表示
225 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 階調プリセットは最大9個程度のプリセットをモダリティごとにセット可能とすること。
226 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | キーボード・マウスホイールを用いてページング可能であること。
227 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | シリーズ画像をシネ表示できること。
228 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | シネ表示は再生、逆再生、停止、速度調整ができること。
229 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | DICOMフレームレートを考慮した動画像をシネ表示できること。
230 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 同一の座標原点をもった多断面画像において、ある画像上でマウスポイントを置いた際に他の断面の同位置に自動でマウスポイントが置かれる機能をもつこと。
231 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・計測 |  |  | 画像上で以下のアノテーションを付与、計測可能とすること
232 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・計測 |  |  | 画素値
233 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・計測 |  |  | 距離
234 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・計測 |  |  | 角度
235 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・計測 |  |  | テキスト
236 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・計測 |  |  | 矢印
238 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・計測 |  |  | ROI
239 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | CTR |  |  | CTR(心胸郭比)が算出可能であること。
240 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 画像のPixcel Spacingを用いて補正した計測が可能であること。
241 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・表示 |  |  | ROIのアノテーションとして以下の項目を表示できること。
242 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・表示 |  |  | 面積
243 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・表示 |  |  | 平均値
244 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・表示 |  |  | 標準偏差
245 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・表示 |  |  | 最大値
246 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・表示 |  |  | 最小値
250 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | アノテーション・表示 |  |  | 長さ
251 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 任意のDICOMタグ情報を画像内の四隅にオーバーレイ表示できること。
252 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 画像内DICOM情報オーバーレイについてはモダリティ別にユーザー単位で設定可能であること。
255 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | オーバーレイはレイアウトサイズによって自動でフォントサイズが変更されること。
256 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | DICOM6000番台のオーバーレイ情報を表示できること。
257 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | リファレンスライン |  |  | 表示中画像のリファレンスラインを表示/非表示できること。
258 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | リファレンスライン |  |  | リファレンスラインにイメージ番号を表示できること。
259 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | リファレンスライン |  |  | リファレンスラインの表示は以下の選択が可能であること。
260 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | リファレンスライン |  |  | 最初と最後とアクティブ
261 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | リファレンスライン |  |  | アクティブのみ
262 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 | リファレンスライン |  |  | すべて
263 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 画像操作の切り替えをキーボードショートカット、アイコン、右クリックメニューにて実施できること。
264 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | キーボードショートカット、アイコン、右クリックメニューはユーザーごとにメニューの割り当てが可能であること。
265 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 画像の全体、もしくは選択した範囲を汎用画像形式にてクリップボードにコピーもしくはファイル出力可能であること。
266 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 選択画像もしくはシリーズ全体を汎用画像形式にてファイル出力できること。
267 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 選択したシリーズ画像をppt形式で保存できること。
268 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 選択画像をAVI形式等の汎用動画形式にて保存できること。
269 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 選択画像が電子カルテ・レポートに簡易な操作でコピー・ペースト可能なこと。
270 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 画像をWindowsプリントできること。
271 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | シリーズ間の連携はユーザーごとにON/OFFできること。
272 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 連携するシリーズは任意選択できること。
273 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 連携するシリーズを同一検査、同一方向で自動選択できること。
274 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | 連携するシリーズを表示している全シリーズにワンアクションで設定できること。
275 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | ページング連携時にDICOMタグ情報のスライスポジションで自動的に同期可能であること。
276 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | スライスポジションで同期をかける場合はシリーズ端で折り返した場合も位置ずれをおこさないこと。
277 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | ページング連携時にスライス位置合わせ情報を計算して自動で同期可能であること。
278 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | ページング連携時に、位置情報を加味せず枚数のみで同期可能であること。
279 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | スライス厚が異なるシリーズ同士では最も近いスライス位置の画像を表示できること。
280 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | ページング連携時に手動でスライス位置を合わせてそこから同期可能とすること。
281 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | ページング同期はキーボードショートカット等を用いて連係解除がワンアクションでできること。
282 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | DICOMの位置情報を利用して複数シリーズ間で三次元的に同じ位置のイメージおよびポインタを表示できること。
283 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | VNAビューアー内もしくは連携起動で3D機能が使えること。
284 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | シリーズ画像をMPR、MIP、minIP、Raysum表示できること。
285 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | MPR、MIP、minIP、Raysum画像の直交3断面をワンアクションで切り替え表示できること。
286 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | MPR、MIP、minIP、Raysumのオブリーク断面を表示できること。
287 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | MPR、MIP、minIP、Raysumのダブルオブリーク断面を表示できること。
288 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | MPR、MIP、minIP、Raysum表示時にオブリーク＋直交3断面の4分割表示が可能であること。
289 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | MPR、MIP、minIPのスラブ厚を数値入力または固定値等で任意に変更可能であること。
290 | VNA ビューワー | DICOM画像閲覧機能 |  |  |  | MPR、MIP、minIPのスライス間隔が変更可能であること。
291 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 導入 |  |  |  | 本仕様内の機能、装置はすべてシステム稼働日までに稼働可能な状態であること。
292 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 導入 |  |  |  | 本システムにかかる全データの移行は稼働日までに終えていること。
293 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 導入 | 導入体制 |  |  | 円滑なシステム本稼動を実現する為に、総合病院と同規模以上の高度医療機関で同等システム導入経験のあるＳＥをプロジェクトリーダとすること。
294 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 導入 | 導入体制 |  |  | 当機構の運用を理解し、運用に対して製品やシステムの機能を提案できること。
295 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 導入 | 導入体制 |  |  | プロジェクトスタッフは必要十分な要員を確保すること。
296 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 導入 | 講習 |  |  | システム稼働日までに事前講習を行うこと。内容については3病院更新担当者と協議の上行うこと。
297 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 導入 | ウィルス対策 |  |  | 電子カルテ端末に相乗りする場合は本システムが病院指定のウィルス対策ソフトによる障害がないか事前に調査すること。問題が生じる場合は本システム側で対策を講じること。
298 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 導入 | テスト |  |  | 運用に支障が出ないよう十分なテストを実施すること。
299 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 導入 | テスト |  |  | テスト内容は事前に病院担当者と協議すること。
300 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 導入 | テスト |  |  | テスト結果は病院担当者に報告すること。
301 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | HIS端末 | 数量 |  |  | 約2500台程度の電子カルテ端末に相乗りできること。
302 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | HIS端末 | 設定配信 |  |  | HIS端末へのソフトウェア等の資源配布は当院が提供する機能を利用すること。ただし、資源配布が正しく実行されなかった場合は、設置されている端末について個別に設定を行うこと。
305 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 費用 |  |  |  | 次期HIS端末環境設定作業に係る今回調達するシステム側の対応費用、接続費等は、通常保守費用の中に含むものとする。
306 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 費用 | 接続費用 |  |  | 本システム稼動後、病院内でのモダリティ等の新規の接続もしくは接続変更等が必要な場合が発生した場合、本システム側（PACS、RIS、レポート等含む本契約の全システム一括）で発生する接続に必要な費用は、通常保守の中に含むか、1モダリティ当たりの定額制とすること。定額制の場合、資格審査書類の提出に合わせ、病院側に、必要額を提示すること。
307 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 費用 | 接続費用 |  |  | 今回の更新に伴う、院内の各モダリティやシステムとの接続に要する費用は、相手側に必要な費用を含め、当該リースの総額に含めること。ただし、令和５年1月稼動予定の新しい統合医療情報システムの接続費用については、本システム側の発生費用のみを含めるものとし、新しい統合医療情報システム側の対応費用は含めないものとする。新しい統合医療情報システム側の発生費用は、新しい統合医療情報システムベンダーの開発費用に含めるものとする。
308 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 費用 | 接続費用 |  |  | 新しい統合医療情報システムとの接続については、電文を受信する場合は電文を受信しシステム内で処理する機能、公開されたデータベースを参照しデータを取得しシステム内で処理する機能、電文を送信する機能、公開が必要なデータベースを公開する機能を開発するまでを本契約の費用に含むこと。
309 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 費用 |  |  |  | リモートメンテナンス用の環境構築費用は本契約に含むこと。
310 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 費用 |  |  |  | サーバラックまでの電源は病院で用意する。ただし、全て100Vとする。
311 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 費用 |  |  |  | サーバ室移設に係る費用は本契約に含まない。ただし、移設に必要な費用と内訳を提示すること。
312 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 費用 |  |  |  | 既存システムの撤去費用は本契約には含まない。
314 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 費用 | 保守費用 |  |  | サーバについてはデータ移行が完了し本機構による検収完了後7年間の保守が可能なこと。延長する場合もある。初年度分のみ本調達に含み翌年度以降の保守については別途契約する。 応札時に保守金額を提示すること。
315 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 検収 |  |  |  | 仕様書の機能、装置はすべて指示した日までに稼働状態にあるよう整備、点検、事前試験は終了しておくこと。
316 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 検収 |  |  |  | システムの検収は稼働後3ヶ月程度の期間をもって検証できること。
317 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ハードウェア要件 | サーバハードウェア | 共通 |  | サーバハードウェアについては以下の条件以上とすること。
318 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ハードウェア要件 | サーバハードウェア | システムサーバ | 数量 | システムを稼働するために必要な数量のサーバを用意すること。仮想環境でも可。
319 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ハードウェア要件 | サーバハードウェア | システムサーバ | OS | システムを稼働するために必要なOSを備えること。ただし、OSメーカーの保守がないものは認めない。
320 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ハードウェア要件 | サーバハードウェア | システムサーバ | CPU | システムを稼働して概ね3秒以内のレスポンスに耐えうるCPUを用意すること。
321 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ハードウェア要件 | サーバハードウェア | システムサーバ | 物理メモリ | システムを稼働して概ね3秒以内のレスポンスに耐えうるメモリを用意すること。
322 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ハードウェア要件 | サーバハードウェア | システムサーバ | ハードディスク | サーバ本体のOSインストール領域はSSDで構成すること。
323 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ハードウェア要件 | サーバハードウェア | システムサーバ | ネットワーク | スイッチと10GBASE-Tで接続し、冗長構成可能なるようにすること。
324 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ハードウェア要件 | サーバハードウェア | システムサーバ | 機能 | SNMP機能を有効化し、機構からの指示でMIB情報の取得が可能なこと。
325 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ハードウェア要件 | サーバハードウェア | モニタ/キーボード |  | 各サーバーユニットを管理できるモニタ/キーボードコンソールを1式備えること。
326 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ハードウェア要件 | クライアントハードウェア | 共通 |  | クライアントハードウェアについては以下の条件以上とすること。
327 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ソフトウェア要件 | ソフトウェア | 医用画像情報長期管理システム | 数量 | 1式
328 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ソフトウェア要件 | ソフトウェア | VNAビューワー | 数量 | 1式
329 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | ソフトウェア要件 | ソフトウェア | VNAビューワー | ライセンス | 同時接続300以上（3病院分含む）
330 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | サーバ室環境 | こころサーバ棟 | 空間 | サーバ等の機器は別途調達済みの河村電器産業の図面番号H02398-01Cに納めること。
331 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | サーバ室環境 | こころサーバ棟 | 空調 | 空調は病院で調達する。
332 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | サーバ室環境 | こころサーバ棟 | 電源 | 瞬間停電や3分程度の停電が発生した場合でもシステムが停止せず、3分程度運用が継続できるよう別途調達済みのSY32K160HJ-PDに必要なバッテリモジュールを搭載を搭載すること。
333 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | サーバ室環境 | こころサーバ棟 | 電源 | 停電で病院が指定する時間内（概ね3分以内）に自家発電装置などによる電源供給がされない場合を想定して、自動的に安全にサーバをシャットダウンするPowerChute NetworkShutdownをサーバ数分用意すること。
334 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | サーバ室環境 | こころサーバ棟 |  | サーバラック内とその周辺の配線は、メンテナンスが容易になるよう病院の指示に従って整理すること。また、ネットワーク機器の追加は認めない。
335 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | サーバ室環境 | こころサーバ棟 |  | サーバ室外部への画像ネットワークのＬＡＮは基本現状の物を利用するが、端末の増可等で、追加配線が必要な場合、別途病院で用意する。
336 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | データ保管 | 共通 |  | データを保管するストレージは、機器故障等の障害発生時でもデータの喪失が無い構成とすること。
337 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | 冗長性 | 共通 |  | 使用する各サーバは、サーバ内の電源やファン等の冗長化等による障害対応、内臓ディスクのRAID構成による障害対応を行うこと。サーバ自体のクラスタ化等の冗長化要件は、システム毎に、示す。
338 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | 処理性能 | 共通 |  | サーバ類は、今後さらに増加していくデータ量や処理件数を考慮し、必要十分な、台数、CPU性能、メモリ量を確保すること、負荷分散や、ディスク速度にも配慮し、運用に支障を起こさない高速性を確保すること。
339 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | タイムサーバー | 共通 |  | 機構が指定するタイムサーバに接続し時刻同期がされること。
340 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | ウィルス対策 | 共通 |  | 技術的に可能で、動作など運用に支障が出ない場合は、病院指定のウイルス対策ソフトをインストールすること。対応できない場合は別途ウイルス対策ソフトを用意しリース契約に含むこと。また、最低でも1日1回以上の自動更新が可能な安全なネットワーク環境に対応すること。
341 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | ウィルス対策 | 共通 |  | ＵＳＢポート等を利用して機器を接続する際は、その都度、機構担当スタッフに許可を得て、ウイルスチェックを実施したことを確認してから接続すること。
342 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | ウィルス対策 | 共通 |  | 一般ユーザーが使用する端末及び付属装置は、システム制御もしくは物理的なロックによりＵＳＢポートが使用できないようにすること。
343 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | 外部接続 | 共通 |  | 外部ネットワークとの接続について、遠隔読影システムとふじのくにねっと(SS-MIX2)からの画像取得に対応すること。
344 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | 情報漏洩対策 | 共通 |  | ＧＷサーバを経由した遠隔読影システム及びメンテナンス用回線以外のインターネット環境との接続を禁止する。
345 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | 設置 |  |  | 端末および付属装置は、当院担当者の指定する場所に設置すること。
346 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | スケジュール |  |  | 別紙スケジュール案を参照すること。
348 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 環境構築 | スケジュール |  |  | 2023年1月までに運用開始できること。すべてのデータ移行及びデータの整合性チェックが完了していること。 稼動の切換えタイミングは、病院側が指示するものとする。 2022年3月中旬に10G専用線を構築予定であるため、それまでは1Gでの接続となる。また接続切り替え時にデータ移行を中止してもらう期間もあるため、その点を考慮すること。
350 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | 既存システムからのデータ移行は定められた範囲や期間に対応し、当機構の確認を得ること。原則2023年1月までとする。
351 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | データ移行対象は各病院で現在稼動している2D PACS内データとする。
352 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | データ移行に関しても、移行元のベンダと調整し確実にデータ移行を行えること。
353 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | データ移行はデータ不整合が無いか確認するまでを作業に含めること。
354 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | データ移行でデータ不整合や移行ができない場合は、データの取り扱いについて機構担当者と別途協議すること。ただし、電子保存の３原則を運用面を含めて遵守するものとし、電子保存の３原則から逸脱したデータ取り扱いは実施しない。
355 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | 次期システムに反映できない画像以外のデータについては当院と協議の上、CSV等の汎用ファイルの形で提示すること。
356 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | 新システムでの運用開始までは24時間稼働でデータ移行可能であること。
357 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | 原則として直近の撮影日付のデータから優先して移行すること。移行速度を重視した場合に他の手法がある場合は病院担当者と協議の上決定することとする。
358 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | 現在使用しているPACSの画像表示順と同じ画像表示順を再現すること。
359 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | データ移行はサムネイルについても行うこと。
360 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | 次期更新時のデータ移行に対応するため、各サーバが複数のポートを備え、マルチにデータ転送が可能であり、同時に複数のタスクがあっても遅延しないシステムであること。
361 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | データ移行 |  |  |  | データ移行終了後のデータベースは、接続する他システム構築時にデータ提供することとし、稼働日までに接続されたシステムのDB構築が完了するよう協力すること。
362 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | マニュアル |  |  |  | 日本語の機能説明書があること。
363 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | マニュアル |  |  |  | DICOM準拠製品の場合はDICOM適合宣言書を提出すること。
364 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | マニュアル |  |  |  | 機能説明書とは別に操作マニュアルを作成すること。
365 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | マニュアル |  |  |  | 機能説明書、DICOM適合宣言書、操作マニュアルなどは紙媒体の他に電子媒体で提出すること。
366 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | マニュアル |  |  |  | 操作マニュアルは編集可能なMicrosoft Office製品で提出すること。
367 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 研修・教育 |  |  |  | 運用を開始する前に、診療科カンファレンスなどの場を利用し病院担当者が必要とするだけ説明会を開催し操作説明を都度すること。
368 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 研修・教育 |  |  |  | 運用開始後2週間（平日）は問い合わせに対応するために3病院に運用保守の要員が常駐すること。
369 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 研修・教育 |  |  |  | 機構職員に対してサーバ管理に関する教育を行い、操作マニュアルを用意すること。
370 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 提出文書 |  |  |  | 以下の文書を、紙媒体6部（各病院2部づつ。）、PDF形式データ、Microsoft Excel, Powerpointなど病院で編集可能な形式データで提出すること。
371 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 提出文書 |  |  |  | サーバ構成機器一覧表
372 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 提出文書 |  |  |  | サーバラック構成図
373 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 提出文書 |  |  |  | サーバラック内ネットワーク配線図
374 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 提出文書 |  |  |  | 端末および機器一覧表
375 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 提出文書 |  |  |  | システム・機器連携図
376 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 提出文書 |  |  |  | システム・機器データフロー概要図
377 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 障害対応 |  |  |  | 障害対応は、24時間365日受け付けることとし、障害対応の実担当者（コールセンター除く）は、病院ヘルプデスクに60分以内に応答するとともに、速やかにリモートによる着手が可能な体制をとること。リモートによる確認、もしくは、ハード側の故障通知機能により、ハード故障等現地対応が必要なことが判明した場合、病院側と調整の上、その指示に従い速やかに部品を調達し交換要員を派遣できること。
378 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 定例会議 |  |  |  | 各病院稼働後半年までは少なくとも1ヶ月に1度以上の技術スタッフ（技術営業も含む）を交えた定例会議を開催すること。
379 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 定例会議 |  |  |  | 各病院稼働後半年を超えて稼働を停止する12ヶ月前までは2ヶ月に1度以上の技術スタッフ（技術営業も含む）を交えた定例会議を開催すること。
380 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 定例会議 |  |  |  | 各病院システムが稼働を停止する12ヶ月前からは1ヶ月に1度以上の技術スタッフ（技術営業も含む）を交えた定例会議を開催すること。
381 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システムレポート |  |  |  | 機構職員による詳細な使用状況（ディスク使用量やサーバ等の負荷状況等）の確認に協力すること。
382 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システムレポート |  |  |  | 上記の病院側での調査に際し、データの抽出等に協力すること（費用は保守料に含むものとする。）
383 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | システムレポート |  |  |  | 少なくとも月に1度システムレポート（ディスク使用料の推移、サーバー負荷状況、ログの報告等）を電子媒体で提出すること。提出先は3病院担当者とそれぞれ協議する。
384 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | リモートメンテナンス |  |  |  | リモートメンテナンスを実施する際は緊急事態を除き、事前に病院に連絡をし許可を得ること。
385 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守体制 |  |  |  | 契約締結後、保守体制及び連絡先を明確化し、紙媒体と電子データの文書により病院に通知すること
386 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守体制 |  |  |  | 上記の内緊急連絡先は、個人とせず24時間365日対応できるような体制とすること。
387 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守体制 |  |  |  | ハードウェアに異常が発生した際の通知を受信し、迅速な初動体制を取れること。ただし、ハードウェアの異常通知を受信した場合に、当院への連絡は必須としないものとする。
388 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守機能 | アクセスログ管理 |  |  | 誰が、いつ、どの端末で、どの日付の、どの患者の、どの検査を参照したか確認できる機能を有すること。
389 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守機能 | アクセスログ管理 |  |  | ユーザーのアクセスログを統計的に解析し利用頻度を確認できる機能を有すること。機能が無い場合は、統計解析可能なデータを出力できること。
390 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守機能 | イベントログ管理 |  |  | イベントログが管理され、システムのセキュリティおよび安定した運用管理が可能なこと。少なくとも、イベントログの管理は1年間は保存可能であること。
391 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守機能 | 保守ログ管理 |  |  | 利用者の操作ログは手動または自動でデータをコピーできること。
392 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守機能 | サーバ監視 |  |  | 機構職員が随時、詳細な使用状況（ディスク使用量や通信量、サーバ等の負荷状況等）の確認ができること。
393 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守機能 | サーバ監視 |  |  | ハードウェアに異常が発生した際の通知が、機構が指定するメールアドレス宛てに届くこと。
394 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守機能 | システム再起動 |  |  | システムメンテナンスを目的としたシステム停止が生じる場合は、あらかじめ病院と協議し実施すること。
395 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守機能 | システム再起動 |  |  | サーバ再起動にあたっては当院職員が操作することなく実施できること。
396 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 保守機能 | システム再起動 |  |  | システム全体の再起動は動作チェックを含めて概ね45分以内に完了すること。
397 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 定期点検 |  |  |  | 1年に1回以上の定期点検を実施すること。
398 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 定期点検 |  |  |  | 定期点検にあわせて画像診断端末や検像端末など本契約で設置した機器の周辺環境を清掃（ホコリの除去）し、配線の緊張の有無などを確認すること。
399 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | 機器交換 |  |  |  | 納入後1 年間は、通常の使用により機器が故障した場合の無償保証に応じること。
400 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | バージョンアップ |  |  |  | 保守の範囲でソフトウェアのバージョンアップに対応すること。ただし、バージョンアップの実施にあたっては病院と協議すること。
401 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | バージョンアップ |  |  |  | 電子カルテ等の基幹システムの更新に合わせ、バージョンアップ等を行うこと。
402 | 放射線・医用画像情報長期管理システム | カスタマイズ |  |  |  | 当院ではパッケージ機能を使用することを原則としており、著しい運用への影響が無い限り、保守やシステム更新に影響が出るカスタマイズを実施しない。よって、保守やシステム更新に影響が出るカスタマイズをユーザーが要求した場合、そのリスクについて説明すること。
Note on A2: 表示順は自由に修正して見やすいように並べ替えてください。
Note on B2: 仕様書を読みやすいように適宜分類してください。
Note on G2: 項目追加する場合は項目を新規挿入せずに、項目UID発番済みの項目をかならず使用して、並べ替えや切り取り挿入するなどしてください。また、同じUDIの項目が複数無いようにしてください。

## 選択項目マスタ
A11.プロジェクト・マネジメント・オフィス | 01標準機能 | 製品を指定すれば黙っていても付いてくる機能
B11.システム統合化 | 02オプション | 顧客が要否を選択できる製品として完成された追加機能。
B12.IT機器管理 | 03一部オプション
C11.臨床診療 | 04機能追加 | 過去に十分な開発経験と運用実績があり、システムの動作、保守、バージョンアップなどへの影響が無いことが確認されている機能。
C12.歯科診療 | 05一部機能追加
C13.眼科診療 | 06カスタマイズ | 開発経験がないまたは少なく、システムの動作、保守、バージョンアップへの影響が生じる可能性のある機能追加。
C14.精神科診療 | 07一部カスタマイズ
C15.医療観察法 | 08運用対応
C16.統合表示・汎用画像管理 | 09実現不可能
C21.一般外来・中央処置 | 10製品の範囲外
C22.外来化学療法 | 11要確認・要相談
C23.救急外来
C31.患者相談
C32.入院・退院
C33.地域連携部門
C34.ふじのくにねっと
C35.訪問診療
C41.クリニカルパス
C42.看護計画
C43.病棟指示
C44.看護業務
C45.看護記録
C46.重症病棟
C47.周産期病棟
C48.インスリン管理
C61.汎用チーム
C62.褥瘡対策チーム
C63.栄養サポートチーム
D11.手術部門
D12.麻酔管理
D13.滅菌管理部門
D21.血管造影部門
D22.循環器部門・医用動画管理
D23.透析部門
E11.薬剤部門
E21.リハビリテーション部門
E31.栄養管理部門
E41.医療機器管理
E51.検体検査部門
E52.微生物検査部門
E53.生理検査部門
E54.血液管理部門
E61.病理診断部門
E71.画像診断部門
E72.放射線治療部門
E81.内視鏡部門
E91.臨床心理部門
G11.感染対策部門
G21.医療安全部門
G31.診療情報管理部門
G41.臨床試験管理部門
H11.医事
H31.物流管理
I11.看護勤務管理
J11.医療連絡