仕 様 書 ②

- 調達の背景及び目的

肺形成が未熟な新生児に対して、新生児本来の鼻腔呼吸をサポートすることは生理的に極めて重要である。その際、低圧下で二相式換気が行えることが患児の肺の過膨張を防ぎ、また呼吸仕事量を軽減することで患児の負担も軽減される。

今回導入する人工呼吸器は、未熟児・新生児領域における呼吸管理と治療を目的とする。

２　調達物品の数量

エア・ウォーター㈱　インファントフローサイパップ　１式

内訳

| 品名 | 数量 |
| --- | --- |
| サイパップドライバー （ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ、ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰ、腹圧ｾﾝｻｰ含む） | 1 |
| サイパップ 専用架台 | 1 |
| サイパップ専用架台用 加温加湿器ブラケット | 1 |
| 耐圧ホースASSY（酸素、ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ、袋ﾅｯﾄ付）３ｍ | 1 |
| 耐圧ホースASSY（圧空、ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ）３ｍ | 1 |
| インファントフローディスポ吸気回路（MR850用） | 1 |
| インファントフロージェネレーター | 1 |
| ボンネット １号 | 1 |
| ボンネット ２号 | 1 |
| ボンネット ３号 | 1 |
| 加温加湿器MR850セット（RTディスポ回路用） | 1 |

３　装置の要件

調達物品の構成内容と必要な仕様に関し、以下の条件を満たす装置であること。

- 二相式換気を行なえる非侵襲的人工呼吸器であること。

- 鼻腔内の圧力変動が小さく、呼吸仕事量の軽減が図れる、流体力学的に全呼吸相に同調する機構を有する専用回路を有すること。

- 自発呼吸を検知できる呼吸モニタリング機能を搭載していること。

- 換気モードはNCPAP、NCPAP+Apnea、BiPhasic、BiPhasic+Apnea、BiPhasic trの　　　　計5モードを有すること。

- 鼻腔部直近計測方式の気道内圧表示で0 – 20cmH２Oの範囲で表示できること。

- 安全対策として11cmH２O（もしくは15 cmH２O）を越える加圧の場合には、自動的に大気圧開放し、患児に過度な圧力がかからないこと。

- 吸入ガスの流量はベース圧設定流量が0-15L/min、Si圧設定流量が0-5L/minで設定可能であること。

- 酸素濃度表示は警報機能付きの表示で21 – 100%で表示可能であること。

- パラメーターの設定等は、ディスプレイ上のタッチパネル機能により、設定可能であること。また、設定値やモニター値に加え、リアルタイムの圧力波形を表示させることができ、使用者が認識しやすい設定方法・画面表示となっていること。

- プロングは鼻腔損傷を与えないもので、簡単な方法で、しかも安定した装着を可能にし、サイズはL・M・Sの3タイプを有すること。

- プロングが適さない患児に対しても使用できるようマスクの設定があり、サイズはXL・L・M・Sの4タイプを有すること。

- バッテリーが装備されており、停電時にも満充電から約2時間の稼動が可能であること。　　また、バッテリーの残量を示すインジケーター機能も搭載していること。

４　設置条件

納品期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を納品することができなくなった場合には、当院と協議の上、後継機種を納入すること。

５　研修

- 本装置に関する研修は、当院と協議の上日時、場所を決定すること。

操作マニュアル等の研修資料は、日本語版で当院が必要とする部数を揃えること。

以上