仕　　様　　書　②

１　調達物品

人工呼吸器ＩＰＶ（肺内パーカッションベンチレーター）

２　仕様

(1)　装置概要

肺内パーカッション換気療法による、呼吸不全患者の機能回復・治療に使用する。

(2)　本体仕様

①　肺内パーカッションベンチレーターの機能を有すること。

②　外形寸法：Ｈ２４１ｍｍ×Ｗ２４１ｍｍ×Ｄ１６５ｍｍ以内

③　重量：３ｋｇ以内

④　適用範囲：未熟児～成人

⑤　１回の換気量５０～２５０ＣＣの範囲以上で、６０回／分以上肺胞への振動を

与えることができる機能を有すること。

⑥　ＤＥＭＡＮＤ　ＣＰＡＰ機能を有すること。

⑦　ＩＮＳＰ　ＦＬＯＷ（吸気流量）調整機能を有すること。

⑧　肺胞への振動により、分泌物を流動化し、排痰の促進を図る機能を有すること。

⑨　自発呼吸の患者のみならず、他の人工呼吸器使用中の患者に回路を組み込んで併用使用する機能を有すること。

⑩　ネブライザーとの同時使用が可能であること。

⑪　作動圧の範囲は、１５～５０ｐｓｉ程度を満たすこと。

⑫　呼吸回数の設定範囲は、６０～４００回／分程度を満たすこと。

⑬　平均気道圧は、２～４０ｃｍＨ２Ｏ程度を満たすこと。

⑭　吸気酸素濃度は、２１％～１００％程度を満たすこと。

⑮　２．０～６．５ｂａｒ程度のガス圧で、圧縮空気または酸素の入力が行えること。

⑯　ガス供給圧、駆動圧の表示が、０～１００ｐｓｉ程度まで可能であること。

⑰　気道内圧表示が、０～１２０ｃｍＨ２Ｏ程度まで可能であること。

⑱　ジェット吸気ガスの噴流毎に系を開放して、肺を過剰に加圧することなく安全に

呼吸ガスの肺内への環流を可能にする機能を有すること。

（３）その他

①　日本語の取扱説明書を提供すること。

②　適合参考物品

品目：人工呼吸器　IPV-2C

〈構成内訳〉

人工呼吸器　IPV-2C本体　　１式

IPV呼吸回路　　　　　　　 １式

メーカー：パーカッショネア・ジャパン株式会社