人工呼吸器 Babylog VN500

仕 様 書　②

平成25年10月

- 品目

新生児用人工呼吸器　　　　　1式

２.　基本構成

（内訳）

| 1 | 人工呼吸器 VN500本体 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 加温加湿器セット | 1式 |
| 3 | 架台 | 1式 |
| 4 | Volume Gurantee オプション | 1式 |
| 5 | HFO オプション | 1式 |
| 6 | Smart Pulmonary View オプション | 1式 |

３．機器仕様

3‐1　人工呼吸器本体

（１） 人工呼吸器装置は、ガス制御部と操作モニター部に別れ、操作モニター部は専用架台以外にもレール部

へ容易に装着が可能であること。

（2）　操作モニター部はワイド17インチ以上を有し、カラータッチパネル方式であること。

（3）　画面故障時にも、ベンチレータ部において換気状態を表示できること。

（4）　RFID機能を有すること。

（5）　USB端子を有し、各種データや波形画像を容易に出力できること。

（6）　自動リーク補正機能を有すること。

（7）　呼気弁を滅菌するために着脱可能な構造であること。

（8）　スタンバイ画面で本体の点検、リークチェックが可能であること。

（9）　取扱説明が内臓されたヘルプ機能ボタンをタッチスクリーン上に有すること。

3‐2 　加温加湿器セット

（１） 自動で温度調整する機構を有すること。

（２） 本機のHFO専用ディスポ回路と接続可能であること。

3‐3 　架台

（１） 加温加湿器を搭載するレールを有すること。

（２） 自動給水用の蒸留水バッグを吊るためのポールを有すること。

3‐4 　Volume Guaranteeオプション

（１） 従圧式換気モードで、一回換気量を設定可能なVG機能を有すること。

（２） ファイティングを防止するオープンバルブ機構であること。

（３）　リーク補正機能を有し、リーク率を表示できること。

3-5　HFOオプション

（１）　HFOは音の静かなイジェクター方式を採用していること。

（２）　さらに音を静かにさせるために呼気弁にサイレンサーを有すること。

（３）　HFOの一回換気量HFVTを設定可能なHFO-VG機能を有すること。

3-6　Smart　Pulmonary Viewオプション

（１）　人工呼吸器装着時のコンプライアンスや抵抗を、肺画像を模した画像でわかりやすく表示できる機能を有すること。

（２）　気道抵抗が高い場合は、肺画像の気道にあたる部分が赤く表示されること。

（３）　タッチパネル上に画像表示条件をリセットするボタンを有すること。