## 表紙
注射薬混注監査システム
仕様書②
静岡県立こども病院

## 仕様書
注射薬混注監査システム
注射薬混注監査システムは以下の要件を満たすこと。
1 | システム概要に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-1 | オフラインで作動可能な注射薬混注監査システムを1式用意すること。
| 1-2 | オフラインで使用するシステム全体の大きさは、作業中はクリーンベンチと作業者を含めた四角形の面積内に収まること。
作業終了後はクリーンベンチテーブルの下に収まること。
| 1-3 | 注射薬混注監査システムはクリーンベンチ内システム表示面及び作業面は日々のクリンネスを考慮し、
アルコールおよび抗がん剤を不活性化させる薬剤に耐食性があること。
2 | 操作性に関しては以下の要件を満たすこと。
| 2-1 | 調整中の操作を行う際、操作機器が被曝されないよう調整スペース以外に置かれている装置を操作する必要がないか、
あってもわずかであること。
| 2-2 | システムの操作が容易であること。
3 | システム機能に関しては以下の要件を満たすこと。
| 3-1 | 注射薬混注監査システムはバーコードリーダーを利用して処方データバーコードの確定や薬品のバーコード認識ができ、
天秤を用いた重量監査が行えること。
| 3-1-1 | 薬品の認識に用いるバーコードリーダーはRSSバーコードを読み取ることができること。
| 3-1-2 | 秤量した重量（ｇ）を容積（ｍL）に換算して表示および記録できること。
| 3-1-3 | 薬品ごとに秤量するべき容積（ｍL）を容易に入力可能なこと、また入力をスキップして操作が可能なこと。
| 3-1-4 | 薬品ごとに秤量するべき容積（ｍL）と秤量した容積の差が許容誤差範囲を超過した場合に警告する機能があること。
許容誤差範囲は重量毎に設定可能であること。
| 3-1-5 | 患者名、ID、秤量した薬品名、重量（ｇ）、容積（ｍL）がモニター表示およびレシート等で印刷できること。
システム内に保存されあとから参照可能なこと。
| 3-1-6 | オーダー連携できない場合でも、誰が、どの薬品を、どれだけ調製したか履歴が残せること。
| 3-1-7 | オーダー連携できない場合でも、誰が、どの薬品を、どれだけ調製したかレシート印刷できること。
| 3-1-8 | オーダー連携できない場合でも、誰が、どの薬品を、どれだけ調製したか離れた場所でも結果が表示できること。
| 3-1-9 | 調製作業者のIDバーコードを読み取るログイン機能を有すること。さらに、調製監査データとの紐付けを行い、
誰がどの患者の注射薬調製を行ったかの履歴を保持できること。
| 3-1-10 | 調製中に一旦保留し、ログアウトした後でも再度ログインして同一処方の調製が続けられること。
4 | 集計機能に関しては以下の要件を満たすこと。
| 4-1 | 調製件数・調製内容・調製作業者・鑑査者等のデータ集計機能があり、集計結果はすべて印刷および
CSV形式のファイルに出力が可能であること。
| 4-2 | 調製鑑査機能のほかに、調製鑑査終了データを最終鑑査できる機能を有すること。
また、その結果データは印刷および保存できること。
| 4-3 | Rpごとの調製時間を記録し、データ出力できること。
| 4-4 | 期間を指定して薬剤師ごとの調製合計時間を出力できること。
5 | モニターに関して以下の要件を満たすこと。
| 5-1 | 注射薬混注監査システム表示面は上記の性能を確保しつつ認識が良いこと。
またモニター画面の表示内容は簡潔であること。
| 5-2 | システム画面は調製作業者が容易に確認できる位置に設置可能なこと。
6 | カメラに関しては以下の要件を満たすこと。
| 6-1 | 監査する手順において調製する薬品の撮影、及び抜き取るシリンジの撮影ができること。
またその撮影用カメラはオートフォーカス機能を有すること。
| 6-2 | 薬品を撮影するカメラは薬品をセットする台と一体になっており、離れない仕様であること。
7 | 電子天秤については、以下の要件を満たすこと。
| 7-1 | 重量監査を行う天秤は防振などの配慮を行い、作業性が良いこと。
| 7-2 | 電子天秤の表示はデジタル数字による表示であること。
| 7-3 | 電子天秤は計量に対する応答性に優れ、作業が迅速に行えること。
| 7-4 | 電子天秤は計量操作が容易であること。
| 7-5 | 電子天秤はクリーンベンチの気流のある中でも計量が可能であること。
| 7-6 | １キーの操作で応答特性を自動調整する機能を有していること。
| 7-7 | 測定範囲は0.01～600gであり，0.1g／0.01gで測定レンジを切替える機能を有していること。