## 表紙
生体情報モニタ仕様書
静岡県立こども病院

## 仕様書
別紙-仕様書要
フィリップス社製 生体情報モニタ １式
(構成内訳）
|  | 品名 | 品番 | 数量
|  | IntelliVue MX800 生体情報モニタ 本体 | 865240 | 1
|  | IntelliVue X2マルチメジャメントモジュール (心電図/呼吸、非観血血圧、SpO2、観血血圧1ch、体温1ch) | M3002A | 1
|  | ヘモダイナミック拡張モジュール (観血血圧1ch、体温1ch、観血血圧または体温1ch) | M3012A | 1
|  | 観血血圧モジュール | M1006B | 2
|  | 体温モジュール | M1029A | 2
|  | G5麻酔ガスモジュール | M1019A | 1
|  | レコーダーモジュール | M1116B | 1
|  | GCX ロールスタンド | AG-0018-60 | 1
|  | アクセサリー一式 |  | 1
ベッドサイドモニタ（以下モニタと言う）に関しては以下の要件を満たすこと。
1 | 基本構成に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-1 | ベッドサイドモニタのディスプレイは19型以上のカラーワイド型液晶ディスプレイであること。
| 1-2 | 外部モジュールラックは、プラグイン式のモジュールを4台以上使用できる機能を有し、今後の拡張を想定した複数のモジュールラックの
装備が可能であること。
| 1-3 | ベッドサイドモニタの心電図・呼吸、SpO2、非観血血圧は、搬送時を考慮し一つになっており、モジュールには表示画面があること。
2 | 画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。
| 2-1 | 画面は、12波形以上を同時に表示する機能を有すること。
| 2-2 | 画面は、アラームの設定値をそれぞれの数値項目の左側に、通常の画面表示において表示できること。
| 2-3 | 画面表示は、同一画面上に任意に配置可能なアイコンキーを配備し、直感的な操作が可能であること。
3 | 測定項目に関しては以下の要件を満たすこと。
| 3-1 | 心電図測定に関しては以下の要件を満たすこと。
| 3-1-1 | 心拍数（HRおよびカルジオタコメータ）は15～350bpm以上の範囲で測定可能な機能を有すること。
| 3-1-2 | 心電図の測定仕様は、AAMI EC11/EC13:1991/2002に準拠していること。
| 3-1-3 | 心電図測定は、23種類以上の不整脈解析機能を有すること。その際に、心房細動（af)の検出を行うこと。
| 3-2 | 経皮的動脈血酸素飽和度測定（SpO2）に関しては以下の要件を満たすこと。
| 3-2-1 | SpO2は1～100％の範囲で測定が可能であること。
| 3-2-2 | SpO2は脈波波形からの脈拍数測定は25～240ｂｐｍ範囲以上で測定が可能なこと。
| 3-2-3 | SpO2アラーム設定は、下限値を下回る任意の値をディサチュレーションアラームとして別途設定可能であること。
| 3-3 | 非観血血圧測定は、以下の要件を満たすこと。
| 3-3-1 | 非観血血圧は夫々以下の範囲での測定が可能であること。
（収縮期血圧は、成人: 30～ 270 mmHg、小児: 30～ 180 mmHg、新生児: 30～ 130 mmHg、
拡張期血圧は、成人: 10～ 245 mmHg、小児: 10～ 150 mmHg、新生児: 10～ 100 mmHg、
平均血圧は、成人: 20～ 255 mmHg、小児: 20～ 160 mmHg、新生児: 20～ 120 mmHg）
| 3-3-2 | 非観血血圧の測定に際し、被測定患者のプロファイルにより「成人」「小児」「新生児」のそれぞれに適応した測定モードを有し、
加圧値、上下限値を別個設定可能であること。
| 3-3-3 | 非観血血圧測定時の心拍数は、40～300 bpmの範囲で計測ならびに表示可能であること。
| 3-4 | 観血血圧測定は、以下の要件を満たすこと。
| 3-4-1 | 同時に3ｃｈ以上の血圧が測定できること。
| 3-4-2 | 観血血圧測定は－40～360ｍＨｇ範囲以上で測定ができること。
| 3-4-3 | 観血血圧による脈拍数は、25～ 350 bpmの範囲で計測可能であること。
| 3-5 | 体温測定は、以下の要件を満たすこと。
| 3-5-1 | 体温は、3ch以上で測定が可能なこと。
| 3-5-2 | 体温は-1～45℃範囲以上で測定が可能なこと。
| 3-5-3 | 体温ラベルは、測定箇所が特定可能な11項目以上の選択肢を有すること。
| 3-6 | 麻酔ガス測定は、以下の要件を満たすこと。
| 3-6-1 | 麻酔ガスは、N2O、CO2、O2、ハロタン、イソフルラン、エンフルラン、セボフルラン、デスフルランの測定が可能なこと。
| 3-6-2 | 麻酔ガス測定は、2種以上の混合ガスを自動で検出可能であること。
| 3-6-3 | 麻酔ガスの測定値よりMAC（最小肺胞濃度）パラメータを表示可能なこと。
| 3-7 | 外部機器との接続は、以下の要件を満たすこと。
| 3-7-1 | 外部機器から取り入れたデータをモニタ画面上に数値または波形表示し、かつトレンド情報としても利用できること。
| 3-7-2 | 外部機器からのアラーム情報を手術室に設置してあるセントラルモニタへ表示する機能を有すること。
| 3-7-3 | バクスター社製Vigilance（連続心拍出量モニタ）のデータ取り込みが可能なこと。
| 3-8 | レコーダに関しては以下の要件を満たすこと。
| 3-8-1 | プラグインモジュール式であること。
| 3-8-2 | 最大3チャンネル以上の波形記録が可能なこと。
| 3-8-3 | 記録紙には、患者名、患者ID、ベッド番号、記録日時、記録速度、記録紙コード等の情報を出力可能な機能を有すること。
4 | アラームに関しては以下の要件を満たすこと。
| 4-1 | アラームの重要度に応じて3段階以上のレベルがあり、それぞれのレベル毎に音色と表示色を区別して知らせる機能を有すること。
| 4-2 | ISO/IEC規格準拠のアラーム音を設定できること。
| 4-3 | アラーム発生時、画面上に色別にアラームメッセージが表示され、発生ししている測定値の数値が点滅すること。
5 | データ保存に関して以下の要件を満たすこと。
| 5-1 | モニタ本体に24時間以上の患者データを保存する機能を有すること。
| 5-2 | 搬送時を考慮し、マルチパラメータモジュール内にバイタルサインデータ、設定情報、患者情報の各データが保持可能であり、
別個モニタ間（手術室、PICU、CCU、NICU）で共通使用可能であること。
6 | 通信に関しては以下の要件を満たすこと。
| 6-1 | モニタデータ情報は手術室に設置してある生体情報モニタネットワーク内のセントラルモニタに表示されること。
| 6-2 | モニタリング中の患者の生体情報や波形を表示しながら、ネットワーク上の他ベッド（手術室生体情報モニタ）の患者生体情報や
波形を表示する機能を有すること。
| 6-3 | ベッド間通信（手術室生体情報モニタ）において、同一ケアグループに設定されたモニタの中でアラームが発生した場合に、
自動的に他ベットの情報をオーバービュー表示可能な機能を有すること。
| 6-4 | 将来の拡張性を鑑みモニタ本体には、ネットワークポートならびにシリアルデータ通信ポートが使用可能であり、
その仕様を公開可能であること。また仕様は手術室生体情報モニタを同じであること。
7 | 安全性については、以下の要件を満たすこと。
| 7-1 | モニタおよびBISを除く全測定モジュール部は、IEC60601-1に基づく分類にて、クラス1、CF型、連続動作の基準に準拠すること。
| 7-2 | 本モニタリングシステムを構成するモニタおよびモジュールは薬事法による承認を受けていること。
8 | モニタの移設については、以下の要件を満たすこと。
| 8-1 | 現在心臓カテーテル室にて使用している生体情報モニタを麻酔科外来に移設して使用可能なこと。
| 8-2 | 移設先の麻酔科外来には新たに有線LANを敷設すること。
| 8-3 | モニタデータ情報は手術室に設置してある生体情報モニタネットワーク内のセントラルモニタに表示されること。
| 8-4 | 必要に応じてモニタ及びセントラルモニタはアップグレードを行うこと。