## Sheet1
多項目自動血球分析装置仕様書 ②
静岡県立こども病院

## ＸＮ(機器）
仕様書 １
技 術 仕 様
Ⅰ．調達物品に備えるべき技術的要件
血球計数装置
| 1 | 多項目自動血球分析装置は以下の要件を満たすこと。
| 1-1 |  | 採血管を10本に1度収納するラック方式であること。
| 1-2 |  | 採血管を回転させ検体バーコードを読み取る機能を有していること。
| 1-3 |  | 測定装置には測定結果条件設定することで、リラン・リテスト・リフレックステストを自動的に行えるシステムを有すること。
| 1-4 |  | 血球計数検査項目は、8項目（WBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT）を測定する機能を有すること。
| 1-5 |  | 白血球分類は、5分類（Neut、Lymp、Mono、Eos、Baso）を％と実数を測定する機能を有すること。
| 1-6 |  | 網赤血球ヘモグロビン等量（Ret-He)、網血小板比率（IPF）、末梢血幹細胞数（HPC)の測定が可能であること。
| 1-7 |  | 赤芽球は、％と実数を測定する機能を有すること。
| 1-8 |  | 白血球数については、赤芽球が出現した場合でも赤芽球を除外した白血球数を算出する機能を有すること。
| 1-9 |  | 網状赤血球測定系では，％，実数,破砕赤血球が測定できること。
| 1-10 |  | 血球計数（8項目）、白血球分類（5分類）、網赤血球の3つの検査項目が1検体毎にオーダの組み合わせでランダムに測定する機能を有すること。
| 1-11 |  | 検体毎にオーダの組み合わせでランダムに測定し、必要な検査項目の試薬のみを使用すること。
| 1-12 |  | PLT測定においては、電気抵抗方式測定と光学方式測定の測定方式で測定する機能を有すること。
| 1-13 |  | 白血球については、幼若な白血球の場合、フラッグ表示機能を有すること。
| 1-14 |  | 低値（1000個/μl）の白血球をCV15％以下で測定できる方式を有すること。
| 1-15 |  | HGBの測定については、シアンを含まない方法であること。
| 1-16 |  | 髄液をはじめとする体液の測定機能を有すること。
| 1-17 |  | 処理能力は血球計数＋白血球分類で1台あたり100検体/時間以上であること。
| 1-18 |  | 網赤血球同時測定を含めた処理能力は1台あたり80検体/時間以上であること。
| 1-19 |  | 検体の吸引はキャップピアッシングであること。
| 1-20 |  | 吸引血液量は、サンプラー方式（自動転倒混和）、マニュアル方式ともに100μL以下であること。 吸引血液量が90μL以下でかつ、微量採血管（50μl）にも対応できること。。
| 1-21 |  | 精度管理のターゲット値、リミット値は測定すれば自動的に配信される仕組みを有していること。
| 2 | 多項目自動血球分析装置の制御部について、以下の要件を満たすこと。
| 2-1 |  | スキャッタグラム、粒度分布を含め、検査結果を100,000検体以上記憶する機能を有すること。
| 2-2 |  | 患者情報（患者ID、患者氏名、診療科、依頼医師名）を10,000検体以上記憶する機能を有すること。
| 2-3 |  | 記憶データの中から、患者毎に数値、スキャッタグラム情報を含めて時系列表示する機能を有すること。
| 2-4 |  | ネットワークを通じて装置の状態を把握、分析を実施し、故障箇所の推定や、修理が必要な情報を出力する機能を有すること。
| 3 | 保守・メンテナンスについて、以下の要件を満たすこと。
| 3-1 |  | 機器の保守及びメンテナンスは機器製造販売元と同じメーカーが責任をもって行うこと。
| 3-2 |  | トラブル時素早く対応するために静岡市内にメンテナンス拠点を持つこと。
| 3-3 |  | ネットワークにより機器の状況をリアルタイムに監視、場合によってはトラブルを事前に防ぐための予防措置を行うこと。

## Sheet1 (2)
多項目自動血球分析装置仕様書 ③
（血液部門システム）
静岡県立こども病院

## CNA（ｼｽﾃﾑ）
仕様書 ２
技 術 仕 様
Ⅰ．調達物品に備えるべき技術的要件
血液部門システム
| 1 | 血液部門システム1式は、以下の条件を満たすこと。
| 1-1 |  | 関連するシステムとのデータ送受信について
| 1-1-1 |  | 病院ＬＡＮを介して接続されるＬＩＳから検査オーダー情報を受信可能であること。
| 1-1-2 |  | ハードウエアーはサーバーパソコン１台、クライアントパソコン３台と無停電装置を含むこと。
| 1-1-3 |  | 末梢血、骨髄のカウントをそれぞれのクライアントパソコンで出来ること。
| 1-1-4 |  | マルクの結果は既存のカメラシステムから画像を取り込み、血球計測装置の結果及びコメントを記入、結果はPDFでＬＩＳへ結果送信できること。また結果は既存のプリンターにて出力出来ること。
| 1-1-5 |  | 検査システムは新規導入される血球計測装置と既存の血球計測装置（セルダインサファイア）を接続すること。
| 1-2 | 血液検査システムの基本について
| 1-2-1 |  | 通常業務においては、3画面（カウンター画面を含む）の操作で運用可能であること。
| 1-2-2 |  | 検査結果は数値、文字、波形、画像に適応可能であること。
| 1-2-3 |  | セキュリティ対策として、利用者IDによる使用可能業務制限が可能であること。
| 1-2-4 |  | IHE-Ｊ対応（認定済み）ソフトウエアであること。
| 1-3 | 検査依頼登録業務処理機能について
| 1-3-1 |  | 受付番号の付与は血液検査システム独自の付番でおこない、かつ予約・当日・部門別付番など柔軟な対応が可能であること。
| 1-3-2 |  | 検査依頼情報内の患者ID、依頼科、病棟、医師コード、至急区分および検査項目コードの登録、訂正、削除が可能であること。
| 1-3-3 |  | 単一検査項目、セット項目コードの入力・訂正・削除、セット内項目削除が可能であること。
| 1-3-4 |  | 患者IDがHISに登録されてない場合でも、仮IDで検査依頼が可能であること。仮IDから本IDへの変更が容易に行うことが可能であること。
| 1-4 | 検体到着確認処理機能について
| 1-4-1 |  | 血液機器とのオンラインにより自動到着確認が可能であること。
| 1-4-2 |  | 当日以外のオーダーを到着確認時にはメｯセージ等で見分けることが可能であること。
| 1-4-3 |  | 部門受付番号を使用して、検査受付情報の照会・検索ができ、検査の進捗状況も照会可能であること。
| 1-4-4 |  | 依頼登録時刻、患者到着時刻、検体到着時刻が記録可能であること。
| 1-5 | 分析装置及び搬送システムとのオンライン処理について
| 1-5-1 |  | バーコードスキャナー内蔵の分析装置については、バーコードをキーとしてランダムに検体の処理（検査依頼問い合わせ～測定～検査結果送信）が可能であること。
| 1-5-2 |  | 分析装置に再検指示を送信可能であること。
| 1-5-3 |  | 分析装置にセットした検体に誤りがあった場合、エラーを通知できること。
| 1-5-4 |  | 検査依頼のない結果の取り込みを行った場合、後で入力した検査依頼に割付を行うことが可能であること。
| 1-5-5 |  | 項目別、測定回別に測定分析装置名称（号機）、ラック、ポジション情報の表示が可能であること。
| 1-5-6 |  | シスメックス社製血球計測装置機器のスキャタプロット画像の取込みが可能であること。
| 1-5-7 |  | スキャタ画像は、測定回数最大99回まで保存し選択表示が可能であること。
| 1-5-8 |  | スキャタ画像は最大20回分過去の時系列表示が可能であること。
| 1-6 | 検査実施、結果入力処理について
| 1-6-1 |  | 検査結果の入力/訂正が可能であること。
| 1-6-2 |  | 検査結果入力画面にて、前回値（測定日を含む）の表示が可能であること。
| 1-6-3 |  | 計算項目において要素を満たす項目に結果を入力すると自動計算することが可能であること。
| 1-6-4 |  | オンライン分析装置からクライアント端末へ取り込まれたデータはリアルタイムに以下のデータチェックが可能であること。
今回値の基準値チェック（年齢別、男女別）、前回値と差チェック（経過日数別、男女別）、前回値と比チェック（経過日数別、男女別）、今回値の異常値チェック（年齢別、男女別）、前回値の基準値チェック（年齢別、男女別）、変動差チェック（比較対象別、男女別）、変動比チェック（比較対象別、男女別）
| 1-6-5 |  | 1.6.4のデータチェックは、年齢・入外・依頼元・指定材料・妊婦週、受付コメント、病名などの条件を複数設定して、それに当該する患者ごとにデータチェックが行える機能を有すること。また、データチェックに該当した条件を画面に表示可能であること。
| 1-6-6 |  | 項目相関チェックとして、属性・再検状態・結果コメント・測定分析装置などの条件で再検にする・依頼の追加・コメントの追加・補正・希釈・目視対象などの処置が可能であること。
| 1-6-7 |  | 再検対象となった項目について、項目別に再検対象理由が表示されること。「未検査」、「再検中」、「再検済み」、「保留」の状態切り替えが可能で、画面上で識別が可能であること。
| 1-6-8 |  | 測定データを選択する画面では、検査項目ごとの状況（再検・保留、承認状態、送信状態など）、再検理由、前回値、スキャッタ画像など、データの選択に必要な情報が表示可能であること。また、検体情報（測定機器・バーコード・ラック/ポジション）の情報を表示可能であること。
| 1-7 |  | 精度管理処理機能について
| 1-7-1 |  | オンライン分析装置リアルタイム精度管理に加え、管理検体による精度管理として、Ｘ－ｂａｒ管理・L-J（Levy-Jennings）による管理図の画面表示と帳票印刷が可能であること。
| 1-8 |  | 管理業務処理機能について
| 1-8-1 |  | 一連の検査業務における各工程の作業記録をシステムで管理可能であること。（作業担当者、作業項目、開始・終了時刻、作業場所）
| 1-8-2 |  | システムの監視を行い、異常が発生した場合、ポップアップなどで通知が可能であること。 また、通知先（システム全体/部門/端末）やメッセージの内容は、エラーごとに変更可能であること。
| 1-8-3 |  | クライアント端末ごとに使用できる業務を制限可能であること。また権限ユーザーによ変更を容易に行うことが可能であること。
| 1-9 |  | 検査状況監視モニタ処理機能について
| 1-9-1 |  | 依頼登録または検体到着から検査完了まで検査の進行状況患者別、部門単位・分析装置単位にリアル単位に監視可能であること。
| 1-9-2 |  | 検体到着より結果確定まで、設定された時間を超えた場合に警告メッセージ等で通達が可能であること。（時間は、任意に設定可能であること。また未確定項目の確認が可能であること。）
| 1-10 |  | 院内既存ネットワークとの接続について
| 1-10-1 |  | 院内の既存システムに影響を及ぼさないこと。（必ず動作確認、検証を行うこと。）
| 1-10-2 |  | 院内の他のネットワークに負荷がかからないこと。（必ず動作確認、検証を行うこと。）
| 1-10-3 |  | 院内の既存システム、ネットワークに接続する場合、システム・ネットワーク開発元と調整を行い、動作確認を行うこと。
| 1-10-4 |  | 院内のHIS末端に影響がないこと。（必ず動作確認、検証を行うこと。）