血 液 凝 固 分 析 装 置

仕 様 書 ②

１・血液凝固分析装置システムについて以下の要件を満たすこと。

１－１　　　ヘパリン用量感受性測定について以下の要件を満たすこと。

１－１－１　感受性のヘパリン反応勾配は秒、UもしくはmLで表示可能であること。

１－１－２　設定された目標凝固時間を得る為に必要な推定ヘパリン量が表示可能であること。

１－１－３　ベースラインの活性化血液凝固時間の測定が可能であること。

１－２　　　血中ヘパリン濃度測定について以下の要件を満たすこと。

１－２－１　測定範囲は０～５．０mg/kgもしくは０～６．８U/mLで表示可能であること。

１－２－２　設定されたヘパリン濃度を維持する為に必要なヘパリン計算値を得ることが可能であること。

１－３　　　プロタミン中和濃度測定については以下の要件を満たすこと。

１－３－１　患者の血中ヘパリン濃度に対して中和に必要なプロタミン投与量を測定出来ること。

１－３－２　プロタミン投与後の中和測定が行えること。

１－４　　１回の検査毎にプリントアウトできること。

１－５　　本体の寸法はW400×D330×H380以下であること。

１－６　　動作温度範囲は14～32℃以内であること。

１－７　　動作湿度範囲は10～90％以内であること。

１－８　　質量は15.47Kg以内であること。

１－９　　本体が乗せられるカートを有すること。