## 表紙
生体情報モニタ仕様書 ②
静岡県立こども病院

## 仕様書 (2)
別紙-仕様書要
フィリップス社製 生体情報モニタリングシステム １式
（構成内訳）
|  |  | 品名 | 品番 | 数量
|  |  | IntelliVueMP30生体情報モニタ（心電図/呼吸、非観血血圧、SpO2） 3波形モデル | M8002A | 5
|  |  | IntelliVueMP30生体情報モニタ（心電図/呼吸、非観血血圧、SpO2） 4波形モデル | M8002A | 1
|  |  | IntelliVueMP50生体情報モニタアップグレード | M8004AU | 1
|  |  | IntelliVueMP30生体情報モニタアップグレード | M8002AU | 2
|  |  | IntelliVueインフォメーションセンタ | M3150 | 1
|  |  | アクセサリー一式 |  | 1
1 | 新規ベッドサイドモニタ観察室5台（以下モニタと言う）に関しては以下の要件を満たすこと。
| 1-1 | 基本構成に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1-1-1 | ベッドサイドモニタのディスプレイは10型以上のカラー液晶フラットパネルディスプレイであること。
|  | 1-1-2 | ベッドサイドモニタの心電図・呼吸、SpO2、非観血血圧は、搬送時を考慮して一つのモジュールとして統合され、
画面付きであるでこと。また他ベッドサイドモニタ（PICU,CCU,OR,NICU）と共通して使用可能なこと。
| 1-2 | 画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1-2-1 | 画面は、3波形以上の表示が可能であること。
|  | 1-2-2 | アラーム表示は、アラームランプにて重要度に応じて3段階以上で区別して知らせる機能を有すること。
| 1-3 | 測定項目に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1-3-1 | 心電図測定に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1-3-1-1 | 心電図の心拍測定範囲は、成人/小児：15～300bpm、新生児：15～350bpm以上であること。
|  | 1-3-1-2 | 心電図測定は、23種類以上の不整脈解析機能を有すること。その際に、心房細動（af)の検出を行うこと。
|  | 1-3-2 | 経皮的動脈血酸素飽和度測定（SpO2）に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1-3-2-1 | SpO2の脈拍数の測定範囲は30～300bpm以上であること。
|  | 1-3-2-2 | SpO2は体動ノイズを排除し、低潅流時にも安定した測定を行うアルゴリズムを有すること。
|  | 1-3-3 | 非観血血圧測定は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-3-3-1 | 非観血血圧は夫々以下の範囲での測定が可能であること。
（収縮期血圧は、成人: 30～ 270 mmHg、小児: 30～ 180 mmHg、新生児: 30～ 130 mmHg、
拡張期血圧は、成人: 10～ 245 mmHg、小児: 10～ 150 mmHg、新生児: 10～ 100 mmHg、
平均血圧は、成人: 20～ 255 mmHg、小児: 20～ 160 mmHg、新生児: 20～ 120 mmHg）
|  | 1-3-3-2 | 非観血血圧の測定に際し、被測定患者のプロファイルにより「成人」「小児」「新生児」のそれぞれに適応した測定モードを有し、
加圧値、上下限値を別個設定可能であること。
|  | 1-3-4 | レコーダに関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1-3-4-1 | レコーダは本体内蔵で動作上突起部など生じないこと。
|  | 1-3-4-2 | 最大3チャンネル以上の波形記録が可能なこと。
| 1-4 | アラームに関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1-4-1 | アラームの重要度に応じて3段階以上のレベルがあり、それぞれのレベル毎に音色と表示色を区別して知らせる機能を有すること。
|  | 1-4-2 | ISO/IEC規格準拠のアラーム音を設定できること。
| 1-5 | データ保存に関して以下の要件を満たすこと。
|  | 1-5-1 | モニタ本体に24時間以上の患者データを保存する機能を有すること。
|  | 1-5-2 | ユーザーが任意に定義した3パラメータでのイベントを検出し、そのときのイベントデータを25件以上保存する機能を有すること。
| 1-6 | 通信に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 1-6-1 | モニタデータ情報は救急センター内のセントラルモニタに表示されること。
|  | 1-6-2 | モニタリング中の患者の生体情報や波形を表示しながら、ネットワーク上の他ベッド（救急センター内の生体情報モニタ）の
患者生体情報や波形を表示する機能を有すること。
|  | 1-6-3 | ベッド間通信（救急センター内の生体情報モニタ）において、同一ケアグループに設定されたモニタの中でアラームが
発生した場合に、自動的に他ベットの情報をオーバービュー表示可能な機能を有すること。
| 1-7 | 安全性については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-7-1 | モニタおよびBISを除く全測定モジュール部は、IEC60601-1に基づく分類にて、クラス1、CF型、連続動作の基準に準拠すること。
|  | 1-7-2 | 本モニタリングシステムを構成するモニタは薬事法による承認を受けていること。
2 | 新規ベッドサイドモニタ処置室1台（以下モニタと言う）に関しては以下の要件を満たすこと。
| 2-1 | 基本構成に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 2-1-1 | ベッドサイドモニタのディスプレイは10型以上のカラー液晶フラットパネルディスプレイであること。
|  | 2-1-2 | ベッドサイドモニタの心電図・呼吸、SpO2、非観血血圧は、搬送時を考慮して一つのモジュールとして統合され、
画面付きであるでこと。また他ベッドサイドモニタ（PICU,CCU,OR,NICU）と共通して使用可能なこと。
| 2-2 | 画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 2-2-1 | 画面は、4波形以上の表示が可能であること。
|  | 2-2-2 | アラーム表示は、アラームランプにて重要度に応じて3段階以上で区別して知らせる機能を有すること。
| 2-3 | 測定項目に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 2-3-1 | 心電図測定に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 2-3-1-1 | 心電図の心拍測定範囲は、成人/小児：15～300bpm、新生児：15～350bpm以上であること。
|  | 2-3-1-2 | 心電図測定は、23種類以上の不整脈解析機能を有すること。その際に、心房細動（af)の検出を行うこと。
|  | 2-3-2 | 経皮的動脈血酸素飽和度測定（SpO2）に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 2-3-2-1 | SpO2の脈拍数の測定範囲は30～300bpm以上であること。
|  | 2-3-2-2 | SpO2は体動ノイズを排除し、低潅流時にも安定した測定を行うアルゴリズムを有すること。
|  | 2-3-3 | 非観血血圧測定は、以下の要件を満たすこと。
|  | 2-3-3-1 | 非観血血圧は夫々以下の範囲での測定が可能であること。
（収縮期血圧は、成人: 30～ 270 mmHg、小児: 30～ 180 mmHg、新生児: 30～ 130 mmHg、
拡張期血圧は、成人: 10～ 245 mmHg、小児: 10～ 150 mmHg、新生児: 10～ 100 mmHg、
平均血圧は、成人: 20～ 255 mmHg、小児: 20～ 160 mmHg、新生児: 20～ 120 mmHg）
|  | 2-3-3-2 | 非観血血圧の測定に際し、被測定患者のプロファイルにより「成人」「小児」「新生児」のそれぞれに適応した測定モードを有し、
加圧値、上下限値を別個設定可能であること。
|  | 2-3-4 | CO2測定に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 2-3-4-1 | CO2は、ｻｲﾄﾞｽﾄﾘｰﾑ方式であること。
|  | 2-3-4-2 | CO2の測定範囲は0～98mmHg以上、かつ呼吸測定範囲0～150rpm以上であること。
|  | 2-3-5 | レコーダに関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 2-3-5-1 | レコーダは本体内蔵で動作上突起部など生じないこと。
|  | 2-3-5-2 | 最大3チャンネル以上の波形記録が可能なこと。
| 2-4 | アラームに関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 2-4-1 | アラームの重要度に応じて3段階以上のレベルがあり、それぞれのレベル毎に音色と表示色を区別して知らせる機能を有すること。
|  | 2-4-2 | ISO/IEC規格準拠のアラーム音を設定できること。
| 2-5 | データ保存に関して以下の要件を満たすこと。
|  | 2-5-1 | モニタ本体に24時間以上の患者データを保存する機能を有すること。
|  | 2-5-2 | ユーザーが任意に定義した3パラメータでのイベントを検出し、そのときのイベントデータを25件以上保存する機能を有すること。
| 2-6 | 通信に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 2-6-1 | モニタデータ情報は救急センター内のセントラルモニタに表示されること。
|  | 2-6-2 | モニタリング中の患者の生体情報や波形を表示しながら、ネットワーク上の他ベッド（救急センター内の生体情報モニタ）の
患者生体情報や波形を表示する機能を有すること。
|  | 2-6-3 | 発生した場合に、ベッド間通信（救急センター内の生体情報モニタ）において、同一ケアグループに設定されたモニタの中でアラームが
自動的に他ベットの情報をオーバービュー表示可能な機能を有すること。
| 2-7 | 安全性については、以下の要件を満たすこと。
|  | 2-7-1 | 既存モニタと操作性が統一してること。
|  | 2-7-2 | 本モニタリングシステムを構成するモニタは薬事法による承認を受けていること。
3 | 既存ベッドサイドモニタ蘇生ベット用2台（以下モニタと言う）に関しては以下の要件を満たすこと。
| 3-1 | 基本構成に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 3-1-1 | 既存モニタは救急センター内のセントラルモニタと接続可能にすること。
|  | 3-1-2 | バッテリ作動が行えるようにすること。
|  | 3-1-3 | モニタのデータ画面を救急センター内の2箇所に天吊りスレーブを設置し表示可能にすること。
4 | セントラルモニタに関しては以下の要件を満たすこと。
| 4-1 | 基本構成に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 4-1-1 | セントラルモニタは各スタッフステーションに配備し、ベッドサイドモニタの情報を監視可能なこと。
|  | 4-1-2 | セントラルモニタのソフトウェアはMicrosoft Windows-XP 相当以上の性能、機能を有する
オペレーティングシステム上で動作するアプリケーションであること。
| 4-2 | 画面表示は、以下の要件を満たすこと。
|  | 4-2-1 | アラーム発生時に、その患者枠内が青色等に反転表示されるバックライト表示が可能なこと。
|  | 4-2-2 | 複数の生体情報モニタのリアルタイム波形の一覧と同序列で、任意のトレンド表示の一覧を表示できること。
（グラフトレンド、STマップ、ホライズンバー）
| 4-3 | 不整脈解析機能は、以下の要件を満たすこと。
|  | 4-3-1 | 心電図測定は、23種類以上の不整脈解析機能を有すること。その際に、心房細動（af)の検出を行うこと。
|  | 4-3-2 | 23種類以上の不整脈を検出、解析しアラームを発生させる機能を有すること。
| 4-4 | 測定表示項目に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 4-4-1 | 心電図／呼吸曲線／脈波／観血血圧波形／CO2分圧曲線／12誘導心電図スナップ波形の表示が可能であること。
|  | 4-4-2 | 心拍数／ＳＴレベル／QT／QTc／呼吸数／非観血血圧値（最高・最低・平均）／観血血圧値（最高・最低・平均）
／経皮的動脈血酸素飽和度／脈拍数／呼気終末CO2分圧の測定値の表示が可能であること。
| 4-5 | アラームに関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 4-5-1 | アラームの重要度に応じて3段階のレベルがあり、それぞれのレベル毎に音色と表示色を区別して知らせる機能を有すること。
|  | 4-5-2 | ある不整脈に関してアラームが発生した直ぐ後に、その下位にあたる不整脈アラームがならない機能を有すること。
| 4-6 | 波形レビュー機能に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 4-6-1 | 患者1名につき4波形以上、最大96時間の連続波形を表示することが可能な機能を有すること。
|  | 4-6-2 | 保存された心電図波形のPR、QRS、QT、ＲＲ間隔等を測定するキャリパー機能を有すること。
| 4-7 | 通信に関しては以下の要件を満たすこと。
|  | 4-7-1 | 救急センター内の生体情報モニタ波形情報が表示可能であること。
|  | 4-7-2 | 救急センター内の4箇所（別途設置場所は打合せのこと）にスレーブモニタを設置すること。