尿流量測定装置

仕　　様　　書

静岡県立こども病院

１．調達物品の構成内訳及び数量

【調達物品名】尿流量測定装置　             1式

（構成内容）１　尿流量測定装置本体（プリンター含む）　　１式

２　大便器及び温水便座本体　　　　　　　　　１式

３　幼児用便座　　　　　　　　　　　　　　　２式

４　らくらく和式台　　　　　　　　　　　　　２台

２．その他の設置等に要する費用

上記「１．」調達物品の他、導入機器の搬入・据付・調整等、使用可能な状態での引き

渡しを受けるための役務等を含むものとする。

３．搬入場所

新棟外来トイレ内

４．技術的要件の概要

（１）測定機能は、下記の精度を満たすものとする。

①　尿量の測定範囲は0～800ml/sec、測定精度はF.S.±10%以下であること。

②　尿流率の測定範囲は0～50ml/sec、測定精度はF.S.±10%以下であること。

③　最大尿流率及び平均尿流率が測定可能であること。

④　最大尿流率到達時間が測定可能であること。

⑤　排尿時間（排尿開始～排尿終了）が測定可能であること。

⑥　尿流時間（排尿時間のうち排尿を検知していた時間）が測定可能であること。

⑦　ためらい時間（測定開始～排流検知）が測定可能であること。

⑧　専用プリンターにて測定結果、尿流グラフ及び各演算値の印刷出力が可能であること。

５．その他

（１）搬入設置、運転調整及び諸手続き一式を含む。

（２）機器取り扱いに関しては、担当する職員等が技術を習得するまで十分教育訓練を行うこ

と。

（３）本装置の操作マニュアルは、日本語版を提供すること。

（４）入札後、本院管財係と打ち合わせを行い、搬入・設置・据付・調整等の時期を決定すること。

（５）器械は本院の望む方法で、本院の望む時期・場所に設置すること。

（６）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あるいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。

（７）主要緒元はメーカーの仕様による。

（８）無償保証期間における保守内容は以下のとおりとする。

①　無償保証期間は、装置の稼働開始日（検収日）から翌年度の末日までとする。

②　無償保証期間中における定期点検費・人件費・作業費・出張費・修理部品費・定期交換部品費等、全ての費用を無償とすること。ただし、消耗品や事務用品を除くものとする。

（９）本業務の調達に係る契約の締結後、本仕様書に掲げる装置のバージョンアップ等があった場合は契約額を変更することなく、最新のバージョンのものを契約期間内に確実に納品すること。