## 仕様書案
１． | 調達の背景および目的
例 |  |  | 心臓を中心とする循環動態の疾病を有する患者に対して、非侵襲的な超音波による画像診断を的確に行い、治療計画の方針や治療効果の判定等を行う上で、超音波診断装置は最も手軽で繰り返し精査できるため、必須な検査機械である。近年の著しい技術革新により、超音波の診断画像の自動定量化や、3次元画像的に把握して診断する方法が確立されつつあり、より安全かつ効率よく診断できるようになってきた。そういった状況の中で、本装置は心電図同期を必要としない１心拍でのリアルタイムフルボリューム画像の取得を実現した。これにより、従来は困難であった心房細動や期外収縮であっても精細な情報を得ることが出来るようになった。ボリュームデータを用いることにより、データの信頼性や再現性を高めるだけでなく、検査の時間短縮も可能である。面倒な左室容積解析も完全に自動化されており（世界初）、計測の精度や再現性の向上だけでなく、ワークフローも改善される。さらに容積計測だけでなく同期不全評価ツールも搭載されており、１心拍でもフルボリュームイメージングを最大限に活用できる。 以上の理由により、本装置を購入し、循環器領域における超音波検査に万全を期したい。
1. | 調達物品名および構成内訳
| 超音波診断装置 |  |  |  | １式
（内訳）
| １． |  | 汎用超音波診断装置 |  | １式
|  |  | （１） | 超音波診断装置本体 | 1
|  |  | （２） | 4D心臓用探触子 | 1
|  |  | （３） | 一般心臓用探触子 | 1
|  |  | （４） | 小児心臓用探触子 | 1
|  |  | （５） | 新生児心臓用探触子 | 1
|  |  | （６） | 腹部血管用探触子 | 1
|  |  | （７） | 末梢血管用探触子 | 1
|  |  | （８） | 心腔内カテーテル超音波探触子接続コネクタ | 1
|  |  | （９） | 白黒ビデオプリンタ | 1
|  |  | （１０） | 録画機器 | 1
以上、搬入、据付、配管、配線、調整等を含む。
2. | 装置の概要
|  |  | （１） | フルデジタルによる高分解能で鮮明な画像が得られるものであること。
|  |  | （２） | 血流動態の観測を高精度に行えるものであること。
|  |  | （３） | 心電図同期なしに、高時間分解能（20 volume per second以上）の視野角90°×90°のFull Volume Imagingが撮像できること。
|  |  | （４） | 心電図同期なしに、カラードプラの4D画像をリアルタイムに表示できること。
|  |  | （５） | 心臓機能計測（2D, M, PW, CW）の自動化に対応していること。
|  |  | （６） | ４D Volume dataからの左室容積計測の自動化に対応していること。
|  |  | （８） | 心腔内カテーテル超音波探触子が接続可能であること
3. | その他
|  |  | （１） | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
|  |  | （２） | 入札機器のうち医療用具に関しては、入札時点で薬事法に定められている製造の承認を得ている物品であること。
4. | 調達物品に備えるべき技術的要件
（性能，機能に関する要件）
| １． |  | 超音波診断装置本体
| 1-1 |  | 超音波診断装置本体(以下「本体」という）の基本的性能、機能に関して，以下の要件を満たすと判断されること。
|  | 1-1-1 |  | 走査方式は，肋間等の狭いエコーウィンドウから広視野が得られる電子セクタ（ベクタ）走査ができること。
|  | 1-1-2 |  | 表示モードは，断層像を描写するＢモード法、形態の動きを捉えるＭモード法、血流等を可視化するカラードプラ法、流速を測定するパルスドプラ法および連続波ドプラ法ができること。
|  | 1-1-3 |  | 検査困難な患者・部位をノイズが少ない高画質で抽出できるティッシュハーモニックイメージング（ＴＨＩ）機能を有していること。
|  | 1-1-4 |  | 高画質・高分解能な画像を得るため、画像構築は、振幅と位相からの2つの情報を用いていること。
|  | 1-1-5 |  | 高画質・高分解能な4D画像を得るため、１送信で、最大64方向からの同時受信が可能であること。
|  | 1-1-6 |  | リアルタイム性を犠牲にする事なく、高画質・高分解能な画像を得るため、１回の送信にて多方向からの受信が可能で、連続的にそれらの受信信号を加算していくことで、レトロスペクティブに受信フォーカスを設定し、画像全域に渡り、コントラスト分解能、境界面のつながりを向上させたイメージングモードを有すること。
|  | 1-1-7 |  | ディスプレイ表示ダイナミックレンジは、10dB～90dBで、１dB単位で調整する機能を有していること。
|  | 1-1-8 |  | モニタは明室暗室とわず鮮明な画像を描出するために、20型以上の液晶フラットパネルディスプレイを採用していること。
|  | 1-1-9 |  | 坐位や立位での使用に合わせて観察のしやすさと検者の疲労を避けるため、モニタは上下左右に位置調整ができる多関節アームを採用しており、モニタ前面に取っ手を有していること。
|  | 1-1-10 |  | 坐位や立位での使用に合わせて操作のしやすさと検者の疲労を避けるため、コントロールパネルは前後左右に位置調整ができること。
|  | 1-1-11 |  | 血流の時間的経過や画像劣化がない画像を記録するため、本体内にワンタッチで静止・動画像が、デジタルで記録できること。
|  | 1-1-12 |  | 本体に内蔵型DVD-R，CD-R，USBを搭載してること。
|  | 1-1-13 |  | 内蔵型DVD-R,CD-Rは、DVD±R, DVD±RWに対応可能で、一層式、二層式の両方に対応していること。
|  | 1-1-14 |  | 本体ハードディスクに保存した動画，静止画をDVD-R，CD-R，USBにコピー可能であること。
|  | 1-1-15 |  | DVD-R，CD-Rに保存した画像は改ざん不可能な状態で汎用ＰＣにて簡易DICOMビューアにて閲覧可能であること。
|  | 1-1-16 |  | 万一の非常事態に備えるために、装置のシステムデータをバックアップとしてDVD-R，CD-R，USBに記録・保存できること。
本体ハードディスクに保存した動画，静止画を汎用PCフォーマット（avi形式、jpg形式）にて出力可能であること。また、その際、患者様情報保護の為、マスキングをかける機能も有していること。
|  | 1-1-17 |  | 心電信号入力端子を有しており、心電波形をＢモード、Ｍモード、ドプラモードに重畳させて表示できること。
|  | 1-1-18 |  | 各種記録機器の操作は、超音波装置本体でコントロール可能であること。
|  | 1-1-19 |  | 探触子の脱着時のコネクター部分損傷をできるかぎり排除し、外部ノイズの影響を少なくするため、コネクター部分はマイクロピンレスタイプの面圧着接続を採用していること。
|  | 1-1-20 |  | 探触子の脱着は、装置本体の電源がＯＮの状態でも可能なこと。
|  | 1-1-21 |  | 探触子を3本まで接続しておき、使用する探触子を本体操作パネルにて切替える機能を有していること。使用中の探触子の型名は常時ディスプレイ上に表示されていること。
|  | 1-1-22 |  | 各探触子の切替え時間は最大3秒以内で行えること。
|  | 1-1-23 |  | 移動用のキャスターは、ひとつのペダルで4輪固定 － 前2輪固定・後2輪自由 － 4輪自由に切り換えることができること。
|  | 1-1-24 |  | 装置の移動・取り回しの負担軽減のため、本体重量は約180Kg以下、横幅は65cm以下であること。
|  | 1-1-25 |  | 検査時間の短縮と、画像の取り忘れ、計測のし忘れを防ぐ為、事前に検査プロコールを作成することが可能で、検査モードの切り替え、探触子の切り替え、計測項目の表示等が、自動で行える機能を有すること。
|  | 1-1-26 |  | 装置本体から電源供給可能なゼリーウォーマーを接続可能であること。
|  | 1-1-27 |  | 心腔内カテーテル超音波探触子が接続可能で、アブレーション治療をサポートするため、心房細動を評価する為の機器と接続可能であること
| 1-2 |  | Ｂモード法については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-2-1 |  | 高画質な画像を得るため、Ｂモード画像構築速度は最大1３00フレーム/秒以上であること。
|  | 1-2-2 |  | 肥満体等の診断を可能にするため、最大視野深度は30ｃｍ以上であること。
|  | 1-2-3 |  | 表示深度は、最小1cm毎に変更する機能を有していること。
|  | 1-2-4 |  | 画像の比較検討や経過観察のため、画面表示は、1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 20画面表示ができること。
|  | 1-2-5 |  | 異なる断面で動態を比較・検討するために、1-2-4で記載されている全ての画面表示形式で表示されている動画像が、同時に動画像として表示ができること。
|  | 1-2-6 |  | 高画質・高分解能な画像を得るため、Ｂモードの周波数は最大４周波以上の切替ができること。
|  | 1-2-7 |  | 組織境界面の認識や、コントラスト分解能向上の為、スペックルを低減させる機能を有すること。
|  | 1-2-8 |  | Bモード画像調節をワンボタンで調節できる機能を有すること。また、この機能をオンにした後は、自動的に画像調節を行う機能も有すること。
|  | 1-2-9 |  | 検査効率改善の為、フリーズ後、拡張末期、収縮末期にワンボタンでフレームを移動できる機能を有すること。
|  | 1-2-10 |  | 検査効率改善の為、フリーズ後、ワンボタンで拡張末期、収縮末期の2画面画像に分割できる機能を有すること。
|  | 1-2-11 |  | 検査効率と、計測再現性の確保の為、Bモード画像、Mモード画像、パルス・連続波ドプラ画像の計測を自動的に行う機能を有すること。
|  | 1-2-12 |  | 検査効率と、計測再現性の確保の為、Bモード画像から、左室内腔・左房内腔を同時に自動的にトレースし、各容積を算出する機能を有すること。
|  | 1-2-13 |  | より詳細な心機能評価の為、スペックルトラッキングの機能を有すること。または、解析装置上で同様の機能を有すること。
|  | 1-2-14 |  | 1-2-13項の機能から、定量的な心機能評価のため、容積、Velocity、Displacement、Strain、Strain Rate、Rotation angleなどの指標を算出できること。
|  | 1-2-15 |  | Strainは、長軸方向（Longtudinal）, 厚み方向（Radial）, 円周（Circumfrencial）方向の3方向が算出可能であること。
|  | 1-2-16 |  | 長軸方向、円周方向のStrainは、心内膜側、心外膜側、心筋内層の3種類が算出可能であること。
|  | 1-2-17 |  | より精度の高いTrackingの為に、右室、心房に関しては、専用のTrackingモードを有していること。
|  | 1-2-18 |  | 心臓の動きを示すベクトルと、収縮の度合いを表すStrainのカラーコード表示を重積して表示可能であること
|  | 1-2-19 |  | トレースラインの厚み方向の修正は、均一に増加・減少させる機能と、個々のサンプルポイントを自由に動かして調節する2つの機能を有すること。
| 1-3 |  | Ｍモード法については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-3-1 |  | 表示方式は上下2分割、左右2分割(Ｂモード/Mモード画像)で、上下の表示比率を3段階で変更する機能及びMモード画像のみを表示する機能を有していること。
|  | 1-3-2 |  | 高画質・高分解能な画像を得るため、Ｍモードの周波数は最大４周波以上の切替ができること。
|  | 1-3-3 |  | スイープ速度は、7段階以上の切替えが行え、最速200mm/sのレンジを有していること。
|  | 1-3-4 |  | Ｂモード/Mモード画像表示で、フリーズ後もMモード画像のスクロール再生、精密計測のためのスイープ速度・サイズを変更する機能を有していること。
|  | 1-3-5 |  | Ｍモードの計測は、時間・距離や心機能計算式が組込まれていること。
| 1-４ |  | カラードプラ法については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-4-1 |  | カラードプラ画像は速度を表示し、そのMapを5種類以上有していること。
|  | 1-4-2 |  | カラードプラとＢモード画像の表示優先度を変えて表示する機能を有していること。
|  | 1-4-3 |  | 高画質な画像を得るため、カラー画像構築速度は最大200フレーム/秒以上であること。
|  | 1-4-4 |  | 高画質な画像を得るため、カラードップラモードの周波数は最大3周波以上の切替ができること。
|  | 1-4-5 |  | カラードプラとＢモード画像の周波数切替えがそれぞれ独立して行えること。
|  | 1-4-6 |  | 遅い血流を抽出するため、カラードップラは、±0.012ｍ／ｓ以下の流速レンジを有していること。
|  | 1-4-7 |  | 心筋の動きを実時間で可視的に表現する組織ドプラ画像を表示する機能を有していること。
|  | 1-4-8 |  | 組織ドプラ画像は詳細な分析力向上のため、最大毎秒300フレームレート以上で撮像可能であること。
|  | 1-4-9 |  | 組織ドプラ画像の表示モードは、心筋速度、及び心筋パワーの2種類を有していること。
| 1-5 |  | パルスドプラ法、連続波ドプラ法については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-5-1 |  | 表示方式は上下2分割、左右2分割(Ｂモード/ドプラモード画像)で、上下の表示比率を3段階で変更する機能及びドプラモード画像のみを表示する機能を有していること。
|  | 1-5-2 |  | 正確な計測を容易に行うため、スイープ速度は7段階以上の切替えが行え、最速200mm/sのレンジを有していること。
|  | 1-5-3 |  | 正確な計測を容易に行うため、信号境界面の認識や、コントラスト分解能向上の為、スペックルを低減させる機能を有すること。
|  | 1-5-4 |  | Ｂモード/ドプラモード画像表示で、フリーズ後もドプラモード画像のスクロール再生及び精密計測のためのゲイン調節、ベースラインの変更、スイープ速度・サイズを変更できること。
|  | 1-5-5 |  | ドプラの角度補正範囲は1度～179度で、1度単位で角度を調整する機能を有し、ワンタッチで６０度/１２０度表示できること。
|  | 1-5-6 |  | ＰＷドプラは周波数1.75MHｚ、ドプラ角度0°の条件下で、最高検出流速は11m/s以上であること。
|  | 1-5-7 |  | 遅い血流の抽出・計測をするため、パルス（ＰＷ）ドップラは、±0.01ｍ／ｓ以下の流速レンジを有していること。
|  | 1-5-8 |  | 連続波ドプラは周波数1.75MHｚ、ドプラ角度０度の条件下で、最高検出流速は22m/s以上であること。
| 1-6 |  | Ｂモード法の4D イメージングにについては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-6-1 |  | 心電図同期なしに、視野角：90度×90度のフルボリュームイメージングが構築できること。
|  | 1-6-2 |  | 高画質な画像を得るため、4D画像構築速度は最大560ボリューム/秒以上であること。
|  | 1-6-3 |  | 4D画像でも、2D画像と同等の壁運動評価が行えるよう、視野深度16cm、視野角：90度×90度の条件で、最大40ボリューム/秒の時間分解能を確保できること。
|  | 1-6-4 |  | 組織境界面の認識や、コントラスト分解能向上の為、スペックルを低減させる機能を有すること。
|  | 1-6-5 |  | 撮像部位に適した画像設定条件を行えるよう、視野角のサイズは、7段階の調節が可能なこと。
|  | 1-6-6 |  | 撮像部位に適した画像設定条件を行えるよう、画像走査線は最大4段階の調節が可能なこと。
|  | 1-6-7 |  | ４D画像に加え、4D画像から作成した直行三断面の画像も同時に表示できること。
|  | 1-6-8 |  | 1-6-7項で示す直行三断面で切り出した4D画像は、ワンクリックで表示切替可能であり、その際には、立体構造を把握しやすいよう、4D画像が回転しながら切替わる機能を有すること。
|  | 1-6-9 |  | 簡便な4D画像編集の為、直行三断面のいずれかの画像から、始点と終点を決定するだけで、その範囲の4D画像を瞬時に作り出す機能を有すること。
|  | 1-6-10 |  | 得られた4D画像を左右2つに分割し、同一画面で2つの4D画像を表示させる機能を有すること。
|  | 1-6-11 |  | 得られた4D画像から、8断面のスライス画像を、同一の画面で表示させる機能を有すること。
|  | 1-6-12 |  | 1-6-8項から1-6-11項に示す4D画像編集機能は、スキャンしながらでも可能であり、本体取り込み画像からも何度でも繰り返し編集が可能であること。
|  | 1-6-13 |  | 1-6-8項から1-6-11項に示す4D画像編集機能は、検査効率を上げるため、外部のパーソナルコンピュータに画像を転送して本体と同様の編集が行なえること。
|  | 1-6-14 |  | 取得したフルボリュームイメージングから、心内膜を自動的にトレースして左室容積を算出し、左室駆出率等の心機能を計測する機能を有していること。
|  | 1-6-15 |  | 1-6-14項の機能には、取得したフルボリュームイメージングから、基本断面となる心尖四腔断面、心尖二腔断面、心尖長軸断面を自動的に抽出できる機能を有すること。
|  | 1-6-16 |  | 1-6-14項で自動的に引かれた心腔内トレースラインは、自由に修正が可能であること。
|  | 1-6-17 |  | 1-6-14項で算出された左室容積は、AHA16分画表示、AHA１７分画表示の両方に対応していること。
|  | 1-6-18 |  | 1-6-14項で算出された左室容積から、各分画毎の最小容積のタイミングに応じたかラーマッピングをブルズアイ表示できる機能を有すること。また動画でその様子を確認できること。
|  | 1-6-19 |  | 1-6-14項で算出された左室容積から、各分画毎の収縮期後の最大容積のタイミングに応じたかラーマッピングをブルズアイ表示できる機能を有すること。また動画でその様子を確認できること。
|  | 1-6-20 |  | 1-6-14項で算出された左室容積の各分画毎の容積から、同期不全評価の為の指標も同時に算出される機能を有すること。
|  | 1-6-21 |  | 1-6-14項で算出された左室容積から、時間容積曲線、時間駆出率曲線、時間容積変化率曲線の表示が可能であること。
|  | 1-6-22 |  | 取得したフルボリュームイメージングから、右室容積を算出し、駆出率等の心機能を計測する機能を有していること。
|  | 1-6-23 |  | 1-6-14項から1-6-22項の機能は本体取り込み画像から何度でも繰り返し解析が可能であること。
|  | 1-6-24 |  | 1-6-14項から1-6-22項の機能は、解析の効率を上げるため、外部のパーソナルコンピュータに画像を転送して本体と同様の解析が行なえること。
|  | 1-6-25 |  | 4Dイメージングに対応するストレスエコープロトコールを有すること。
|  | 1-6-26 |  | 1-6-25項のプロトコールで取り込んだ画像をレビューする際には、1心拍、収縮期だけ、拡張期だけのいずれかで動画表示の長さを選択でき、それらを同期させて表示できること。
|  | 1-6-27 |  | 1-6-25項のプロトコールで取り込んだ画像をレビューする際には、心尖四腔断面、心尖二腔断面、心尖長軸断面、左室3断面の短軸像を自動的に抽出できる機能を有すること。また、これらの自動的に描出された断面は、マニュアルで修正も可能であること。
|  | 1-6-28 |  | 1-6-26項および1-6-27項の機能は、解析の効率を上げるため、外部のパーソナルコンピュータに画像を転送して本体と同様の解析が行なえること。
| 1-7 |  | カラードプラ法の4D イメージングにについては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-7-1 |  | 心電図同期なしに、カラードプラ法の4D イメージングが構築できること。
|  | 1-7-2 |  | 高画質な画像を得るため、4D画像構築速度は最大70ボリューム/秒以上であること。
|  | 1-7-3 |  | 4D画像でも、2D画像と同等の血流動態評価が行えるよう、視野深度16cm、カラードプラ視野角：45度×45度の条件で、最大20ボリューム/秒の時間分解能を確保できること。
|  | 1-7-4 |  | 撮像部位に適した画像設定条件を行えるよう、カラードプラ視野角のサイズは、7段階の調節が可能なこと。
|  | 1-7-5 |  | 撮像部位に適した画像設定条件を行えるよう、画像走査線は最大4段階の調節が可能なこと。
|  | 1-7-6 |  | 撮像部位に適した画像設定条件を行えるよう、周波数は2段階の調節が可能なこと。
|  | 1-7-7 |  | カラードプラ法の4D イメージングの表示法として、4D+4Dカラー、4Dのみ、4Dカラーのみと表示切替が可能であること。
|  | 1-7-8 |  | カラードプラ法の4D イメージングにおいても、Bモー法の4Dイメージングと同様に、1-6-8項から1-6-11項に示す4D画像編集機能を有すること。
|  | 1-7-9 |  | カラードプラ法の4D イメージングにおいても、Bモー法の4Dイメージングと同様に、1-6-12項と1-6-13項に示す機能を有すること。
|  | 1-7-10 |  | PISAの表面積を、3Dカラーデータから自動計測する機能を有すること。または、解析装置上で同様の機能を有すること。
| 1-8 |  | 造影超音波検査については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-8-1 |  | 超音波造影剤を使用し、左心室腔造影を行うための専用のモードを有していること。
|  | 1-8-2 |  | 左心室腔造影を行うための専用のモードは、Bモード法だけでなく、Bモード法の4Dイメージングにおいても可能であること。
|  | 1-8-3 |  | 造影検査用に画面に表示できるストップウォッチ機能を有していること。
| 2. |  | 4D心臓用探触子
| 2-1 |  | 基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 2-1-1 |  | 体表接触面の幅は20mm以下であること。
|  | 2-1-2 |  | 周波数特性は1.5～3.5MHzの帯域をカバーしていること。
|  | 2-1-3 |  | Ｂモードイメージにおいて、3周波以上の切り替えができること。
|  | 2-1-4 |  | カラードプラモードにおいて2周波以上の切り替えが可能であること。
|  | 2-1-5 |  | 視野角は最大90度であること。
|  | 2-1-6 |  | 最大視野深度は300ｍｍ以上あること。
|  | 2-1-7 |  | 左室腔造影モードを行うための専用のモードを有していること。
|  | 2-1-8 |  | 探触子内部の発熱を抑制するための能動的冷却機能を有していること。
|  | 2-1-9 |  | エルゴノミクスを考慮したデザインで、超音波ゼリーが付いても滑りにくいよう表面を特殊樹脂で加工されていること。
|  | 2-1-10 |  | エルゴノミクスを考慮したデザインで、心尖部アプローチを容易に行えるよう、探触子の長さは、10cm以下であること。
| 3. |  | 一般心臓用探触子
| 3-1 |  | 基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-1-1 |  | 電子セクタ（ベクタ）走査ができること。
|  | 3-1-2 |  | 体表接触面の幅は20mm以下であること。
|  | 3-1-3 |  | 周波数特性は1.25～4.5MHzの帯域をカバーしていること。
|  | 3-1-4 |  | Ｂモードのティッシュハーモニックイメージにおいて、3周波以上の切り替えができること。
|  | 3-1-5 |  | カラードプラモードにおいて3周波以上の切り替えが可能であること。
|  | 3-1-6 |  | 心尖部部分の視野を確保するための広画角機能を有すること
|  | 3-1-7 |  | スライス厚方向に多段フォーカスをかける機能を有していること。
|  | 3-1-8 |  | 最大視野深度は300ｍｍ以上あること。
|  | 3-1-9 |  | 左室腔造影モードを行うための専用のモードを有していること。
| 4. |  | 小児心臓用探触子
| 4-1 |  | 基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 4-1-1 |  | 電子セクタ（ベクタ）走査ができること。
|  | 4-1-2 |  | 体表接触面の幅は19mm以下であること。
|  | 4-1-3 |  | 周波数特性は3.0～8.0MHzの帯域をカバーしていること。
|  | 4-1-4 |  | Ｂモードのイメージにおいて、6周波以上の切り替えが可能であり、そのうち、ティッシュハーモニックイメージで2周波以上の切り替えができること。
|  | 4-1-5 |  | カラードプラモードにおいて4周波以上の切り替えが可能であること。
|  | 4-1-6 |  | 心尖部部分の視野を確保するための広画角機能を有すること
|  | 4-1-7 |  | 最大視野深度は２４０ｍｍ以上あること。
| 5. |  | 新生児心臓用探触子
| 5-1 |  | 基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 5-1-1 |  | 電子セクタ（ベクタ）走査ができること。
|  | 5-1-2 |  | 体表接触面の幅は19mm以下であること。
|  | 5-1-3 |  | 周波数特性は4.0～10.0MHzの帯域をカバーしていること。
|  | 5-1-4 |  | Ｂモードのイメージにおいて、5周波以上の切り替えが可能であり、ティッシュハーモニックイメージも有していること。
|  | 5-1-5 |  | カラードプラモードにおいて4周波以上の切り替えが可能であること。
|  | 5-1-6 |  | 心尖部部分の視野を確保するための広画角機能を有すること
|  | 5-1-7 |  | 最大視野深度は180ｍｍ以上あること。
| 6. |  | 腹部血管用探触子
| 6-1 |  | 基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 6-1-1 |  | 周波数特性は2.0～6.0MHzの帯域をカバーしていること。
|  | 6-1-2 |  | 画質向上の為、送受信コンパウンドの機能を有すること。
|  | 6-1-3 |  | 画質向上の為、コントラスト分解能や境界面の認識を向上さえる画像フィルタ機能を有すること。
|  | 6-1-4 |  | スライス厚方向に多段フォーカスをかける機能を有していること。
|  | 6-1-5 |  | 素子数は190以上有すること
|  | 6-1-6 |  | ハーモニックイメージングにも対応していること。
|  | 6-1-7 |  | 血管強調機能を有すること。
| 7. |  | 末梢血管用探触子
| 7-1 |  | 基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 7-1-1 |  | 周波数特性は4.0～9.0MHzの帯域をカバーしていること。
|  | 7-1-2 |  | 画質向上の為、送受信コンパウンドの機能を有すること。
|  | 7-1-3 |  | 画質向上の為、コントラスト分解能や境界面の認識を向上さえる画像フィルタ機能を有すること。
|  | 7-1-4 |  | 厚み方向に均一なスライス厚を作り出す為に、素子配列が3列構造になっていること。
|  | 7-1-5 |  | 素子数は190以上有すること
|  | 7-1-6 |  | ハーモニックイメージングにも対応していること。
| 8. |  | 心腔内カテーテル超音波探触子接続コネクタ
| 8-1 |  | 基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 8-1-1 |  | AcuNav 8Fカテーテル、およびSoundStar 10Fカテーテルに接続できること。
|  | 8-1-2 |  | 8Fカテーテルの周波数は、6.0MHｚ～6.0MHｚの範囲で最低2周波数の切換えが可能であること。
|  | 8-1-3 |  | 10Fカテーテルの周波数は、6.0MHｚ～8.0MHzの範囲で最低2周波数の切換えが可能であること。
|  | 8-1-4 |  | AcuNavおよびSoundStarカテーテルにて、Bモード、カラードプラモード、パルスドプラモード、 連続波ドプラモード、Mモード、組織ドプラモード、が使用できること。
|  | 8-1-5 |  | 視野を確保するための広画角機能を有すること。
|  | 8-1-6 |  | オプションで、Biosense Webster社製のCARTO Sound systemへの接続が可能であること。
| 9. |  | 白黒ビデオプリンタ
| 9-1 |  | 基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 9-1-1 |  | 印刷方式は，感熱方式であること。
|  | 9-1-2 |  | 256階調以上であること。
|  | 9-1-3 |  | 印刷画素数は，最大4096×1280以上であること。
|  | 9-1-4 |  | 印刷時間は，最速約2秒／枚以下であること。
|  | 9-1-5 |  | 1-1項の超音波診断装置本体の操作パネル上で操作できること。
| 10. |  | 記録機器
| 10-1 |  | 基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 10-1-1 |  | 超音波装置本体から出力された映像信号をDVDに録画可能であること
|  | 10-1-2 |  | 記録画像の高画質を維持する為、HDMI端子での信号入力が可能であること
|  | 10-1-3 |  | ブルーレイに録画した画像は、超音波装置本体上で再生可能であること
|  | 10-1-4 |  | 1-1項の超音波診断装置本体の操作パネル上で操作できること。
| 11. |  | DICOM
| 11-1 |  | 基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。
|  | 11-1-1 |  | DICOM3.0準拠の画像出力機能を有すること。
|  | 11-1-2 |  | DICOM3.0準拠のWorklist機能を有すること。
|  | 11-1-3 |  | DICOM3.0準拠のStructure Report機能を有すること。
|  | 11-1-4 |  | DICOM3.0準拠のQuery/Retrieve機能を有すること。
|  | 11-1-5 |  | DICOMネットワークの通信速度は、10, 100, 1000-base Tに対応していること。
（性能，機能以外の要件）
| 1． |  | 以下の要件を満たすこと。
|  | 1-1 |  | 本機器の搬入据付配管配線調整，及びこれに必要な消耗品を含むものとする。
|  | 1-2 |  | 据付調整後，故障発生時のアフターサービスは速やかに技術者を派達し対応を図ること。
|  | 1-3 |  | 本機器の使用者に対する機能の操作方法及び保守等についての教育を行うこと。
|  | 1-4 |  | 調達物品の無償保証期間は、納入後翌年度末（平成28年３月31日）までとする。
超音波診断装置
仕様書②
平成26年８月