西6階病棟

生体情報モニタリングシステム

②

仕様書

平成２６年９月

地方独立行政法人静岡県立病院機構

静岡県立こども病院

- 構成内容

西６階病棟モニタ　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　１式

（内訳）

医用テレメータ　　　  　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３台

架台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　３台

バッテリパック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３個

レーザプリンタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２台

PS3カード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２個

送信機　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０台

電極リード線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　２０本

シリコンカバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　２０個

携帯型受信機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　４台

ベッドサイドモニタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　２台

バッテリパック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２個

ACクレードル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２台

架台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２台

電源コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２個

ベッドサイドモニタ用送信機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２台

ホルダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２個

ウォールマウント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １６個

アダプタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １６個

設置工事費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １式

- セントラルモニタに関する要件

2-1　ハード構成に関しては以下の要件を満たすこと。

2-1-1	本体部、ディスプレイ部、受信部が一体型のコンパクトモニタであること。

2-1-2	対角１５インチ以上、解像度１０２４×７６８ｄｏｔ以上の液晶ディスプレイを

有していること。

2-1-3	省スペースを考慮し、奥行きが２０１ｍｍ以下の受信部一体型構造であること。

2-1-4   バッテリが本体に内蔵でき、約30分使用可能であること。

2-2　患者管理に関しては以下の要件を満たすこと。

2-2-1	最大８人までの管理を行うことが可能であること。

2-2-2	必要に応じた無線モニタ及び送信機のチャンネルを任意に選択しモニタリングで

きること。

2-3　全画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。

2-3-1	２人横分割／３人横分割／４人横分割／４人縦横分割／５人横分割／６人横分割

／６人縦横分割／７人横分割／８人横分割／８人縦横分割の表示切り替えが可能

であること。

2-3-2	最大８人まで同時に参照できる全患者上下限設定画面を有すること。

2-3-3	全患者上下限設定画面において、個々の患者のアラーム設定を行うことが可能で

あること。

2-3-4	送信機の電池がなくなった時に電池交換アラームを鳴らす機能を有すること。

2-4　個人画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。

2-4-1	各測定項目の表示色を１２色以上から選択ができること。

2-4-2	各測定項目ごとにパラメータウィンドを用意し、各測定項目の詳細な情報が確認

できること。

2-4-3	操作メニューの表示は日本語であること。

2-4-4	個人画面表示時も他患者の心電図波形、心拍数の表示を行うこと。

2-5　操作性に関しては以下の要件を満たすこと。

2-5-1	タッチパネルによる操作が可能であること。

2-5-2	患者名入力に関しては手書き入力/ひらがな入力/漢字入力/カタカナ入力/英数字

入力が可能であること。

2-5-3	患者名入力に関しては、予測変換機能を備えていること。

2-6　測定項目に関しては以下の要件を満たすこと。

2-6-1	ベッドサイドモニタ及び送信機により測定された心電図／呼吸曲線／脈波の測定

項目の波形表示が可能であること。

2-6-2	心電図非測定の際、アラーム発生や基線表示を行わないために心電図計測OFF機能

を有すること。

2-7　アラームに関しては以下の要件を満たすこと。

2-7-1	アラームの表示は、重要度に応じてその通知レベルに段階を設けてあること。

2-7-2	アラーム発生時には、画面表示や音だけでなくディスプレイ上部に付属したＬＥ

Ｄによる通知が行えること。

2-7-3	画面両端に、患者毎のアラーム発生が区別できるように個別アラームインジケー

タを備えていること。

2-7-4	LEDは重症度に応じて３パターン以上の通知パターンを有していること。

2-7-5	アラーム継続時間または値によってアラームプライオリティをエスカレーション

させる機能を有すること。

2-7-6	ECGまたはSpO2の測定状態を全患者画面で一目で確認できるテクニカルアイコン

機能を有し、また具体的な処置を促すメッセージを表示する機能を有すること。

2-8　データ保存に関して以下の要件を満たすこと。

2-8-1	データ保存はトレンドグラフ／バイタルサインデータリスト／不整脈リコール／

長時間心電図／アラーム履歴を有すること。

2-8-2	１患者に対して96時間分のデータを記憶可能であること。

2-8-3	トレンドグラフの表示時間幅は１／４／８／２４／９６時間から選択可能である

こと。

2-8-4	バイタルサインデータリストサンプリングは１／５／１０／１５／３０／６０分

の切り替えが可能であること。

2-8-5	不整脈リコールリスト表示の際に、発生時間、不整脈種類、圧縮波形が表示され

ること。

2-8-6	選択したリコールに関して拡大表示が可能であること。

2-8-7	解析項目は２３種類以上であること。

2-8-8	長時間心電図に関しては以下の要件を満たすこと。

2-8-9	１患者に対して96時間以上の心電図波形を記憶可能であること。

2-8-10	選択された時間軸の波形を拡大表示することが可能であること。

2-8-11	アラームが発生した際の履歴をリストとして１患者あたり２４時間分保存する機

能を有すること。

2-8-12	アラーム履歴リスト表示の際は発生日時、アラーム発生パラメータ、アラーム内

容が表示されること。

2-9　記録に関しては以下の要件を満たすこと。

2-9-1	測定している波形を３ｃｈ同時記録することが可能なサーマルアレイレコーダを

有すること。

2-9-2	サーマルアレイレコーダによりトレンドグラフ／バイタルサインデータリスト／

不整脈リコール波形リスト・拡大波形／長時間波形記憶における圧縮・実時間心

電図波形の記録が可能であること。

2-10　ベッドサイドモニタとの通信に関しては以下の要件を満たすこと。

2-10-1	ベッドサイドモニタ及び送信機により測定されたデータを無線にて通信できる機

能を有すること。

2-10-2	無線による通信は電波法に定められた小電力医用テレメータに準拠し、デジタルA

型であること。

2-10-3	電波切れを防ぐためダイバーシティーアンテナを採用していること。

2-10-4	チャネル設定時、パスワードの入力を求める機能のＯＮ／ＯＦＦの設定が可能で

あること。

2-11　その他の機能、性能に関しては以下の要件を満たすこと。

2-11-1	一時退室タイマー機能を有すること。

3．送信機に関する要件

3-1　ハード構成に関しては以下の要件を満たすこと。

3-1-1	患者に携帯させることを考慮し幅64.5×高さ97.5×奥行き30ｍｍ以下であるこ

と。

3-1-2	本体に20.1×20.1mmのカラー有機ELディスプレイを有していること。

3-1-3	単３乾電池２本によりECG連続測定において連続約8日間以上の駆動が可能である

こと。

3-1-4	単３乾電池２本によりECG・SpO2連続測定において連続約5日間以上の駆動が可能

であること。

3-1-5	ECG測定のみ・SpO2測定のみの使用ができること。

3-2　測定項目に関しては以下の要件を満たすこと。

3-2-1	心電図／呼吸／経皮的動脈血酸素飽和度の項目の測定が可能であること。

3-2-2	心電図測定に関して、２/３電極の使用が可能であること。

3-2-3	経皮的動脈血酸素飽和度測定プローブはリユーザブルタイプ、ディスポタイプの

どちらも使用できること。

3-3　カラー有機EL表示に関しては以下の要件を満たすこと。

3-3-1	心電図測定時に、心電図波形の表示が可能であること。

3-3-2	経皮的動脈血酸素飽和度測定時に、脈波波形、経皮的動脈血酸素飽和度、脈波の

状態を表すバーグラフの表示が可能であること。

3-3-3	チャネル、電池残量などの表示が可能であること。

3-3-4	電極確認、プローブ確認、バッテリ消耗などのメッセージ表示が可能であること。

3-4　通信に関しては以下の要件を満たすこと。

3-4-1	通信は電波法に定められた小電力医用テレメータに準拠していること。

3-4-2	電極の交換時などでアラームの発生が予想される場合に、あらかじめ受信モニタ

で発生するアラームを一時的に中断する機能を有する事。

3-4-3	既に入床している患者さんが、検査などで一時的に退室し測定データを受信モニ

タに送信できなくなる場合に受信モニタでモニタリングを中断する機能を有する

事。

3-5　その他の機能、性能に関しては以下の要件を満たすこと。

3-5-1	電源投入時／呼び出しキー押下時／電池切れ状態を音により確認できること。

3-5-2	送信チャネルを変更することが可能であること。

3-5-3	誤操作を防ぐため操作キーロック機能があること。

4．ベッドサイドモニタに関する要件

4-1　ハード構成に関しては以下の要件を満たすこと。

4-1-1	本体部、ディスプレイ部、生体情報入力部が一体型のコンパクトモニタであるこ

と。

4-1-2	省スペースを考慮し、奥行きが100ｍｍ以下（突起部を含まず）であり且つ、ディ

スプレイ部は、対角５．７インチ以上、表示ドット数６４０×４８０ｄｏｔ以上

のＴＦＴカラーＬＣＤを有すること。

4-1-3	測定コネクタはディスプレイ側面に配置されていること。

4-1-4	ACクレードルと接続し充電が可能であること。

4-1-5	送信器を搭載し、セントラルモニタへ送信できること。

4-2　画面表示に関しては以下の要件を満たすこと。

4-2-1	搬送時を考慮して「通常モニタモード」に加え数値拡大表示を搭載した「搬送モ

ード」を有すること。

4-2-2	各測定項目の表示色を１２色以上から選択ができること。

4-2-3	操作メニューの表示は日本語であること。

4-3　操作性に関しては以下の要件を満たすこと。

4-3-1	専用操作キーに加えタッチパネルによる操作が可能であること。

4-3-2	どの画面からでもワンタッチで基本画面に戻ることのできるホームキーを有する

こと。

4-3-3	患者名入力は、漢字かな、フリー入力、カタカナ、英数字が可能であること。

4-4　アラームに関しては以下の要件を満たすこと。

4-4-1	アラームの表示は、重要度に応じてその通知レベルに段階を設けてあること。

4-4-2	アラーム発生時には、画面表示や音だけでなくディスプレイ上部に付属したＬＥ

Ｄによる通知が行えること。

4-4-3	ＬＥＤは３６０度のどの角度からも確認できること。

4-4-4	アラームの設定パターンを登録し、呼び出し設定ができる機能を有すること。

4-4-5	アラーム設定画面にて色分けしたアラームの重要度を表示させる機能を有するこ

と。

4-5　セントラルモニタとの通信に関しては以下の要件を満たすこと。

4-5-1	測定データをセントラルモニタへ、電波法に定められた医用テレメータに準拠し

たデジタルＡ型にて無線通信できる機能を有すること。

4-5-2	本体内に保存されているバイタルデータ（長時間波形、数値情報）を

セントラルモニタへ送信できる機能を有すること。

4-6　その他の機能、性能に関しては以下の要件を満たすこと。

    - 搬送を考慮してバッテリー駆動で約５時間使用が可能であること。

    - 重症室及び日帰り病床については日本光電製の既存モニタを使用すること。

    - 既存モニタについてはウォールマウント等で固定すること。

5．携帯型受信機に関する要件

5-1　ハード構成に関しては以下の要件を満たすこと。

5-1-1	医療スタッフが携帯することを考慮し、大きさは幅117×高さ62×奥行き16.1ｍｍ

以下であること。

5-1-2	ディスプレイサイズは2.7インチ以上のカラー液晶であること。

5-1-3	新品単４アルカリ一次電池　２本にて連続6時間使用可能であること。

5-1-4	心拍または脈拍に同期して同期音を発生させることができ、音量は可変できるこ

と。また音量に応じて音量表示マークが変わること。

5-1-5	本体の重量は電池を含まずに80ｇ以下であること。

5-1-6	心電図の波形品質を確認できるよう、キャプチャ画面はフィルタ処理していない

こと。

5-1-7	電池消耗時は交換を行うまで連続BEEP音にて、電池が消耗したことをスタッフに

知らせること。

5-2　表示項目に関しては以下の要件を満たすこと。

5-2-1	心電図／脈波、数値は心拍数／呼吸数／経皮的動脈血酸素飽和度値／脈拍数の項

目の表示が可能な機能を有すること。

5-2-2	送信機からの受信状態を４段階で表示できるアンテナバーを有すること。また、

受信状態の表示を色を変えて識別しやすく表示できること。

5-2-3	電池残量状態を表示する電池マークを有し、残量の状況を４段階で表示できるこ

と。

5-3　送信機からのチャンネル設定に関しては以下の要件を満たすこと。

5-3-1	送信機に約１０ｃｍ以内に装置を近づけることで、約３秒以内に自動で送信機の

チャンネルサーチができること。

5-3-2	受信チャンネルはA型送信機ｃｈ１００１～ｃｈ６０８０が受信可能で且つ、サー

チできるチャネルバンドを限定させることができること。また、チャンネルを限

定した場合、受信可能チャンネルをサーチ画面に表示できること。