仕様書

購入物品及び数量：汎用超音波画像診断装置（付属品、搬入、据付、調整を含む）一式

１．購入物品の構成

汎用超音波画像診断装置　　　　　一式

（内訳）

超音波画像診断装置本体　　　　　１

穿刺針視認性向上ソフト　　　　　１

電子リニア探触子（３８ｍｍ幅）　１

電子リニア探触子（２５ｍｍ幅）　１

電子マイクロコンベックス探触子　１

専用台車　　　　　　　　　　　　１

ＵＳＢキーボードキット　　　　　１

ビデオグラフィックプリンター　　１

その他付属品、搬入、据付、調整等を含む

２．汎用超音波画像診断装置は以下の要件を満たすこと。

2-1　超音波画像診断装置本体は以下の要件を満たすこと。

2-1-1　送受信方式はデジタル・ビーム・フォーマ方式であること。

2-1-2　走査方式は、電子リニア走査、電子コンベックス走査方式を有していること。

2-1-3　観察用モニタは対角10インチ以上の液晶モニタであること。

2-1-4　本体重量は４Ｋｇ以下であること。

2-1-5　バッテリーで駆動する機能を有し、駆動時間は2時間以上であること。

2-1-6　電源投入後20秒以内に起動すること。

2-1-7　内蔵メモリに静止画・動画像を保存する機能を有すること。

2-1-8　衝撃・落下に強く、ＭＩＬ規格の要件に対応していること。

2-1-9　本体にハンドル(持ち手)が付いていること。

2-1-10表示モードはＢモード、THIモード、カラーモード、CPDモードを有すること。

2-1-11 画質調整機能として、オートゲインコントロールを有すること。

2-1-12麻酔科領域の検査モードを有していること。

2-2　穿刺針視認性向上ソフトは以下の要件を満たすこと。

2-2-1　 超音波画像診断装置本体にインストールが可能であること。

2-2-2　 穿刺針の進入角度により、3方向のビームの切替が可能であること。

2-2-3　 穿刺針の進入方向により、ビームの左右切替が可能であること。

2-3　電子リニア探触子（３８ｍｍ幅）は以下の要件を満たすこと。

2-3-1　電子リニア走査であること。

2-3-2　周波数は６～１３ＭＨｚと広帯域であること。

2-3-3　周波数切替は３段階可能であること。

2-3-4　コネクタ部分を除いて防水構造であり、薬液浸漬による消毒が可能であること。

2-4　電子リニア探触子（２５ｍｍ幅）は以下の要件を満たすこと。

2-4-1　電子リニア走査であること。

2-4-2　周波数は６～１３ＭＨｚと広帯域であること。

2-4-3　周波数切替は３段階可能であること。

2-4-4　コネクタ部分を除いて防水構造であり、薬液浸漬による消毒が可能であること。

2-5　電子マイクロコンベックス探触子は以下の要件を満たすこと。

2-5-1　電子コンベックス走査であること。

2-5-2　周波数は５～８ＭＨｚと広帯域であること。

2-5-3　周波数切替は３段階可能であること。

2-5-4　コネクタ部分を除いて防水構造であり、薬液浸漬による消毒が可能であること。

2-6　専用台車は以下の要件を満たすこと。

2-6-1　超音波画像診断装置本体専用の台車であること。

2-6-2　プローブホルダーを備えていること。

2-6-3　簡単なレバー操作で高さ調整が可能であること。

2-6-4　簡単な操作で超音波画像診断装置本体の前後左右の角度調整が出来ること。

2-7　ＵＳＢキーボードキットは以下の要件を満たすこと。

2-7-1　専用台車上に搭載できること。

2-7-2　ＵＳＢ端子で超音波画像診断装置本体と直接接続する機能を有すること。

2-8　ビデオグラフィックプリンターは以下の要件を満たすこと。

2-8-1　プリント方式は感熱プリント方式であること。

2-8-2　入力端子はコンポジットビデオ入力端子であること。

2-8-3　階調は２５６階調以上であること。

2-8-4　プリント時間は４秒／枚以下であること。

2-8-5　装置本体からの制御で患者毎一括プリントが可能であること。

３．その他

3-1　搬入、設置、調整を行うこと。

3-2　取扱説明を行うこと。

3-3　超音波画像診断装置本体の保証期間は5年間とする。

3-4　超音波画像診断装置本体以外の付属品の保証期間は納品後翌年度末までとする。