人工呼吸器 Babylog VN500

仕 様 書　②

平成26年10月

- 品目

新生児用人工呼吸器　　　　　2式

- 調達の背景及び目的

人工呼吸器装着日数は感染率に比例する事から、挿管日数をなるべく短縮するための人工呼吸管理が求められる。自発呼吸を温存する事が、抜管の評価も容易で抜管後もすぐに自発呼吸を行える事から挿管日数の短縮に効果があると思われる。近年の人工呼吸器は自発呼吸を活かすために口元でトリガリングを行うことが可能である。HFO時は一回換気量を規定でき、過換気を防止する。これらは挿管日数の短縮が期待できる機能である。よって、これらの機能を持たない旧型機種を更新することによって、患者感染率、挿管日数の短縮による患者負担の減少が期待できる。

3.　基本構成

新生児用人工呼吸器　　2式

（内訳）

| 1 | 人工呼吸器 VN500本体 | 2台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 加温加湿器セット | 2式 |
| 3 | 架台 | 2式 |
| 4 | Volume Gurantee オプション | 2式 |
| 5 | HFO オプション | 2式 |
| 6 | Smart Pulmonary View オプション | 2式 |

- 機器仕様

4‐1　人工呼吸器本体

- 人工呼吸器装置は、ガス制御部と操作モニター部に別れ、操作モニター部は専用架台以外にもレール部

へ容易に装着が可能であること。

（2）　操作モニター部はワイド17インチ以上を有し、カラータッチパネル方式であること。

（3）　画面故障時にも、ベンチレータ部において換気状態を表示できること。

（4）　RFID機能を有すること。

（5）　USB端子を有し、各種データや波形画像を容易に出力できること。

（6）　自動リーク補正機能を有すること。

（7）　呼気弁を滅菌するために着脱可能な構造であること

（8）　スタンバイ画面で本体の点検、リークチェックが可能であること

（9）　取扱説明が内蔵されたヘルプ機能ボタンをタッチスクリーン上に有すること

4‐2 　加温加湿器セット

- 自動で温度調整する機構を有すること

4‐3 　架台

- 加温加湿器を搭載するレールを有すること

4‐4 　Volume Guaranteeオプション

（１）従圧式換気モードで、一回換気量を設定可能なVG機能を有すること

4-5　HFOオプション

（１）　HFOは音の静かなイジェクター方式を採用していること

（2）　HFOの一回換気量HFVTを設定可能なHFO-VG機能を有すること

4-6　Smart　Pulmonary Viewオプション

（１）人工呼吸器装着時のコンプライアンスや抵抗を、肺画像を模した画像でわかりやすく表示できる機能を有すること