## 仕様について
調達機器及びその構成
1． | 全自動散薬分包システムについて
| 1-1. | 全自動散薬分包システムは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-1-1. | 現在本院で使用している「ＮＥＣ社製」の病院情報管理システムからの処方情報(オーダーデータ)を、処方受信システム（㈱トーショー製）及び処方解析監査システム（㈱トーショー製 ＰＬＡＮ）を介して直接受信し、現行通り、問題なく稼動できること。
|  | 1-1-2. | 散薬調剤の指示のある処方データを処方解析監査装置より受け取れること。また、散薬監査システムにて出力された監査記録紙のバーコードを読み込むことで分包する患者を限定し、薬包紙に患者名、用法名、薬品名等を印字できること。
|  | 1-1-3. | 処方区分、病棟毎に自動で印字内容を変更できること。
|  | 1-1-4. | 台数は制御用ノートPC１台、全自動散薬分包機１台とすること。
|  | 1-1-5. | 全自動散薬分包機の分包速度は、45包／分以上であり、低速＝38包／分、高速＝45包／分相当の切り替えが可能であること。
|  | 1-1-6. | 全自動散薬分包機は分包数が１～93包の包装数設定可能な分割機であること。
|  | 1-1-7. | 全自動散薬分包機の分包紙は薬品に対しての品質保持に優れていること。又シールずれのない二ツ折り分包紙を採用し交換も容易であること。
|  | 1-1-8. | 全自動散薬分包機の印字は全行印字熱転写方式であること。
|  | 1-1-9. | 全自動散薬分包機の集塵効率は、0.5ミクロン・95％以上であること。
|  | 1-1-10. | 全自動散薬分包機は制御装置だけでなく、本体備え付けのタッチパネルからの入力でもでき、分包が行えること。
|  | 1-1-11. | 全自動散薬分包機は48マス以上の錠剤コンベアがあり、筐体内に収納できること。
|  | 1-1-12. | 全自動散薬分包機はコンタミ防止対策として、ホッパー部の帯電防止加工やハンドクリーナーが付属されていること。
|  | 1-1-13. | 将来、錠剤棚を追加設置することにより、全自動錠剤散薬分包機として運用できること。
|  | 1-1-14. | 現在院内で使用中の散薬分包機が、新しく導入する散薬分包システムとスムーズにシステム接続できること。 （現在本院で使用している全自動散薬分包機「㈱トーショー製・ＯＭＰ-90」と接続する機能を有していること。）
|  | 1-1-15. | かきとり板・Ｒ円盤を清掃する清掃部品がブラシである場合、ブラシの清掃能力・耐久性・ブラシ内へ散薬が残ることにおいて非常に不安がある。このため清掃部品は水洗いもできるゴム製であること。また本体付属のバキューム清掃具でＲ円盤等を清掃できる機能を有していること。
|  | 1-1-16. | 清掃時に便利なように，電源OFF時にはＲ円盤をフリーに動かす機能を有していること。
|  | 1-1-17. | ２枚のＲ円盤が一部重なっている構造である場合、粉がはねて隣のＲ円盤に入る可能性が高くなり、またその対策を講じていても不安が残る。このため２枚のＲ円盤は重なっていない構造を有していること。
|  | 1-1-18. | 48マス錠剤コンベアユニットの予備撒きカセットは標準添付品であり、本体から取り外して他の場所にてあらかじめ錠剤を撒いて準備しておくことができること。
|  | 1-1-19. | 現在本院で使用している調剤支援システムと同一のマスターを使用して分包機を稼動できること。
|  | 1-1-20. | タッチパネル式のノート型パソコンであること。
|  | 1-1-21. | オペレーティングシステムは、日本語対応Windows７ 相当以上の性能機能を有していること。
2． | （性能、機能以外に関する要件）
| 2-1. | 搬入及び据え付け及び調整等
|  | 2-1-1. | 調達物品の搬入及び据え付け、稼動のための調整を行なうこと。
|  | 2-1-2. | 装置の納入場所については、当院と協議すること。
|  | 2-1-3. | 搬入・据え付け調整にあたり建物の改修等を行なう必要が生じた場合は、納入業者の負担で行なうこと。 なお、納入場所の面積・設備等の詳細は当院に問い合わせること。
|  | 7-1-4. | 調達物品の構成内容については、当院に問い合わせること。
| 2-2. | 2
|  | 2-2-1. | 年間を通じ24時間の故障連絡体制が整備されていること。
|  | 2-2-2. | メンテナンスサービスの拠点が県内にあること。
|  | 2-2-3. | 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有することを証明すること。
|  | 2-2-4. | 本調達品の保証期間は、安定稼動時から翌年度末（平成28年３月31日）までとすること。
|  | 2-2-5. | 調達物品は、納入後においても稼動に必要な消耗品及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
| 2-3. | その他
|  | 2-3-1. | 取扱説明書は、日本語版で１部以上提供すること。
|  | 2-3-2. | １週間程度の講習を含む取扱説明を行なうこと。
|  | 2-3-3. | 調達物品には、基本的機能を損なわないよう必要な物品を備えること。