平成26年11月

外科 3D/HD腹腔鏡下手術システム

仕　　様　　書　　②

静岡県立こども病院

- 調達物品の構成内訳及び数量

【調達物品名】　外科 3D/HD腹腔鏡下手術システム　　　　　　１式

構成内訳

3Dカメラコントロールユニット　　　　1台

3Dビデオテレスコープ　　　　　　　　1台

3D液晶モニター　　　　　　　　　　　　1台

3DメディカルHDレコーダー

（操作タッチパネル付）          １台

光源装置　　　　　　　　　　　　　　　　 1台

気腹装置　　　　　　　　　　　　　　　　　1台

HDカメラコントロールユニット      1台

HDビデオカメラヘッド             2台

液晶モニター　　　　　　　　　　　　　　　2台

- その他の設置等に要する費用

上記「１．」調達物品の他、導入機器の搬入・据付・調整等、使用可能な状態での引き

渡しを受けるための役務等を含むものとする。

３．　技術的要件の概要

（１）　本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下

「技術的要件」という。）は別紙に示すとおりである。

（２）　技術的要件は、必須の要求要件である。

（３）　必須の要求要件は必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等が

これらを全て満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象

から除外する。

（４）　入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、当院の経理責任者が

指名する職員が、入札物品に係る技術仕様書その他、入札説明書で求める提出資料の

内容を審査して行う。

４．　その他

（１）　入札機器のうち医療用具に関しては、入札時点で薬事法に定めている製造の承認を得

ている物品であること。

（２）　医療用具以外に関しては、入札時点で製品化されていることを原則とする。

ただし、入札時に製品化されていない物品で対応する場合は、技術的要件を満たすこと

が可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合う旨の根拠を十分に説明できる資料

及び確約書等を提出すること。

（３）　入札機器は納入後においても、装置に必要な消耗品及び故障時等に対して、部品の

安定した供給が確保されていること。

（４）　提出資料の内容に関して、調達側で不明確であると判断した場合は、技術的要件を満

たしていない資料とみなし、不合格とすることがあり得る。

（５）　提出資料の内容について、ヒヤリングを行なう場合がある。その際に、提出者は誠実

に対応すること。

（性能、機能に関する要件）

１　3D/HD腹腔鏡下手術システムに関しては以下の要件を満たすこと

１－１　3Dカメラコントロールユニットに関して以下の要件を満たすこと

    - 3D映像信号はLine by Lineであること。

    - 3Dカメラ出力はDVI-Dであること。

    - 3D出力解像度が1280×720であること。

1-1-4　 　2Dでのビデオ録画及び静止画を記録するためのUSBインターフェイスを装備していること。

１－２　3Dビデオテレスコープに関して以下の要件を満たすこと

1-2-1　　　硬性鏡で視野方向30°を有すること。

1-2-2　　　ズーム機能を3段階有すること。

1-2-3　　　焦点深度が15～120㎜であること。

1-2-4　	　　3ボタンプログラマブルコントロールボタンを有すること。

1-2-5　　　オートクレーブ滅菌が可能なこと。

１－３　3D 液晶モニターに関して以下の要件を満たすこと

1-3-1　　　3D及び2D対応の医療用24インチモニターであること。

1-3-2　　　軽量なパッシブ偏光式の3Dグラスを有すること。

１－４　3DメディカルHDレコーダーに関して以下の要件を満たすこと

1-4-1　　　2つのメディアへの同時記録が可能なこと。

1-4-2　　　マルチインターフェースに対応できること。

1-4-3　　　多様な外部ストレージを接続可能なこと。

1-4-4　　　3D/2D機能搭載していること。

1-4-5　　　タッチパネルディスプレイに対応できること。

１－５　光源装置に関し以下の要件を満たすこと

1-5-1　　　光源ランプは、キセノンランプであり、出力は300W以上であること。

1-5-2　　　光量表示機能を有すること。

1-5-3　　　スイッチ操作で一時的に出射光をスタンバイ状態にする機能を有すること。

1-5-4　　　オートクレーブ滅菌可能なファイバーライトケーブルを装備すること。

１－６　気腹装置に関して以下の要件を満たすこと

1-6-1　　　ヒーティングエレメントによりCO2ガスを暖めて送気可能なこと。

1-6-2　　　最大30ℓ/min.の高速気腹性能を有すること。（0.5ℓ/min.刻みで設定可能）

1-6-3　　　腹腔内圧が一定基準を超えた際、視覚アラーム、サウンドアラームにより

患者の安全を確保することができること。

1-6-4　　　腹腔圧が超過気圧になると、自動的に強制排気し患者の安全を確保することができること。

１－７　HDカメラコントロールユニットに関し以下の要件を満たすこと

1-7-1　　　ビデオ画像出力方式は、DVI-D、3G-SDI出力方式の機能を有していること。

1-7-2　　　画像表示方式は、アスペクト比16：9のフルスペック（1920×1080P）HDであること。

1-7-3　　　撮影方式はプログレッシブ方式であること。

1-7-4　　　オートエクスポージャーの機能を有すること。

1-7-5　　　2画面表示・ピクチャーインピクチャー機能を有すること。

１－８　HDビデオカメラヘッドに関し以下の要件を満たすこと

1-8-1　　　撮影素子が３CCDであること。

1-8-2　　　オプティカル光学ズーム機能を有していること。

1-8-3　　　カメラヘッドには任意に機能設定可能なカメラコントロールスイッチを装備していること。

1-8-4　　　画像エンハンスメント機能（光源照明の均質化、デジタルエンハンスメント、視覚的画像強調）

を有すること。

１－９　液晶モニターに関して以下の要件を満たすこと

1-9-1　　　LEDバックライトを有し、26インチモニターであること。

1-9-2　　　アスペクト比16：9を有すること。

１－10　その他

1-10-1　　　記録した映像を、3D画像で編集・視聴できる装置を有すること。

以上