## 技術仕様書
腹腔鏡用ガス気腹装置 技術仕様書④
調 達 物 品 に 備 え る べ き 技 術 的 要 件
性能・機能に関する要件
| 1-1 | 腹腔鏡用ガス気腹装置は，以下の要件を満たすこと。
| 1-1-1 |  | 腹腔鏡用ガス気腹装置の本体サイズは、W450mm×D550mm×H250mm以内であること。
| 1-1-2 |  | 腹腔鏡用ガス気腹装置の重さは、30kg以下であること。
| 1-1-3 |  | 電源のON・OFF以外の操作は、タッチスクリーン画面で操作できること。
| 1-1-4 |  | タッチスクリーン画面はカラー液晶画面であること。
| 1-1-5 |  | 作動中にガス流量、ガス圧力、使用ガス量がリアルタイムで表示される機能を有すること。
| 1-1-6 |  | 腹腔圧は、５～20mmHgの設定が可能であること。
| 1-1-7 |  | 30mmHg以上の加圧を５秒以上行った場合、気腹機能が無効となり、送気が停止する安全機能がついていること。
| 1-1-8 |  | 送気流量は、１～40L/分であること。
| 1-1-9 |  | 動作モードには、標準気腹モード、排煙モード、排煙及びリアルタイムセンシングモード（以下、リアルタイムセンシングモード）の３種類のモードを使用できること。
| 1-1-10 |  | 各モードはいずれもCO2ガスを腹腔内へ送気し腹圧を維持できるようになっていること。
| 1-1-11 |  | 排煙モードは、標準気腹モードに加え、２本のトロッカーを使用し、１本のトロッカーから腹腔内へCO2ガスを送気し、もう１本のトロッカーから腹腔内のガスを吸気することで再循環させ排煙ができること。
| 1-1-12 |  | リアルタイムセンシングモードは、標準気腹モードに加え、1本のトロッカーで腹腔内のCO2ガスを送気・吸気し再循環させ排煙ができること。
| 1-1-13 |  | リアルタイムセンシングモードは、トロッカーのカニューレ内にバリアーによるエアカーテンを形成できる機能を有すること。
| 1-1-14 |  | リアルタイムセンシングモードは、エアカーテンを形成することにより、カニューレの対応範囲計の内視鏡下手術器具を挿入・抜去する際に腹腔内からのガス漏れを防止できること。
性能・機能以外に関する要件
| 2-1 | 設置条件については以下の要件を満たすこと。
| 2-1-1 |  | 本院が指定した納入場所へ、本院の指示により搬入・調整等を行うこと。
| 3-1 | 保守体制については、以下の要件を満たすこと。
| 3-1-1 |  | 本器械の保障期間は、納入検査完了後翌年度末までとし、通常の使用により生じた故障及び不具合については、無償で修理・調整すること。
| 4-1 | 障害支援体制については、以下の要件を満たすこと。
| 4-1-1 |  | 故障発生時において、連絡時点から起算して48時間以内に現場で対応可能なメンテナンス体制を有していること。
その他
| 5-1 | 上記に記載のない事項についても、本院への設置にあたり必要と認めた事項については、両者協議の上履行すること。
| 5-2 | 取扱説明は、本院の器械購入申請者等と調整し、本院が指定する日時、場所で行うこと。また、納入後１年間は随時対応すること。
| 5-3 | 操作マニュアルは、日本語版を３部提供すること。