## 脳波計EEG-1218・システム仕様書
脳波計システム
仕様書②
平成２６年１２月
地方独立行政法人静岡県立病院機構
静岡県立こども病院
1. 構成内容
脳波計システム １ 式
（内訳）
脳波計 18ch ２ 台
パソコンユニット ２ 台
電極接続箱 ２ 台
LS発光部 ２ 台
液晶ディスプレイ ２ 台
スタンド ２ 台
操作パネル ２ 個
LCDポール ２ 個
アイソレーションユニット ４ 台
ミニ電極接続箱 ２ 個
SPO2アダプタ JL-550T2 ２ 本
CO2センサキット TG-921T3 ２ 個
過呼吸ユニット ２ 個
デジタルビデオソフトウェア ２ 個
マイクセット ２ 個
スピーカーセット ２ 個
カメラキャプチャユニット ２ 個
カラーカメラセット4 ４ 個
ラック ２ 個
診断情報システム基本プログラム １ 式
レビュープログラム １ 式
患者台帳移行費用 １ 式
肺機能検査装置接続費用 １ 式
HIS連携費用 １ 式
2．脳波計は以下の用件を満たすこと。
① 計測機能は以下の性能を有すること。
1) | 記録紙上には最大18チャネル＋マーク2チャネルのインクペン書き記録ができること。
2) | 電極端子は、頭図位置25個のほか、呼吸、心電、筋電が測定可能なバイポーラ入力端子14個
（7ペア）を装備していること。
3) | 入力箱にSpO2、ETCO2専用端子を有し、測定できること。
4) | 電極接続箱の電極抵抗測定キーを押すことでインピーダンスチェックができること。
5) | インピーダンスチェックの結果はディスプレイ上に頭図状に表示され確認できること。
6) | インピーダンスチェックの結果は電極接続箱にて頭図状のLEDで確認できること。
7) | あらかじめ設定した各ステージの記録時間をカウントして表示することができること。
8) | 時定数は最大10秒まで設定できること。
9) | サンプリング周波数は最大1000Hzを有し、全電極同時サンプリングできること。
10) | ファイリング停止中やファイリング中の状態を知らせる表示ができること。
11) | 測定中に脳波の周波数マップを表示することができること。
② イベント入力に際して以下の機能を有すること。
1) | 測定時にあらかじめプログラムしておいたリストから、マウスあるいはフルキーボードや
操作パネルからイベントの入力ができること。
2) | イベント登録位置の縦線表示ができること。
3) | 入力されたイベントは、再生時にデータの頭出しに活用できること。
③ 光刺激・過呼吸機能は以下を有すること。
1) | 光刺激の発光周波数の自動変更手順を3種類（AUTO1,2,3）までプログラムできること。
2) | 刺激パルスモードをシングル・ランダム・ダブルの3種類を有すること。
3) | 通常の発光周波数のほかに、50、60Hzを持ち、テレビ画面や商用電源等で誘発される
てんかんの検査に有効な光刺激ができること。
4) | オプションの発光部を使用することにより、従来より強力な光刺激ができること。
5) | 発光部に光刺激アダプタを装着することにより光駆動反応や光突発反応を誘発できる
低輝度の幾何学模様を伴った光刺激を行うことができること。
6) | 過呼吸のテンポを音声またはビープ音で指示できる専用のユニットを装備していること。
7) | 過呼吸の指示音の音声フレーズを自由に録音することができること。
8) | 過呼吸のユニットは、インターホン機能を有すること。
④ 表示機能は以下を有すること。
1) | ビデオカメラで撮影している患者映像を測定中の画面に表示することができること。
2) | CAL（校正）波形が表示できること。
3) | 画面上に脳波スケールを表示することができること。
4) | 測定中、周波数マップを表示することができること。
5) | 脳波を表示する大きさを、縦・横方向自由に設定できること。
6) | 波形描画方法として、高精度、ピークボトム、高速、ペンの4種類から選択することが
できること。
⑤ ファイリング機能は以下を有すること。
1) | 本体内蔵のハードディスクが50Gbyte以上で、保存電極数25電極＋2マークのサンプリング
周波数500Hzでは約500時間以上の波形データの保存ができること。
2) | CD-R、DVD-Rディスクにデータを保存できること。
3) | 測定中に、同じファイルの過去のデータの再生を行い、波形を確認することができること。
4) | 脳波と被検者の画像をデジタル化し、保存・再生を行うことができること。
5) | 指定された時間で区切りながら、複数ファイルで長時間の脳波データを保存する長時間
記録機能ができること。
⑥ 再生・解析機能は以下を有すること。
1) | 測定した脳波データは電極単位で保存し、再生時には自由自在にモンタージュを変更
（リモンタージュ）したり、ハイカットフィルタや時定数の変更（リフィルタリング）、
感度の変更、基準電極の変更、表示スピードの変更ができること。
2) | イベントジャンプバーを使って、脳波ファイルの任意の位置への移動ができること。
3) | 測定時と同じスピードで再生する連続再生機能を有すること。
4) | 順方向・逆方向とも高速に連続再生する高速再生機能を有すること。
5) | 前後1ページ送り機能を有すること。
6) | 前後半ページ送り機能を有すること。
7) | 前後1/10ページ送り機能を有すること。
8) | 表示スピードは5秒・10秒・20秒・30秒・60秒・5分/ページから選択できること。また
任意の値を設定して、そのスピードで表示することができること。
9) | 波形のFFT解析を行うことにより、最大8chの脳波の周波数と振幅の変化をトレンドとして
表示（DSA表示）することができること。
10) | ファイルから読み出した測定データを、記録紙にインクペン記録することができること。
⑦ データ管理機能は以下を有すること。
1) | DVD-RAMディスクのフォーマットができること。
2) | DVD-RAMディスクに管理用のディスク番号を付加できること。
3) | 再生プログラムのインストールされていないPC上で、脳波のデータを参照できるディスクを
作成することができること。
⑧ 脳波計サポート体制に関する要件
1) | 365日24時間コールセンターを設置しておりトラブルなどに迅速に対応できること。
2) | トラブル時などに迅速に対応できるように、静岡県内に営業所があり、すぐに担当営業員
が訪問できること。
3.脳波システムは以下の要件を満たすこと。
① 診断情報システムサーバは以下の機能を有していること。
1) | ハードウェアは本体、ディスプレイ、UPS(無停電電源装置)から構成され以下の性能を有すること。なお、ディスプレイ、UPS、キーボード、マウスは必要に応じて他サーバとの兼用を可とする。 また、HIS端末とWeb連携をおこなう場合は、必要に応じHTTPサーバを別途設備することを可とする。
2) | 本体のCPUの演算性能はIntel Xeon 2GHz相当以上であること。
3) | 本体の主記憶装置の容量は2GB以上であること。
4) | 本体のハードディスクの物理容量は147GB以上でRAIDシステム構成およびホットプラグ対応されていること。なお、必要に応じてアーカイブは本体とは別にNASなどで構成することを可とする。
5) | 本体には日本語キーボード、マウスが装備されていること。
6) | 本体には24倍速以上のCD-ROMドライブ装置を内蔵すること。
7) | 本体にはテープバックアップ装置を装備していること。
8) | 本体にはテープバックアップ装置用スケジュール管理ツールを装備していること。
9) | 本体には100BASE-TXおよび1000BASE-Tに対応しているネットワークインタフェースカードを内蔵すること。
10) | LANの通信方式はEthernetLANで、プロトコルはTCP/IPを使用していること。
11) | ディスプレイ装置は1024×768ドット以上の解像度を有すること。
12) | ディスプレイ装置の表示サイズは対角15インチ以上であること。
13) | 無停電電源装置は停電時もしくは電源異常を感知し、自動的に動作するオートシャットダウン機能を有しており、本サーバシステムがオートシャットダウンを完了するまでの動作を保証する電気容量があると判断される物であること。
② 診断情報システムサーバは以下の性能を有していること。
1) | 基本データ管理機能は以下の要件を満たすこと。
2) | 本システムで管理保存するデータは、単一のデータベースで管理されること。
3) | DBMS(Data Base Management System)はOracle11g相当であること。
4) | 端末からのログイン時に利用者の識別認証をおこなうこと。
5) | アクセス権限の管理機能(参照、レポート仮確定、確定、マスタ設定など)を有すること。
6) | アクセス各権限の組み合わせは個人単位で自由に設定する機能を有すること。
7) | 正当な利用者であっても、当人が関与していないあるいは必要としていないデータ、レポートへの参照を抑制する手段を有すること。
8) | 保存されているデータへのアクセスに対し、その処理内容をログ出力し、誰がどのような情報への入力、更新を行ったか識別する機能を有すること。
9) | レポート確定操作を行った情報の保存と共に、その日時並びに利用者識別情報などの情報が、確定操作の対象となる情報単位に関連づけて記録する機能を有すること。
10) | 保存されたデータの更新に際しては、更新前の情報と更新後の情報が関連づけられ、それらの関連が相互に識別出来るように保存する機能を有すること。
11) | 診断情報システム端末から取り込まれたオフライン登録データをデータベース管理する機能を有すること。
12) | 診断情報システム端末で作成されたレポートを管理保存する機能を有すること。
13) | 診断情報システム端末からの検索要求に応える機能を有すること。
14) | サーバハードウェア、サーバプログラムに障害が発生した場合は診断情報システム端末に随時通知をおこない、端末アプリケーションで障害内容詳細が確認できること。
15) | サーバプログラムが異常終了した場合でも、該当プログラムを自動起動する設定機能を有すること。
③ 運動負荷心電図データ管理機能は以下の要件を満たすこと。
1) | 指定の運動負荷試験装置から送出される運動負荷試験検査データをデータベース管理する機能を有すること。
④ 脳神経データ管理機能は以下の要件を満たすこと。
1) | 既存の脳波計及び更新予定の脳波計から送出される脳波検査データをデータベース管理する機能を有すること。
2) | 脳波計から送出されたデータは、原波形の状態で保存すること。
⑤ 既存Phylsシステムとの接続は以下の要件を満たすこと。
1) | Phylsシステムからのオーダ情報(患者基本情報、検査種別、検査予約日時、依頼科名)を受信する機能を有すること。
2) | 本システムに接続された検査装置の要求に対し、受信したオーダ情報を送信する機能を有すること。
⑥ Web連携機能は以下の機能を有すること。
1) | HIS端末の要求に応え、管理しているデータをWebブラウザで表示が可能であること。
2) | HIS端末でのデータ参照に際して患者ID、氏名、検査日、検査種別、オーダ番号を引数として利用し、検索条件として使用できること。
3) | 指定のHIS端末からのWeb参照時、所見入力、レポート作成をおこなう機能を有すること。
4) | 運動負荷心電図データは検査機器から取得したオリジナルデータのままで参照する機能を有すること。
5) | 運動負荷心電図データの参照に関する機能は、診断情報システム端末と同じであること。
6) | 脳波データは検査機器から取得したオリジナルデータのままで参照する機能を有すること。
7) | 脳波データの参照に関する機能は、診断情報システム端末と同じであること。
⑦ 診断情報システム端末
1) | 診断情報システム端末は以下の機能を有していること。
2) | 本体のCPUの演算性能はIntel Corei5-2400相当以上であること。
3) | 本体の主記憶装置の容量は2GB以上であること。
4) | 本体のハードディスクの物理容量は250GB以上であること。
5) | 本体のOSはWindows 7 Professional SP1日本語版相当以上であること。
6) | 本体には日本語キーボード、マウスが装備されていること。
7) | 本体には100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しているネットワークインタフェースカードを内蔵すること。
8) | 本体には24倍速以上のCD-ROMドライブ装置を内蔵すること。
9) | ディスプレイ装置は1920×1024ドット以上の解像度を有していること。
10) | ディスプレイ装置は対角23インチ以上の表示領域を有すること。
11) | ディスプレイ装置はTFT液晶ディスプレイであること。
⑧ 診断情報システム端末は以下の性能を有していること。
1) | 端末へのログインに際してはユーザ名、パスワードなどによる認証をおこなうこと。
2) | 端末アプリケーションの画面内には常にナビゲーションボタン(画面に検査ステータス順番で配置され、診療業務の流れに合わせて、ワンクリックで次の作業に進めることが可能となる機能を持つボタン)が表示されていること。
3) | アクセス権限の設定により、使用しないボタン(アイコン)は表示あるいは動作しないようにする機能を有すること。
4) | 各種の検索条件はユーザアカウント毎に設定する機能を有すること。
5) | 作業内容を保持したまま離席をするための画面ロック機能を有すること。
6) | 診断情報システムサーバからの障害通知を内容と共に表示する機能を有すること。
7) | ワイドディスプレイ（1920×1080ドット）に対応した表示機能を有すること。
8) | 基本検索条件は以下のとおりであること。 患者ID、氏名、検査ID(任意の範囲指定)、年齢(任意の範囲指定)、性別(男・女・不明)、検査日(任意の範囲指定)
⑨ レポートへの検索条件は以下のとおりであること。
1) | 確定、承認待ち、未保存などレポートの作成ステータスによる検索
2) | レポートに入力したフリーコメント
⑩ リスト表示機能は以下の要件を満たすこと
1) | 表示項目は以下のとおりであること 患者ID、氏名、年齢、入外区分、病棟名、依頼科名、検査種別、検査(予定)日時、検査データ登録数、レポート版数
2) | 表示項目は設定により、並び順を変更する機能を有すること。
3) | 表示項目のグリット検索する機能を有すること。
4) | リストの表示は最新の状態を表示するために、自動更新する機能を有すること。
5) | 表示されたリストはレーザプリンタに印字する機能を有すること。
6) | 表示されたリストはCSV出力する機能を有すること。
7) | 表示されたリストからワンクリックで該当患者の前回検査データを表示する機能を有すること。
8) | リスト画面で検査オーダ情報とは別に、患者固有のコメントを入力でき、そのコメントの有無をリストで確認できること。また、当日以外の検査時においても、その情報が参照できること。
⑪ オーダ連携時は以下の表示機能を有すること
1) | 表示リストは検査状態(ステータス)毎に識別しやすいように色分け表示をおこなうこと。
2) | 検査状態(ステータス)が変更された場合は、接続された各端末にその都度自動的に反映をおこなうこと。
3) | 表示されたリストからワンクリックで依頼された詳細情報を確認する機能を有すること。
4) | 表示されたリストからワンクリックで該当患者に関する当日以降の予約情報を表示する機能を有すること。
5) | 同姓同名が存在する場合は注意を喚起する表示をおこなうこと。
⑫ オフライン登録機能は以下の要件を満たすこと。
1) | 登録可能なファイル形式はDICOM、Jpeg、PNG、PDFであること。
2) | オーダ情報をリスト表示し、オーダ情報にくくりつけてデータを登録する機能を有すること。
3) | 登録データを事前確認するために、プレビュー機能を有すること。
⑬ 脳波データ参照機能は以下の要件を満たすこと。
1) | 脳波データ表示に際して専用ビューワで波形再生ができること。
2) | 再生時にイベントログファイルの編集ができること。
3) | 必要な波形をレポート添付用として切り取りできること。
⑭ 脳神経データレポート作成機能は以下の機能を有すること
1) | レポート添付用として一時保存したデータをテンプレート上に貼り付ける機能を有すること。
2) | 定型文は任意に作成した文章を登録する機能を有すること。
3) | 定型文はカテゴリ別に登録する機能を有すること。
4) | 作成したレポートは一時保存、承認依頼、仮確定、確定の四段階に分けて登録する機能を有すること。
5) | 過去の検査レポートが登録されている場合には、一画面内で同時参照する機能を有すること。
6) | レポート作成画面でオーダ情報(依頼情報)を一画面内で同時参照する機能を有すること。
⑮ Web機能は以下の機能を有すること。
1) | ブラウザでレポート作成機能があること。
2) | ブラウザのレポート作成画面において、定型文、シェーマをドラッグ&ドロップにより、テンプレート上に貼り付ける機能を有すること。
⑯ 周辺機器
スキャナ
1) | スキャナの取込解像度は200dpi以上であること。
2) | スキャナの取込速度はフルカラー時3.3msec/line以上であること。
3) | スキャナの取込原稿サイズはA4サイズに対応していること。
4) | スキャナは診断情報システム端末本体とUSB規格で接続すること。
⑰ 脳波システムサポート体制に関する要件
1) | 納入されたシステムについて、保守契約の締結が必要と判断した場合、定期点検、オンコールサービスをおこなうための保守契約を別途締結すること。
2) | 保守契約の中には障害発生時の対応をおこなうためにISDN専用回線によるリモートメンテナンスを実施すること。
3) | 保守を実施するための体制として、医療機器修理業の認可を受けたものであること。
4) | 24時間365日受付可能なコールセンタを設置していること。
5) | トラブル時などに迅速に対応できるように、静岡県内に営業所があり、すぐに担当営業員
が訪問できること。