## デフィブリレータTEC-5531仕様書
デフィブリレータ
仕様書②
平成26年12月
地方独立行政法人静岡県立病院機構
静岡県立こども病院
1. 構成内容
デフィブリレータ（経皮ペーシング付） |  |  | １ 式
（内訳）
デフィブリレータ（経皮ペーシング付） |  | TEC-5531 | １ 台
架台 |  | KD-028A | １ 台
収納トレイ |  | DI-001A | １ 台
バッテリパック NKB-301V |  | X065 | １ 個
内用パドル35 |  | ND-763V | ３ 個
内用パドル45 |  | ND-764V | ３ 個
DSI/AUXOUTインターフェースユニット |  | QI-533V | １ 個
外部心電図入力コネクタ |  |  | １ 個
外部心電図入力ケーブル JC-761V |  | L151 | １ 個
2. デフィブリレータに関する要件
① デフィブリレータに関する要件
1) | 270Jのエネルギー出力ができること。
2) | ACのみ使用のときも、バッテリ使用のときも270Jまで5秒以内に充電が完了すること。
3) | ACのみ使用のときも、バッテリ使用のときも200Jまで3秒以内に充電が完了すること。
4) | 通電後３秒以内で心電図が基線復帰し、すぐに効果の確認ができること。
5) | 外用パドルのほか、使い捨てパドル、内用パドルを使用できること。
6) | 内用パドルのサイズは直径25～75mmまで６種類以上のサイズがあること。
7) | 通電時の実際の電極/皮膚間抵抗値を測定できること。
8) | マニュアルモードの操作が３アクションであること。
② AED部（使い捨てパドル使用時）
1) | 除細動が必要な波形を検出でき、音声と画面メッセージで知らせること。
2) | 除細動が必要な波形が検出されるとエネルギーが自動充電されること。
3) | 操作アナウンスが音声と画面メッセージで知らせること。
4) | AEDの出力設定を院内などのメディカルコントロールに合わせて初期設定が可能なこと。
③ モニタ部
1) | ４色以上のカラーTFT LCD画面で、心電図波形やメッセージ等が見やすいこと。
2) | SpO2の計測・表示、ならびに脈拍数の表示ができること。
3) | 新生児や小児のSpO2測定が可能なこと。
4) | 呼気CO2の計測・表示、ならびに呼吸数の表示ができること。
5) | 呼気CO2の測定は、挿管・非挿管にかかわらず測定できること
6) | 呼気CO2測定はメインストリーム方式であること。
7) | 心電図の入力方法が豊富であること。
8) | 電気メス使用時のノイズ除去機能があること。
9) | 画面の掃引速度を選択(25,50mm/s)できること。
④ データ保存・記録部
1) | 通電時の心電図波形やイベントリスト、解析時の波形を内部メモリにコピーできること。
また、必要時には装置本体で再生・記録できること。
2) | 装置の操作履歴を内部メモリへ記憶できること。
3) | 心拍数・SpO2値・脈拍数・CO2値・呼吸数のトレンドグラフが記録できること。
4) | イベントリスト（時刻と装置の使用状況）を時系列にイベントレポート記録できること。
5) | 紙送り速度を選択(25,50mm/s)できること。
⑤ ペーシング部
1) | 経皮ペーシング機能が内蔵されていること。
2) | 同一のパドルで除細動とペーシングがおこなえること。
3) | 出力電流値は1mA刻みが可能であること。
⑥ 安全性･信頼性
1) | 治具を使用することなく本体で放電テストができること
2) | 簡易動作チェックの結果をプリントアウトできること。
3) | 除細動器本体のみで、放電テスト・バッテリ残量・経皮ペーシングのチェックが
１分程度でできること。
4) | 交直両用であること。
5) | コンデンサの容量チェックができること。
6) | メンテナンス履歴が記録できること。
⑦ その他
1) | バッテリ使用時、モニタモードで150分以上、270Jで70回以上使用可能なこと。
2) | ペーストをつけたパドルの一時置き場があること。
3) | 専用架台があること。
4) | 幅290×高さ172×奥行355mm（使い捨てパドルケーブル使用時）
重さ5.5kg（使い捨てパドルケーブル使用時、バッテリ含まず）
重さ6.3kg（外用パドル使用時、バッテリ含まず）
5) | 国産品であること。
3. サポート体制に関する要件
1) | 365日24時間コールセンターを設置しておりトラブルなどに迅速に対応できること。
2) | トラブル時などに迅速に対応できるように、静岡県内に営業所があり、すぐに担当営業員
が訪問できること。