## 運動負荷心電図測定装置STS-2100仕様書
運動負荷心電図測定装置
仕様書②
平成２６年１２月
地方独立行政法人静岡県立病院機構
静岡県立こども病院
1. 構成内容
運動負荷心電図測定装置一式 |  | １ 式
（内訳）
本体 |  | １ 台
架台 |  | １ 台
バッテリパック SB-201D |  | １ 個
SpO2アダプタ JL-520D2 |  | １ 個
TL-201T2 フィンガープローブ |  | １ 個
SDメモリーカード QM-016D |  | １ 個
プロトコル変換インターフェース |  | １ 個
トレッドミル |  | １ 台
運動負荷用血圧計 TangoM2 |  | １ 台
呼気ガス分析装置接続費用 |  | １ 式
2. 運動負荷心電図測定装置関する要件
① 本体
1) | OSはWindows XP日本語版相当以上であること。
2) | 試験中のデータはコンパクトフラッシュメモリへ一時保存される安全構造であること。
3) | 画面は視認性の良い19インチ以上のタッチパネルカラー液晶ディスプレイであること。
4) | 波形表示は視線移動の少ないムービングトレース表示が行えること。
5) | 検査画面はグリット線を有するペーパーイメージスクリーン表示が行えること。
6) | プロトコルはユーザ設定が行えてトレッドミル､エルゴメータRamp負荷が行えること。
7) | 本体には運動負荷血圧計専用の可動式取り付けアームを有していること。
8) | 電極接触抵抗値（電極インピーダンス）計測し、抵抗値を数字表示できること。
9) | 操作キーの数は15個以内で且、迷いの少ない配置設計であること。
10) | 移動を考慮し本体質量は63Kg以下であること。
11) | 本体設置面積は幅450×奥行690×高さ1380mm以下であること。
13) | 予期せぬ瞬電や停電に備えてバッテリが内蔵されていること。
14) | 負荷試験中は電源ボタンを押しても電源OFFにならない安全機能を有していること。
15) | 被検者の安全性を考え電撃に対する保護はクラスⅠ機器 CF型であること。
② 心電図入力及び計測機能
1) | 心電図は標準12誘導+単極3誘導が測定できること。
2) | 一次サンプリング周波数16000HZ以上であること。
3) | 検査中にいつでも心電図12誘導の四肢･胸部誘導分割表示が行えること。
4) | 試験中にいつでも安静時と現在の12誘導アベレージ波形を重ねて表示できる。
5) | 試験中に過去に行われた試験の12誘導アベレージ波形の比較表示が行えること。
6) | 試験終了後に基準点、J点、計測点を調整し再解析が行えること。
7) | ドミナント波形は3つまで登録が行えて、任意に選択可能であること。
8) | 不整脈検出誘導が3つ以上の複数誘導であること。
9) | QRS検出誘導が3誘導以上の複数誘導であること。
10) | 不整脈検出機能をもっていること。また、VPCの発生数を画面に表示できること。
11) | 試験中いつでも任意時間まで遡り重要な心電図波形の再表示が行えること。
13) | 検査画面において酸素飽和度(SPO2)の波形表示と数値表示が行えること。
14) | 脈波伝播速度（PWTT）数値表示が行えること。
15) | 負荷ステージアップ5秒前のアナウンス機能を有すること。
③ 記録
1) | 横型A4サイズフォーマットのサーマル方式を採用し、高品質な記録が可能であること。
2) | 頻繁な入れ替えを避ける為､給紙トレイは300m以上の記録紙の設置が可能なこと。
3) | 試験中いつでも任意時間まで遡り重要な心電図波形の印刷が行えること。
4) | 連続記録スピードは12.5、25、50sec/mmに対応していること。
5) | 素早く簡単に記録紙を切り離せるペーパーカッタ機能が装備されていること。
④ ファイリング及びネットワーク接続
1) | 二次保存としてSDカードメディアへのデータ保存が可能であること。
2) | 診断情報システム「Prime Vita」からの検査オーダ情報受信機能を有すること。
3) | 診断情報システム「Prime Vita」への結果データのRawデータ連携機能を有すること。
4) | 結果レポートデータはDICOM規格にて画像サーバ等の外部システムに出力できること。
⑤ 外部機器
1) | 接続するトレッドミルの走行面はベルト式であること。
2) | 電源100V仕様のトレッドミルが接続可能でコントロールできること。
3) | 接続するトレッドミルの傾斜角度、ベルトスピード範囲はそれぞれ、
0～25%、0.5～12km/hを満たすこと。
4) | 接続するトレッドミルは走行面の床からの高さは、19cm以下であること。
5) | 接続するトレッドミルの歩行面の幅は530mm以上の広さを有すること。
6) | 操作パネルには速度､傾斜､走行距離､経過時間が表示されること。
7) | 接続するトレッドミルのフロント手すりと左右の手すりは個別に高さ調整ができること。
8) | 接続する血圧計はコロトコフ音グラフ表示可能であること。
3. サポート体制に関する要件
1) | 365日24時間コールセンターを設置しておりトラブルなどに迅速に対応できること。
2) | トラブル時などに迅速に対応できるように、静岡県内に営業所があり、すぐに担当営業員
が訪問できること。