## 脳波計EEG-1214仕様書
ポータブル脳波計
仕様書②
平成２６年１２月
地方独立行政法人静岡県立病院機構
静岡県立こども病院
1. 構成内容
ポータブル脳波計 |  | １ 式
（内訳）
脳波計 14ch |  | １ 台
パソコンユニット |  | １ 台
液晶ディスプレイユニット |  | １ 台
電極接続箱 |  | １ 個
ミニ電極接続箱 |  | １ 個
SPO2アダプタ JL-550T2 |  | １ 本
CO2センサキット TG-921T3 |  | １ 個
脳波用電極セット |  | １ 個
デジタルビデオソフトウェア |  | １ 個
マイクセット |  | １ 個
スピーカーセット |  | １ 個
カメラキャプチャユニット |  | １ 個
カラーカメラセット1 |  | １ 個
ラック |  | １ 個
DVD-RAMドライブ |  | １ 個
ハードディスクドライブ |  | １ 個
睡眠脳波解析プログラム |  | １ セット
睡眠脳波用センサー |  | １ セット
2．脳波計は以下の用件を満たすこと。
① 計測機能は以下の性能を有すること。
1) | 記録紙上には最大14チャネル＋マーク2チャネルのインクペン書き記録ができること。
2) | 電極端子は、頭図位置25個のほか、呼吸、心電、筋電が測定可能なバイポーラ入力端子14個
（7ペア）を装備していること。
3) | 入力箱にSpO2、ETCO2専用端子を有し、測定できること。
4) | 電極接続箱の電極抵抗測定キーを押すことでインピーダンスチェックができること。
5) | インピーダンスチェックの結果はディスプレイ上に頭図状に表示され確認できること。
6) | インピーダンスチェックの結果は電極接続箱にて頭図状のLEDで確認できること。
7) | 時定数は最大10秒まで設定できること。
8) | サンプリング周波数は最大1000Hzを有し、全電極同時サンプリングできること。
② イベント入力に際して以下の機能を有すること。
1) | 測定時にあらかじめプログラムしておいたリストから、マウスあるいはフルキーボードから
イベントの入力ができること。
2) | イベント登録位置の縦線表示ができること。
3) | 入力されたイベントは、再生時にデータの頭出しに活用できること。
③ 表示機能は以下を有すること。
1) | ビデオカメラで撮影している患者映像を測定中の画面に表示することができること。
2) | CAL（校正）波形が表示できること。
3) | 画面上に脳波スケールを表示することができること。
4) | 測定中、周波数マップを表示することができること。
5) | 脳波を表示する大きさを、縦・横方向自由に設定できること。
6) | 波形描画方法として、高精度、ピークボトム、高速、ペンの4種類から選択することが
できること。
④ ファイリング機能は以下を有すること。
1) | 本体内蔵のハードディスクが50Gbyte以上で、保存電極数25電極＋2マークのサンプリング
周波数500Hzでは約500時間以上の波形データの保存ができること。
2) | CD-R、DVD-Rディスクにデータを保存できること。
3) | DVD-RAMディスクにデータを保存できること。
4) | 測定中に、同じファイルの過去のデータの再生を行い、波形を確認することができること。
5) | 脳波と被検者の画像をデジタル化し、保存・再生を行うことができること。
6) | 指定された時間で区切りながら、複数ファイルで長時間の脳波データを保存する長時間
記録機能ができること。
⑤ 再生・解析機能は以下を有すること。
1) | 測定した脳波データは電極単位で保存し、再生時には自由自在にモンタージュを変更
（リモンタージュ）したり、ハイカットフィルタや時定数の変更（リフィルタリング）、
感度の変更、基準電極の変更、表示スピードの変更ができること。
2) | イベントジャンプバーを使って、脳波ファイルの任意の位置への移動ができること。
3) | 測定時と同じスピードで再生する連続再生機能を有すること。
4) | 順方向・逆方向とも高速に連続再生する高速再生機能を有すること。
5) | 前後1ページ送り機能を有すること。
6) | 前後半ページ送り機能を有すること。
7) | 前後1/10ページ送り機能を有すること。
8) | 表示スピードは5秒・10秒・20秒・30秒・60秒・5分/ページから選択できること。また
任意の値を設定して、そのスピードで表示することができること。
9) | 波形のFFT解析を行うことにより、最大8chの脳波の周波数と振幅の変化をトレンドとして表示
（DSA表示）することができること。
10) | ファイルから読み出した測定データを、記録紙にインクペン記録することができること。
⑥ データ管理機能は以下を有すること。
1) | DVD-RAMディスクのフォーマットができること。
2) | DVD-RAMディスクに管理用のディスク番号を付加できること。
3) | 再生プログラムのインストールされていないPC上で、脳波のデータを参照できるディスクを
作成することができること。
3 睡眠脳波解析ソフトウェアは以下の用件を満たすこと。
① 表示機能は以下の性能を有すること。
1) | 操作画面、設定画面、レポート画面で日本語表示ができること。
2) | 最大32ch波形を表示することができること。
3) | 1画面の表示時間を5秒から10分まで変更できること。
4) | ポリグラフデータを3種類の異なった時間軸で表示することができること。
5) | 各エポックの睡眠ステージ、体位などを透かし表示できること。
6) | ウィンドウ、ツールバーなど画面レイアウトの保存、読み込みができること。
② 解析レポート機能は以下の性能を有すること。
1) | 睡眠ステージ、無呼吸/低呼吸、酸素飽和度低下の解析ができること。
2) | 睡眠ステージ、酸素飽和度、無呼吸‐低呼吸、CPAP、体位、心拍数、呼気終末炭酸ガス分圧の
トレンドグラフを有すること。
4. サポート体制に関する要件
1) | 365日24時間コールセンターを設置しておりトラブルなどに迅速に対応できること。
2) | トラブル時などに迅速に対応できるように、静岡県内に営業所があり、すぐに担当営業員
が訪問できること。