## 鏡
分娩監視装置
仕様書②
平成26年12月
地方独立行政法人静岡県立病院機構
静岡県立こども病院

## MT-610
1. | 調達物品の背景および目的
外測専用の分娩監視装置として、超音波ドプラ法により単胎児あるいは双胎児の胎児心拍数・胎動の計測、および外測法による子宮収縮（陣痛）を計測し、胎児心拍数・胎動情報から妊娠中の胎児の状態を検査・診断するＮＳＴや、胎児心拍数・母体陣痛図曲線との関連において分娩に至るまでの胎児・母体の状態の連続監視に用いる。
2. | 調達物品名および構成内容
（構成内訳）
| (1) | 分娩監視装置
1.分娩監視装置（外測専用機能） ２式
3. | 技術的要件の概要
| （1） | 本調達物品に係る性能、機能および技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は以下に示すとおりである。
| （2） | 技術的要件は、すべて必須の要求要件である。
4. | その他の要件
| （1） | 入札機器は、入札時点で製品化されていることを原則とする。入札時点で製品化されていない機器によって応札する場合には、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納入期限までに納入できる根拠を十分に説明できる資料および確約書を提出すること。
| （2） | 入札機器のうち薬事法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で薬事法に定められている承認を得ている物品であること。
| （3） | 購入物品に備えるべき技術的要件で示す「できること」、「有すること」等の仕様については、納入の時点において全て実現していること。
| （4） | 提案に関しては、提案装置が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつ分かりやすく、資料等を添付する等して説明すること。従って、本仕様書の技術的要件に対して、提案の根拠が不明確、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると本院が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなし、不合格とする。
| （5） | 提出された内容等について、問い合わせやヒアリングを行う場合がある。
5. | 調達物品に備えるべき技術的要件
（性能、機能に関する要件）
| 5-1. | 分娩監視装置（外測専用機能）２式は以下の要件を満たすこと。
|  | 5-1-1. | 外測法により胎児心拍数、胎動、子宮収縮強度（陣痛）を計測できること。 また、双胎児の心拍数・胎動を計測できること。
|  | 5-1-2. | 胎動記録は、胎動検出ドット印字記録の他、スパイク波形も記録できること。
|  | 5-1-3. | 紙送り速度を30mm,20mm,10mm/分のいずれかで設定できること。
|  | 5-1-4. | 頻脈・徐脈胎児心拍警報機能を備え、心拍警報検出時はアラームを発することができること。
|  | 5-1-5. | タイマ設定時間が経過するとレコーダ記録を自動終了するNSTタイマ機能を備えていること、またタイマを10～60分の10分単位で設定できること。
|  | 5-1-6. | 子宮強度（陣痛）情報から陣痛周期を自動算出し記録紙への周期時間の印字ができる機能を有していること。
|  | 5-1-7. | 7インチ以上のカラータッチパネルTFTを装備しており画面表示においては、計測値のデジタル表示または、CTG情報のトレンド波形表示の二画面切り替えできる機能を有していること。
|  | 5-1-8. | 電源ON/OFF以外の全機能をタッチパネルにより操作できること。またソフトキーパッドにより患者ID番号の入力が可能であること。
|  | 5-1-9. | 本体内蔵のメモリ機能により過去6時間分のCTGデータを自動的に保存できる機能を有していること。また保存されたデータは印刷またはUSBメモリに保存できる機能を有していること。
|  | 5-1-10. | 本体内蔵のバッテリーによりAC電源に接続することなく30分以上動作が可能であること（100%充電時）。またバッテリー駆動時のCTGデータは内蔵メモリに記録され、AC電源再接続時に高速印刷できる機能を有していること。
|  | 5-1-11. | 分娩監視システムとの時刻同期機能を有していること。
|  | 5-1-12. | 分娩監視装置にバーコードリーダを装備し、計測時にバーコードから患者情報を読み取り、TCP/IP通信により分娩監視システムへ患者情報を自動送信できること。また計測データもTCP/IP通信により分娩監視システムへ送信できること。
|  | 5-1-13. | 専用架台を有していること。
6. | 保守及び性能以外に関する要件
| 6-1. | 保守及び性能以外に関する要件は以下の項目を満たすこと。
|  | 6-1-1. | 各機器については当院の指定する場所に設置すること。また設置時には、当院の診療に支障が発生しないよう留意の上、作業を行なうこと。
|  | 6-1-2. | 導入から翌年度末までは、正常な運用・取り扱いによる故障発生等については無償で保守対応すること。
|  | 6-1-3. | 円滑な運用が実現できるように保守体制を築くこと。また保守体制表を提示すること。
|  | 6-1-4. | 導入二年目以降は、当院担当者と協議の上、有償保守サービスが締結できるよう保守体制/保守内容等を整備すること。
|  | 6-1-5. | 説明書，操作マニュアルは日本語で表記されたものを1部以上準備すること。