エコー室監視映像モニタリングシステム

仕　様　書　②

静岡県立こども病院

１．調達物品及び構成内容

品名

エコー映像モニタリングシステム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式

構成

天井設置型監視カメラ

信号変換機

接続端子部

モニタリング機器部

映像制御機器部

から構成される。（詳細は３．各部の構成・機能に記載）

２．概要

本システムは共有エリアと全室のエコー映像をデータ整理室に設置された５５型ディスプレイに表示し、各所の状況の把握・サポートが行えるようにし、より効率の良い運用が行えるようにするシステムである。

３．各部の構成・機能

3-1．天井設置型監視カメラについては以下の要件を満たすこと。

3-1-1 天井設置型術場カメラ本体については有効画素数約１２８万画素以上の固定焦点カメラであること。また、圧縮方式はＨ．２６４／MPEG-4/JPEGを選択でき、最大画像サイズを１２８０x９６０、毎秒最大３０フレーム以上でネットワーク出力が可能であること。

3-1-2撮像素子は、１／３．８型プログレッシブスキャンＣＭＯＳイメージセンターであること。

3-1-3 ３台のカメラを共有エリア内の病院指定位置に設置し、映像制御部まで配線・接続を行うこと。

3-2.信号変換機については以下の要件を満たすこと。

3-2-1 心エコー及び腹部エコーのアナログＲＧＢ信号をビデオ信号に変換できること。

3-2-2 最大１９２０ｘ１２００ドットの入力解像度に対応していること。

3-2-3 全エコー室に配置すること。ただし、１室分は病院既存品を再利用すること。

3-2-3 接続端子部への接続ケーブル（５ｍ）を含めること。

3-3.手接続端子部については以下の要件を満たすこと。

3-3-1 接続端子形状はＢＮＣとし、抜け止め防止を考慮すること。

3-3-2 病院指定位置に設置し、映像制御部まで配線・接続を行うこと。

3-4.モニタリング機器部については以下の要件を満たすこと。

3-4-1データ整理室において監視が行えるよう以下の機器を病院指定の位置に設置を行うこと。

3-4-2 モニタリングＰＣは各機器とネットワークにて接続を行い、監視カメラ映像とエコー映像を分割で一覧表示できること。

3-4-3 監視用大型ディスプレイは５５インチ以上とし、分割画面表示に解像度が得られるようフルハイビジョン表示（1920x1080ドット）が可能な液晶モニターであること。また、病院指定の位置に最適な器具・部材を用い固定・設置・配線を行うこと。

3-4-4 映像の表示においては最大64分割まで対応し、容易に単画面にも切り替えることが可能であること。８分割表示など自由な配置でレイアウト可能なこと。

3-5．映像制御機器部においては、以下の要件を満たすこと。

3-5-1 エコー映像をネットワークエンコードする機能を有すること。

3-5-2 エンコードの圧縮方式はＨ．２６４／MPEG-4/JPEGを選択でき、最大画像サイズを７２０x４８０、毎秒最大３０フレーム以上でネットワーク出力が可能であること。

3-5-3 監視カメラへの電源供給が可能であること。

3-5-4 設置場所に関しては、病院の指示に従うこと。

3-６．配線・工事

各機器間に対し、各種信号に適合したケーブルを適正な長さで配線工事を行うこと。

４ .保守に関して

(1) 無償保証期間は納入検査確認後翌年度末とし、通常の使用において生じた故障は無償で修理を行うこと。

(2)無償保証期間中の故障状況は、その都度報告を行うこと。ただし、無償保証期間終了後も障害が継続している場合は、無償保証期間を延長すること。

5．納　期

納期は平成27年６月30日とする。

6．その他

- 装置の取扱について、当院の職員に対して教育訓練を行うこと。

- 調達物品の設置にあたっては、導入病院の設置条件に照らし合わせて、電気（分電盤）容量、建築基準、消防法等関連法規に抵触しないよう予め確認すること。また、施設・電気設備に改造が必要な場合は、病院担当者と協議の上、納入業者の負担で行うこと。

- その他不明な点は、病院担当者と協議のうえ決定すること。