## デフィブリレータTEC-5631仕様書
デフィブリレータ
仕様書②
平成27年6月
地方独立行政法人静岡県立病院機構
静岡県立こども病院
1. 構成内容
デフィブリレータ（経皮ペーシング付） |  |  | １ 式
（内訳）
デフィブリレータ（経皮ペーシング付） |  | TEC-5631 | １ 台
バッテリパック NKB-301V |  | X065 | １ 個
架台 |  | KD-561V | １ 台
バスケット |  | DI-831V | １ 個
SDメモリーカド |  | Y154F | １ 個
除細動バッド P-711 |  | H329 | １ 個
内用パドル |  | ND-863V | ２ 個
内用パドル |  | ND-864V | ２ 個
2. デフィブリレータに関する要件
① デフィブリレータに関する要件
1) | 270Jのエネルギー出力ができること。
2) | ACのみ使用のときも、バッテリ使用のときも270Jまで5秒未満で充電が完了すること。
3) | ACのみ使用のときも、バッテリ使用のときも200Jまで4秒未満で充電が完了すること。
4) | 通電後３秒以内で心電図が基線復帰し、すぐに効果の確認ができること。
5) | 外用パドルのほか、使い捨てパドル、内用パドルを使用できること。
6) | 内用パドルのサイズは直径35～75mmまで5種類以上のサイズがあること。
7) | 通電時の実際の電極/皮膚間抵抗値を測定できること。
8) | マニュアルモードの操作が３アクションであること。
② AED部（使い捨てパドル使用時）
1) | 除細動が必要な波形を検出でき、音声と画面メッセージで知らせること。
2) | 除細動が必要な波形が検出されるとエネルギーが自動充電されること。
3) | 小児AEDモードを有していること。
4) | AEDの出力設定を院内などのメディカルコントロールに合わせて初期設定が可能なこと。
③ モニタ部
1) | 心電図波形はカスケード表示が可能であること。
2) | 心電図の入力方法が豊富であること。
3) | 3／6電極の使用が可能であること。
4) | 画面の掃引速度を選択(25,50mm/s)できること。
④ データ保存・記録部
1) | 通電時の心電図波形やイベントリスト、解析時の波形を内部メモリに保存できること。
また、必要時には装置本体で再生・記録できること。
2) | 装置の操作履歴を内部メモリへ記憶できること。
3) | イベントリスト（時刻と装置の使用状況）を時系列にイベントレポート記録できること。
4) | 紙送り速度を選択(25,50mm/s)できること。
⑤ ペーシング部
1) | 経皮ペーシング機能が内蔵されていること。
2) | 同一のパドルで除細動とペーシングがおこなえること。
3) | 出力電流値は1mA刻みが可能であること。
⑥ 安全性･信頼性
1) | ステータスインジケータで毎日のセルフチェック結果が一目で確認できること。
2) | 治具を使用することなく本体で放電テストができること
3) | 簡易動作チェックの結果をプリントアウト及びSDカードに保存できること。
4) | 除細動器本体のみで、放電テスト・バッテリ残量・経皮ペーシングのチェックなどが
できる簡易動作チェックができること。
5) | 耐震性、防滴性を備えていること。
⑦ その他
1) | バッテリ使用時、モニタモードで180分以上、270Jで100回以上使用可能なこと。
2) | ペーストをつけたパドルの一時置き場があること。
3) | 専用架台があること。
4) | 幅311×高さ288×奥行242mmで重さ6.9Kgであること。
5) | 国産品であること。
3. サポート体制に関する要件
1) | 365日24時間コールセンターを設置しておりトラブルなどに迅速に対応できること。
2) | トラブル時などに迅速に対応できるように、静岡県内に営業所があり、すぐに担当営業員
が訪問できること。