## 臨床ポリグラフ仕様書
臨床ポリグラフ
仕様書③
平成27年9月
地方独立行政法人静岡県立病院機構
静岡県立こども病院
1. 構成内容
臨床用ポリグラフ一式 |  |  | １ 式
（内訳）
臨床用ポリグラフ |  | RMC-5000 | １ 台
ベッドサイドモニタ |  | BSM-1763 | ２ 台
ACクレードル |  | SC-170R | １ 台
外部ドライブユニット |  | QM-500G | １ 個
リモートユニット |  | QI-520G | １ 台
カーディアックスティームレータ |  | SEC-5104 | １ 台
レビューステーション |  | QI-521G | １ 台
システム連携費用 |  |  | １ 式
2 臨床ポリグラフに関して以下の要件を満たすこと。
① 入力部
1) | 測定項目は標準12誘導心電図（標準表示/ｶﾌﾞﾚﾗ表示）、観血血圧×7ﾁｬﾈﾙ、熱希釈式心拍出量、
非観血式血圧、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)×2ch、呼吸曲線（ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ式/ｻｰﾐｽﾀ方式/
CO2方式）、体温×4ch、BIS、CO2が可能であること。
2) | 導出18誘導心電図が計測可能であること。
3) | 入力部が取り外し可能でﾓﾆﾀとしても運用可能なこと。
4) | ﾓﾆﾀｱﾗｰﾑ機能を搭載していること。
② システム部
1) | ｼｽﾃﾑOSはWindows7相当でCPUはIntel Xeon Processor 3.1GHz以上を使用していること。
2) | ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸはRAID-1ｼｽﾃﾑを採用しており、1TB以上の容量を有していること。
3) | ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀはSSDに保存され、不意の書き込みが出来ない機能を有していること。
③ 表示
1) | 本体波形表示用に解像度1600×1200ﾄﾞｯﾄ以上、21型以上のｶﾗｰ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲを装備していること。
2) | 波形表示は実寸が可能であり、任意に2倍までのサイズ（Ratio)変更が行えること。
3) | 各波形表示ｳｨﾝﾄﾞｳはﾏｳｽ操作により表示ｴﾘｱの拡大、縮小が随時可能であること。
4) | 標準12誘導心電図、導出18誘導心電図表示は四肢誘導6ﾁｬﾈﾙと胸部誘導6ﾁｬﾈﾙ（12ﾁｬﾝﾈﾙ）
の分割表示が可能であること。
5) | 標準12誘導心電図、導出18誘導心電図表示は標準表示とｶﾌﾞﾚﾗ表示の切り替えが可能であること。
6) | 計測値の表示は6種以上のﾃﾞｰﾀを画面の上下左右の任意の位置に表示できること。
7) | ﾓﾆﾀのｸﾞﾘｯﾄﾞ表示は波形ﾚｲｱｳﾄごとに設定できること。
8) | 掃引速度は、6.25、12.5、25、50、100、150、200、400mm/sec の切り替えが可能なこと。
9) | ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝごとに血圧ﾃﾞｰﾀ、弁口面積情報、Oxy情報、血管抵抗の比較表示ができること。
④ 操作部
1) | ｼｽﾃﾑの操作は専用ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾌﾙｷｰﾎﾞｰﾄﾞおよびﾏｳｽを併用できること。
2) | 本体から40m離れた場所で操作できるﾘﾓｰﾄ機能を有すること。
3) | ﾍﾞｯﾄﾞﾚｰﾙへの固定が可能な遠隔操作用ｷｰﾎﾞｰﾄﾞを有し、圧解析、CO測定、記録およびﾀｲﾏｰ操作、
ｲﾍﾞﾝﾄ波形取込、表示波形切換の操作が可能であること。
⑤ 解析・計測機能
1) | 血圧解析は1心拍毎のﾘｱﾙﾀｲﾑ方式とﾊﾞｯﾁ処理方式が可能なこと。
2) | 血圧解析項目は心房波（a波、v波、平均圧）、心室波（収縮期圧、拡張期初期圧、拡張期
末期圧）、動脈圧（収縮期圧、拡張期圧、平均圧）であり、弁口面積演算が可能であること。
3) | 12誘導心電図のST変位をﾘｱﾙﾀｲﾑに解析可能で、変化をｸﾞﾗﾌｨｶﾙに表示出来ること。
4) | 12誘導心電図の基準波形は画面上に静止表示が可能で、ST変位計測点を表示できること。
5) | 導出18誘導心電図のST変位をﾘｱﾙﾀｲﾑに解析可能で、変化をｸﾞﾗﾌｨｶﾙに表示出来ること。
6) | 導出18誘導心電図の基準波形は画面上に静止表示が可能で、ST変位計測点を表示できること。
7) | 12誘導心電図、導出18誘導心電図解析を行うことにより、QRS幅解析が行えること。
8) | 計測用のｷｬﾘﾊﾟは時間、振幅および血圧波形計測（最高／最低／平均）が可能であること。
9) | 解析レビュー時に１拍毎の解析値を見ながら編集することが可能なこと。
10) | 12誘導心電図、導出18誘導心電図にてペースマップ一致率計測機能を有すること。
⑥ 電気刺激装置
1) | 刺激ﾁｬﾝﾈﾙは4ﾁｬﾝﾈﾙ以上を有すること。
2) | 本体と操作部は分離可能なこと。
3) | S1-S2以降の刺激間隔は5～9999msまで設定可能なこと。
4) | 出力電圧は0V～20.0V以上まで可能で、0.1Vごとに設定可能であること。
5) | 出力電流は0V～30.0mA以上まで可能で、0.1mAごとに設定可能であること。
6) | 出力刺激のﾊﾟﾙｽ幅は0.5ms～10.0ms以上の範囲で可能なこと。
7) | SDｶｰﾄﾞにﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃﾞｰﾀ保存が可能なこと。
8) | 患者装着部は耐除細動形のCF形装着部であること。
⑥ ファイリング
1) | 検査開始から終了までのすべての波形を自動的かつ連続的にﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸに保存できること。
2) | 恒久的保存ﾒﾃﾞｨｱとして50GB以上の容量を有するBlu-rayに連続波形を含む計測波形および
解析ﾃﾞｰﾀを保存できること。
3) | 検査直後にﾚﾋﾞｭｰｽﾃｰｼｮﾝにて検査が閲覧、解析できること。
4) | 刺激装置の刺激条件を設定された刺激名と共に自動でLogに記載できること。
5) | ｲﾍﾞﾝﾄ時の情報は検査に合わせてソートが可能なこと。
⑦ データ通信
1) | 患者情報は放射線科情報ｼｽﾃﾑ(RIS)または同等ｼｽﾃﾑからDICOMﾜｰｸﾘｽﾄ（MWM）規格
にてｵﾝﾗｲﾝ取得が可能であること。
2) | 測定波形および画面ｺﾋﾟｰはDICOM規格にて任意の波形を選択することができ、任意の順序
で画像ｻｰﾊﾞ等の外部ｼｽﾃﾑに出力できること。
3. サポート体制に関する要件
1) | 365日24時間コールセンターを設置しておりトラブルなどに迅速に対応できること。
2) | トラブル時などに迅速に対応できるように、静岡県内に営業所があり、すぐに担当営業員
が訪問できること。