血液ガス分析システム

仕様書②

●調達物品の内訳

・血液ガス分析装置　ABL90FLEXシステム  　1式

●調達物品の備えるべき技術的要件

・血液ガス測定装置は以下の要件を満たしていること。

- ワンショットで緊急時に必要な測定項目pH、pCO2、p02、Na+、K+､Ca2+、Cl-、Glu、Lac、tBil、tHb、s02、FO2Hｂ、FCOHb、FMetHb、FHHb、FHbFの17項目が実測で測定可能であること。

- 動脈血及び静脈血をシリンジ及びキャピラリーで測定する場合は、65μL以内の検体量で実測項目17項目を測定する機能を有すること。

- 測定に要する時間は、1検体当たり35秒以内であり、かつ測定サイクル時間が60秒以内であること。

- 自動校正（キャリブレーション）機能を有し、間隔時間が2時間以上であること。

- 重量が12kg以内で、小型で持ち運びが可能であり、かつバッテリーが搭載され、停電時等でも測定可能であること。

- 消耗品については、メンテナンスが簡便なカートリッジタイプであり、かつ交換間隔が30日以上であること。

以上