免疫測定装置　仕様書②

システム名　：　免疫測定装置　　　１式

- 仕様

  - 電気化学発光免疫測定法であること

  - TSH,FT4,FT3,TEST,PTH,CK-MB,Insulin,C-pep,AFP,hCG,E2,ACTH,          ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ,IL-6,PCTを１台で測定可能であること

  - 最大分析項目数が15項目以上であること

  - 試薬を測定装置内に常時設置可能なこと

  - 二次元バーコードにより、試薬パラメータ・標準曲線情報などの必要情報を自動読み取りできること

  - 分析中の検体追加および測定項目の追加オーダーが容易に行え、追加登録時に緊急モードを選択することによりルーチン測定よりも優先的に処理できること

  - １時間あたり80テスト以上の分析が可能であり卓上型の測定装置で省スペースであること

  - 測定レンジを越える検体の自動前希釈が可能であること

  - 検体・試薬分注プローブの液面センサーおよびクロットセンサー、試薬反応液吸引ノズルの液面センサーにより、つまりや液量不足等を監視できること

  - 採血管を使用した測定が可能であること

以上