## 表紙
診断用Ｘ線撮影システム
仕 様 書 ②
静岡県立こども病院

## 1
導入装置等の備えるべき性能、機能等の要求要件
（性能、機能の要件）
FPD搭載型X線撮影装置
1 | 半導体検出器（フラットパネルディテクタ）搭載型Ｘ線撮影装置本体は、以下の要件を満たすこと。
1-1 | Ｘ線高電圧発生装置は以下の要件をみたすこと。
1-1-1 | 高電圧発生方式がインバータ方式であること。
1-1-2 | 最大管電圧は150kV以上であること。
1-1-3 | 最大管電流は630mA以上であること。
1-1-4 | 定格出力は50KW以上であること。
1-2 | X線制御操作卓は以下の要件をみたすこと。
1-2-1 | 操作卓は机の上に設置可能型またはコンソールと一体型とすること。
1-2-2 | アナトミカルプログラムが体厚ごと（成人・小児）にプリセット可能なこと。
1-2-3 | 緊急時においても迅速に撮影を行なえること。
1-3 | Ｘ線管装置は以下の要件をみたすこと。
1-3-1 | 管球小焦点のサイズは0.6mm以下であること。
1-3-2 | 管球大焦点のサイズは1.2ｍｍ以下であること。
1-3-3 | ターゲット角度は12度であること。
1-3-4 | 最大陽極熱容量は400 kHUであること。
1-4 | Ｘ線可動絞りは以下の要件をみたすこと。
1-4-1 | ランプスイッチは、タイマースイッチであること。
1-4-2 | 付加フィルタの切替が可能であること。
1-4-3 | 自動絞り機能を有し、手動にも切り替え可能なこと。
1-4-4 | 自動絞り機能を有し、SIDに自動追従して照射野を保持できること。
1-5 | Ｘ線管保持装置は以下の要件をみたすこと。
1-5-1 | Ｘ線管保持装置は天井式保持装置であること。
1-5-2 | Ｘ線管焦点の上下方向の移動範囲1600mm以上であること。
1-5-3 | Ｘ線管の上下機構に電動機構を有すること。
1-5-4 | 立位撮影台の縦中心及び臥位撮影台の縦中心で電磁ロックが掛かる機能を有すること。
1-5-5 | 立位撮影台の受像部を上下した時、受像部中心とＸ線管が連動して追従する機能を有すること。
1-5-6 | 臥位撮影台受像部中心とＸ線管が連動して追従する機能を有すること。
1-5-7 | 操作部に管電圧または術式（プログラム）の表示機能を有し、切り替えが可能なこと。
1-5-8 | 操作部に管電流時間積または術式（プログラム）の表示機能を有し、切り替えが可能なこと。
1-6 | 画像収集及び画像処理装置の機能は以下の要件をみたすこと。
1-6-1 | 17インチ以上の液晶カラーモニタを有すること。
1-6-2 | 画像表示モニターは1280×1024本系以上のモニタであること。
1-6-3 | 撮影後 2秒 以内に 画像表示されること。
1-6-4 | 撮影サイクルタイムが 6秒以内であること。
1-6-5 | 撮影画像データは、検査単位で記録管理できること。
1-6-6 | 患者情報の撮影後の編集機能を有すること。
1-6-7 | 画像処理機能は下記の機能を有すること。
1-6-7-1 | 画像処理装置はFPDと既存CRの制御が可能であること。
1-6-7-2 | 表示画像の自動階調補正機能を有すること。
1-6-7-3 | 濃度調整が可能なこと。
1-6-7-4 | 画像上下左右反転表示が可能であること。
1-6-7-5 | コントラスト調整が可能なこと。
1-6-7-6 | ズーム機能を有すること。
1-6-7-7 | バーチャルグリッドを有すること。
1-6-8 | PACS､イメージャー等へのDICOM画像出力機能（インターフェイス）を有すること。
1-6-9 | 検査中にフィルミングやDICOM転送等の処理が並行して行えること｡
1-6-10 | 撮影条件等の表示機能を有すること。
1-7 | 画像保管機能として以下の要件を満たすこと。
1-7-1 | 大容量高速ハードディスク（40GB以上）を装備し、収集データは直接書き込まれること。
1-7-2 | 撮影マトリックス1024×1024、10ビット以上のモードで、画像を2,600枚以上保管出来ること。
1-7-3 | 画像保存のための、DVDドライブまたはCDドライブを有すること｡もしくはUSBメモリーを有し画像保管が可能であること。
2 | オプション選択項目
2-1 | 本体関係オプション
2-1-1 | 立位撮影台は以下の要件をみたすこと。
2-1-1-1 | 立位撮影台は、検出器部の上下動作のための電動または手動制御が可能なこと。
2-1-1-2 | 最大視野サイズ一辺が16.6インチ×16.6インチ以上の半導体検出器（フラットパネルディテクタ）を有すること。
2-1-1-3 | 立位撮影台を昇降させるためのフットスイッチあるいはハンドスイッチを有すること。
2-1-1-4 | 立位撮影台のグリッドは、簡単に着脱可能なこと。
2-1-1-5 | 半導体検出器（フラットパネルディテクタ）は、低ノイズ設計であること。
2-1-1-6 | ダイナミックレンジは 16bit以上であること。
2-1-1-7 | マトリックス数は、2816x2816以上であること。
2-1-1-8 | 半導体検出器（フラットパネルディテクタ）のピクセルサイズは、150μm以下であること。
2-1-1-9 | Ｘ線検出方式は、間接変換方式であること。
2-1-1-10 | 撮影部昇降範囲は撮影中心位置で424 ～ 1866 mm以上であること。
2-1-2 | 臥位撮影台は以下の要件をみたすこと。
2-1-2-1 | フローティング機能を有すること。
2-1-2-2 | 最大視野サイズ一辺が16.6インチ×16.6インチ以上の半導体検出器（フラットパネルディテクタ）を有すること。
2-1-2-3 | 耐荷重150Kg以上を有すること。
2-1-2-4 | 撮影台を昇降させるためのフットスイッチを有すること。
2-1-2-5 | 半導体検出器（フラットパネルディテクタ）は、低ノイズ設計であること。
2-1-2-6 | ダイナミックレンジは 16bit以上であること。
2-1-2-7 | マトリックス数は、2816x2816以上であること。
2-1-2-8 | 半導体検出器（フラットパネルディテクタ）のピクセルサイズは、150μm以下であること。
2-1-2-9 | Ｘ線検出方式は、間接変換方式であること。
2-1-2-10 | 天板部水平移動範囲は長手方向450mm、短手方向±125mm以上であること。
2-1-2-11 | 天板部垂直移動範囲は390～900mm以上であること。
2-1-3 | 装置付属の半導体検出器（フラットパネルディテクタ）での臥位長尺撮影機能を有すること｡
2-1-4 | 上部つかまり棒およびサイドつかまり棒を有すること。
2-1-5 | HIS、RIS等とのDICOM MWM､DICOM MPPSによる患者属性情報の連携機能（インターフェイス）を有すること。
2-1-6 | 装置付属の半導体検出器（フラットパネルディテクタ）で臥位長尺合成画像を生成できること。
2-1-6-1 | 臥位長尺合成の最大撮影範囲が検出面上で120cm以上であること。

## 2
導入装置等の備えるべき性能、機能等の要求要件
（性能、機能の要件）
カセッテ型FPD（半切サイズ 1枚調達）
1-1 | FPDは高感度なCsIを用いた間接変換方式であること。
1-2 | FPDは鮮鋭度向上のためX線照射側（おもて面）からデータを読取る構造であること。
1-3 | FPDは最大撮影サイズが13.8×16.8ｲﾝﾁ以上であり1枚調達すること。
1-4 | FPDの読取り画素サイズは150μm以下であること。
1-5 | FPDの読取りグレーレベルは16bit以上であること。
1-6 | 撮影後2秒未満でプレビュー画像が表示できること。
1-7 | 撮影間隔は無線で9秒未満であること。
1-8 | IEEE802.11nに準拠した無線運用方式を採用していること。
1-9 | 無線は、2.4GHｚ帯の周波数帯域に加えて、W52、W53、W56の高周波帯域にも対応していること。
1-10 | バッテリーは着脱が可能で、バッテリー交換が出来るリムーバブル方式であること。
1-11 | フル充電で最大36時間以上の待機が可能であること。
1-12 | バッテリー充電器は最大2枚以上のバッテリーを同時に充電出来ること。
1-13 | 3分間の充電で30枚以上の撮影ができること。
1-14 | 外形寸法は460×384×15ｍｍ以下であること。
1-15 | 重量は2.6kg以下であること。
1-16 | 全面耐荷重310kg以上、スポット耐荷重160Kg以上であること。
1-17 | 本体の各側面にセンターを示すLEDを搭載していること。
1-18 | バッテリー残量をFPD本体で確認出来ること。
1-19 | 起動時にユーザー操作なしで、X線照射を行なわない自動キャリブレーションを行うこと。
1-20 | X線自動検出機能を有すること。
1-21 | FPD本体に内蔵メモリを搭載し、画像処理ユニットなしで撮影および画像の一時保存が可能であること。
1-22 | 内蔵メモリには100画像以上の画像を一時保存できること。
1-23 | FPD本体表面に抗菌コートを施しており、衛生的に取扱うことができること。
1-24 | IPX6の防水に準拠していること。
（性能、機能の要件）
カセッテ型FPD（四切サイズ 1枚調達）
1-1 | FPDは高感度なCsIを用いた間接変換方式であること。
1-2 | FPDは鮮鋭度向上のためX線照射側（おもて面）からデータを読取る構造であること。
1-3 | FPDは最大撮影サイズが11.7×9.7ｲﾝﾁ以上であり1枚調達すること。
1-4 | FPDの読取り画素サイズは150μm以下であること。
1-5 | FPDの読取りグレーレベルは16bit以上であること。
1-6 | 撮影後2秒未満でプレビュー画像が表示できること。
1-7 | 撮影間隔は無線で9秒未満であること。
1-8 | IEEE802.11nに準拠した無線運用方式を採用していること。
1-9 | 無線は、2.4GHｚ帯の周波数帯域に加えて、W52、W53、W56の高周波帯域にも対応していること。
1-10 | バッテリーは着脱が可能で、バッテリー交換が出来るリムーバブル方式であること。
1-11 | フル充電で最大48時間以上の待機が可能であること。
1-12 | バッテリー充電器は最大2枚以上のバッテリーを同時に充電出来ること。
1-13 | 3分間の充電で30枚以上の撮影ができること。
1-14 | 外形寸法は333×282×15ｍｍ以下であること。
1-15 | 重量は1.6kg以下であること。
1-16 | 全面耐荷重310kg以上、スポット耐荷重160Kg以上であること。
1-17 | 本体の各側面にセンターを示すLEDを搭載していること。
1-18 | バッテリー残量をFPD本体で確認出来ること。
1-19 | 起動時にユーザー操作なしで、X線照射を行なわない自動キャリブレーションを行うこと。
1-20 | X線自動検出機能を有すること。
1-21 | FPD本体に内蔵メモリを搭載し、画像処理ユニットなしで撮影および画像の一時保存が可能であること。
1-22 | 内蔵メモリには200画像以上の画像を一時保存できること。
1-23 | FPD本体表面に抗菌コートを施しており、衛生的に取扱うことができること。
1-24 | IPX6の防水に準拠していること。
（性能、機能の要件）
長尺型FPD 1台調達
長尺撮影が可能なフラットパネルディテクタ（以下、FPD）は、以下の条件を満たすこと。
1-1 | FPDのシンチレータはGOS（ガドリニウム）を用いた間接型変換でありX線平面検出器であること。
1-2 | FPDの画素サイズは150μm以下であること。
1-3 | FPD(ロングパネル)は、全脊椎・全下肢の長尺分野も1回のエックス線照射で撮影が可能である 49×17inchサイズであること
1-4 | FPDは鮮鋭度向上のためX線をシンチレータに照射する側からデータを読取る構造であること。
1-5 | FPDは、X線自動認識機能を有し、コンソールやFPDにて操作なしでX線認識可能であること。
デジタル画像処理装置（以下、コンソール)
一般撮影室のコンソールについて以下の条件を満たすこと。
2-1 | コンソールは17インチ以上の液晶カラーディスプレイでタッチパネル方式で操作できること。
2-2 | 各撮影室において、1台のコンソールでFPD（ロングパネル）、ワイヤレスFPDおよび既存FCRカセッテ装置が制御できること。
2-3 | 1台のコンソールでFPDを同時に4枚以上（長尺用パネルは1枚と考える）接続可能であること。
2-4 | FPDおよびCRカセッテ装置のハンドリングの統一性と画質の整合性を実現できること。
2-5 | エックス線照射処理完了後、9-19秒台で画像処理ユニットのディスプレイに画像を表示する。
2-6 | 撮影間隔は、30秒未満であること。（X線のショット信号連動なしの条件）
2-7 | 自動濃度補正手法はヒストグラム解析を用いていること。
2-8 | 画像処理機能として、マルチ周波数処理、ダイナミックレンジ圧縮処理、ノイズ抑制処理、グリッド除去処理等が行えること。
2-9 | 保存した画像データに対して、トリミング、黒化処理、アノテーション、マーカ入力等を行う編集機能を有すること。
2-10 | コンソール画面では他ワイヤレスFPDの選択が可能であること。
2-11 | コンソールの画面に、EI値 DI値を表示できること。
2-12 | 画像サーバへ画像を出力する際に、DICOM Part14に沿った形で画像の画素値変換を行うか、Modality LUTやVOI LUTのTagにLUT情報をつけてSTORAGEすることが可能であること。
2-13 | 既存の画像サーバと接続しStorageが行える環境を構築すること。
2-14 | レーザーイメージャー（Drypix７０００：富士フイルム製）と接続しプリントが行える環境を構築すること。
2-15 | オーダーリングシステムとのＭＷＭ接続機能を有すること。
その他
一般撮影室の備品について以下の条件を満たすこと。
3-1 | 長尺用の撮影台を準備し、40本/cm相当のグリッドに対応できていること。

## 3
導入装置等の備えるべき性能、機能等の要求要件
（性能、機能の要件）
4トレイX線画像読取装置 1台調達
1-1 | デジタルX線画像読取装置（4トレイカセッテタイプ）を1台調達すること。
1-2 | X線画像検出器は、輝尽性蛍光体を用いた表面集光方式であること。
1-3 | 全ての撮影サイズにおいて、画像読取サンプリングピッチが最小100μｍ以下であること。
1-4 | X線ディテクタの耐久性に優れ、メーカー保証を年数または撮影回数により有していること。
1-5 | 大角サイズで1時間あたり90撮影以上の処理能力を有すること。
1-6 | 大角サイズ1枚あたりのカセッテ投入から排出までの速度は、54秒以内であること
1-7 | 読取画像の表示速度は、大角サイズで34秒以内であること。
1-8 | 撮影業務の効率化を計り、連続撮影に対応する為、カセッテの同時挿入は、4枚まで可能であること。
1-9 | 撮影業務の効率化を計り、長尺カセッテ処理時はIPカセッテのプレート詰替え作業が不要であること。
（直接画像読取装置にカセッテを挿入し処理可能なこと。）
1-10 | 外形寸法は、横幅740ｍｍ、奥行655ｍｍ以下であること。
1-11 | 災害時の電力確保を鑑み、電源は100Ｖに対応していること。
1-12 | 作業動線短縮と処理の分散化により撮影作業効率の向上を図ることが可能なリーダー部とコンソール部の分離タイプであること。
1-13 | 撮影間隔は、30秒未満であること。（X線のショット信号連動なしの条件）
1-14 | 自動濃度補正手法はヒストグラム解析を用いていること。
1-15 | 画像処理機能として、マルチ周波数処理、ダイナミックレンジ圧縮処理、ノイズ抑制処理、グリッド除去処理等が行えること。
1-16 | 保存した画像データに対して、トリミング、黒化処理、アノテーション、マーカ入力等を行う編集機能を有すること。
1-17 | 既存Consore Advanceを使用出来ること。
1-18 | コンソールの画面に、EI値 DI値を表示できること。
1-19 | 既存の画像サーバと接続しStorageが行える環境を構築すること。
1-20 | 既存レーザーイメージャーと接続しプリントが行える環境を構築すること。
1-21 | オーダーリングシステムとのＭＷＭ接続機能を有すること。
1-22 | 新規導入CRは既存コンソールとの連携が可能であること。
1-23 | 新規導入CRは既存検像端末との連携が可能であること。
（性能、機能の要件）
1トレイX線画像読取装置 1台調達
1-1 | デジタルX線画像読取装置（1トレイカセッテタイプ）を1台調達すること。
1-2 | X線画像検出器は、輝尽性蛍光体を用いた表面集光方式であること。
1-3 | 全ての撮影サイズにおいて、画像読取サンプリングピッチが最小100μｍ以下であること。
1-4 | X線ディテクタの耐久性に優れ、メーカー保証を年数または撮影回数により有していること。
1-5 | 大角サイズで1時間あたり90撮影以上の処理能力を有すること。
1-6 | 大角サイズ1枚あたりのカセッテ投入から排出までの速度は、52秒以内であること
1-7 | 読取画像の表示速度は、大角サイズで37秒以内であること。
1-8 | 撮影業務の効率化を計り、長尺カセッテ処理時はIPカセッテのプレート詰替え作業が不要であること。
1-9 | （直接画像読取装置にカセッテを挿入し処理可能なこと。）
1-10 | 外形寸法は、横幅590ｍｍ、奥行380ｍｍ以下であること。
1-11 | 災害時の電力確保を鑑み、電源は100Ｖに対応していること。
1-12 | 作業動線短縮と処理の分散化により撮影作業効率の向上を図ることが可能なリーダー部とコンソール部の分離タイプであること。
1-13 | 自動濃度補正手法はヒストグラム解析を用いていること。
1-14 | 画像処理機能として、マルチ周波数処理、ダイナミックレンジ圧縮処理、ノイズ抑制処理、グリッド除去処理等が行えること。
1-15 | 保存した画像データに対して、トリミング、黒化処理、アノテーション、マーカ入力等を行う編集機能を有すること。
1-16 | 既存Consore Advanceを使用出来ること。
1-17 | コンソールの画面に、EI値 DI値を表示できること。
1-18 | 既存の画像サーバと接続しStorageが行える環境を構築すること。
1-19 | 既存レーザーイメージャーと接続しプリントが行える環境を構築すること。
1-20 | ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑとのＭＷＭ接続機能を有すること。
1-21 | 新規導入CRは既存コンソールとの連携が可能であること。
1-22 | 新規導入CRは既存検像端末との連携が可能であること。
導入装置等の備えるべき性能、機能等の要求要件
（性能、機能の要件）
その他
1-1 | 一般撮影室改修工事、設置、接続、障害対応、放射線科備品は、以下の要件を満たすこと。
1-2 | 一般撮影室改修工事は、当院職員と調整し改修工事範囲を決めること。
1-3 | 調達機器の設置に関し、機器の搬入、据付、配線、配管、調整及び設置工事に伴う費用は本調達に含むこと。
1-4 | 既存HIS、RIS、PACS接続に必要な制御端末、接続、ライセンス等の費用は本調達に含むこと。
1-5 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整については、本院の診療業務に支障をきたさないよう、当院職員と協議の上その指示によること。
1-6 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
1-7 | 年間を通じて24時間体制のコールセンターを設置していること。
1-8 | 障害発生時においては通報を受けてから2時間以内に現場対応ができる体制であること。
1-9 | システムの安定稼働のために技術的サポート体制が整備されていること。
1-10 | 当院の指定に応じて操作説明会を実施すること。
1-11 | 放射線科備品は、当院職員と協議の上備品調達すること。

## 4
● | 調達物品の一般的条件
納入する機器について、設置までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのVer.UPがあった場合、
最新の仕様で引き渡すこと。
● | 技術的要件
一般撮影室改修工事、設置、接続、障害対応等は、以下の要件を満たすこと。
一般撮影室改修工事は、当院職員と調整し改修工事範囲を決めること。
調達機器の設置に関し、機器の搬入、据付、配線、配管、調整及び設置工事に伴う費用は本調達に含むこと。
既存HIS、RIS、PACS接続に必要な制御端末、接続、ライセンス等の費用は本調達に含むこと。
機器の搬入、据付、配線、配管、調整については、本院の診療業務に支障をきたさないよう、当院職員と協議の上その指示によること。
設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
年間を通じて24時間体制のコールセンターを設置していること。
障害発生時においては通報を受けてから2時間以内に現場対応ができる体制であること。
システムの安定稼働のために技術的サポート体制が整備されていること。
当院の指定に応じて操作説明会を実施すること。
既存機器の撤去に関しては個人情報等を含め取り扱いに十分注意をし納入業者が責任をもって廃棄すること。その他仕様書に記載のない事項に関しては当院との協議により決定するものとする。
● | その他
仕様書に関する留意事項
納品機器に関しては、納入時点で製品化されていることを原則とする。