## 仕様書案
人工呼吸器 仕様書②
人工呼吸器は以下の要件を満たすこと。
1 | 人工呼吸を必要とする体重20kgの小児から成人の患者を対象とし、連続的または断続的な換気補助を行うことができること。
2 | 医療施設内での使用に際し、不慮の電源消失にも一時的に対応し人工呼吸が継続できること。
3 | 検査や病室変更時など院内搬送を必要とする場合でも、途切れることなく動作できること。
4 | 非侵襲的換気のみでなく、侵襲的換気にも使用できること。
5 | 酸素モジュールが内蔵されており、全てのモードで酸素濃度の設定が可能であること。
6 | 酸素濃度は21%～100％まで設定変更が可能であること。
7 | 吸気時気道陽圧(IPAP)は、4～40hPa(cmH2O)の範囲で設定ができること。
8 | 呼気時気道陽圧(EPAP)は、4～25hPa(cmH2O)の範囲で設定ができること。
9 | 持続気道陽圧(CPAP)は、4～25hPa(cmH2O)の範囲で設定ができること。
10 | 換気回数は、4～60BPMの範囲で設定が可能であること。
11 | 吸気時間は0.3～3.0secの範囲で設定が可能であること。
12 | トリガー感度は、呼吸毎に自動調整できる機能を有すること。
13 | Auto-Trak+機能を有し、Digital Auto-Trak sensitivityの閾値調整が可能であること。
14 | ピーク気道内圧(PIP)は、0～50hPa(cmH2O)の範囲で確認が可能であること。
15 | 呼吸数は0～90BPMの範囲で確認が可能であること。
16 | 推定一回換気量は、0～3,500mlの範囲で確認が可能であること。
17 | 推定分時換気量は0～99l/minの範囲で確認が可能であること。
18 | 推定総リーク量(Tot.Leak)は、0～200l/minの範囲で確認が可能であること。
19 | 推定患者リーク量(Pt.Leak)は、0～200l/minの範囲で確認が可能であること。
20 | 自発呼吸割合(PT.Trig)は0～100%の範囲で確認が可能であること。
21 | 吸気時間割合(Ti/Ttot)は、0～91%の範囲で確認が可能であること。
22 | 圧上限アラームは5～50hPa(cmH2O)の範囲で設定が可能であること。
23 | 圧下限アラームは、オフ、1～40hPa(cmH2O)の範囲で設定が可能であること。
24 | 気道内圧下限遅延アラームは5～60秒の範囲で設定が可能であること。
25 | 推定分時換気量下限アラームは0～99l/minの範囲で設定が可能であること。
26 | 呼吸回数上限アラームは5～90BPMの範囲で設定が可能であること。
27 | 呼吸回数下限アラームは1～89BPMの範囲で設定が可能であること。
28 | 推定一回換気量上限アラームは200～3,500mlの範囲で設定が可能であること。
29 | 推定一回換気量下限アラームはオフ、5～1,500mlの範囲で設定が可能であること。