仕様書②

各機器は以下の要件を満たしていること

１ ３ＣＭＯＳ　ＨＤカメラ装置は、以下の要件を満たすこと。

1-1　内視鏡のイメージファイバーより良好な画像が得られる為、３ＣＭＯＳカラーカメラを

採用していること。

1-2　ズームスイッチを有していること。

1-3　フルデジタルの出力が可能であること。

1-4　画像サイズの調整機能を有していること。

1-5　画像の位置調整機能を有していること。

1-5　使用者の要望にあわせて詳細なカメラ設定が可能であること。

２ ３ＬＥＤ光源装置は、以下の用件を満たすと判断されること。

2-1　高輝度の光量が得られ、色再現性のよい３ＬＥＤランプを採用していること。

2-2　出力光量インジゲータにより、出力されている光量の認識が容易なこと。

2-3　マニュアルで光量の調整が可能であること。

2-4　オプションのフットスイッチにより、光量の調整が可能であること。

３ 細径気管支内視鏡

3-1　「2-1　３ＣＭＯＳ　ＨＤカメラ装置」、「2-2　３ＬＥＤ光源装置」に接続可能であること。

3-2　新生児に使用できるよう、ファイバーの先端部外径が１．８㎜以下であること。

3-3　湾曲角が上下90度以上であること。

４ 液晶モニターは、以下の要件を満たすこと。

4-1　医療現場に求められる忠実な色再現性での表示が可能であること。

4-2　ＶＥＳＡ標準によって、アーム、壁掛けに設置できること。

５ メディカルビデオレコーダーは、以下の要件を満たすこと。

5-1　2-1　３ＣＭＯＳ　ＨＤカメラ装置から出力されるＨＤ画像を高画質で録画可能なこと。

5-2　内臓ＨＤＤと外部ＵＳＢデバイスへ同時記録が可能なこと。

６ 専用架台は、以下の要件を満たすこと。

6-1　３CMOS　HDカメラ装置、３LED光源装置、液晶モニター、メディカルビデオレコーダーを

搭載することができ、移動がスムーズにできるようキャスターが付いていること。

その他、以下の要件を満たすこと。

・本機器の搬入据付配管配線調整、及びこれに必要な消耗品を含むものとする。

・据付調整後、故障発生時のアフターサービスは速やかに技術者、代理店の営業を派遣し

対応を図ること。

・本機器の使用者に対する機器の操作方法及び保守等についての教育を行うこと。