人工呼吸器 Babylog VN500

仕 様 書　②

調達物品は以下の要件を満たすこと

１　本体部

・操作モニター部はワイド15インチ以上を有し、カラータッチパネル方式であること。

・本体は内部バッテリを有すること。

・デジタルビデオ出力用DVIを有すること。

２　基本性能

・新生児から小児までの患者に使用可能であること。

・気道内圧・フロー・換気量が波形表示できること。

・酸素吸入機能を有していること。

・自動リーク補正機能を有し、リーク率をモニタリングできること。

・マスク（NIV）モードを有していること。

３　換気モード

・PC-AC又は同等の機能を有すること。

・PC-SIMV又は同等の機能を有すること。

・PC-APRV又は同等の機能を有すること。

・PC-HFO又は同等の機能を有すること。

・SPN-CPAP又は同等の機能を有すること。

・PCモードにおいて換気量補償又は同等の機能を有すること。

・HFOモードにおいて換気量補償又は同等の機能を有すること。

４　換気設定

・一回換気量は2～300mlの範囲で設定できること（新生児モード2～100ml、小児モード20～300ml）。

・吸気圧は1～80cmH2Oの範囲で設定できること。

・呼吸回数は0.5～150回の範囲で設定ができること。

・PEEPは０～35cmH2Oの範囲で設定できること。

・フロートリガー感度は0.2ml～5Lの範囲で設定できること。

・HFOMAPの設定は５～50cmH2Oの範囲で設定できること。

・HFO周波数の設定は５～20Hzの範囲で設定できること。

５　モニタリング

・強制分時換気量、自発分時換気量、リーク率、吸気・呼気一回換気量、呼吸回数、自発呼吸数、強制換気回数、酸素濃度、気道内圧(最高/平均/PEEP)の測定値が呼吸器本体ディスプレイで表示可能であること。

・気道内圧上限、MV上限・下限、呼吸回数上限、無呼吸時間のアラーム機能を有すること。