仕様書②

調達物品に備えるべき技術的要件

（性能、機能に関する要件）

- 電子コンベックス走査、電子リニア走査、電子セクタ走査、３種類の走査方式を有していること。

- 表示観察モニターは20インチ以上有していること。

- カラーモードとは別に、高精細なカラー表示を有していること。

- １断面で２か所のドプラのサンプルポイントが出せる機能を有すること。

- 方位方向のゲイン調整ができる機能を有すること。

- リアルタイムとスローモーション画像が同一画面でリアルタイムに観察できる機能が有していること。

- ドプラ角度補正が自動で行える機能を有していること。

- リニア探触子において、探触子に５ｍｍピッチでのマークが付いておりと画像上にそれをアシストするラインを表示できること。

- コンベックス探触子、リニア探触子で連続波ドプラかできること。

- 液晶パネルにて、画面を変えずにプリセットを変更できる機能を有していること。

- １つボタンを３種類までの機能を登録できるアーカイブ機能を有していること。

- CTやMRI画像と連動して観察できるRVS機能が対応可能であること。

- エラストグラフィ機能が可能であること。

- 腹部用コンベックス探触子でエラストグラフィ機能が使用できること。

- エラストグラフィ機能で、ストレイン法のエラスト画像をヒストグラム解析し肝線維化の定量評価が可能であること。

- シアーウェーブ機能対応であること。

- 硬さの定量結果表示ができ、速度値の信頼性をパーセント表示が可能であること。

- 造影超音波検査が可能であること。

- すべての探触子でステラッド滅菌可能であること。

- 重量は、120Kg以下であること。

- 消費電力は、900VA以下であること。