自動洗浄機は以下の要件を満たすこと

1. 外寸法は、幅８４５～８５５ｍｍ×奥行７９５～８０５ｍｍ×高さ１５９５～１６０５ｍｍの範囲内であること
2. 本体材質は、ステンレスＳＵＳ３０４であること
3. １台当たりの電気容量はＡＣ１００Ｖ ０．５２ｋＷ以内であること
4. 洗浄サイクルは洗剤液循環高圧洗浄及び湯高圧洗浄及び水高圧洗浄の３サイクルであること
5. 哺乳瓶は専用コンテナに装填したままの状態で１回に４８本以上洗浄できること
6. 瓶内面の洗浄は各哺乳瓶へ１本ずつノズルを直接挿入して行う方式であること。また、ノズルは自動伸縮式でコンテナセット時に哺乳瓶にノズルが接触しないこと
7. 瓶外面の洗浄は特殊拡散噴射ノズルにより高圧スプレーで行う方式であること
8. 各洗浄工程の洗浄時間は各々１秒単位での設定変更が可能で、４種類以上の洗浄パターンを選択できること
9. 完全な洗浄をするため、ステンレスポンプによる強力噴射機能を有すること
10. ポンプの能力は揚程９ｍ以上、噴出量８０Ｌ/分以上であること
11. 前面扉開放時には運転ができないようインターロック機能を有すること
12. 前面の扉は運転中の槽内状況を目視確認できる構造であること
13. 液晶カラーディスプレイには工程表示及び異常表示の機能を有すること
14. 運転操作はタッチパネル方式であること
15. 給排水および電気は、既存の設備を使用すること
16. 撤去、搬入、据付、試運転調整の作業工程を洗浄作業終了から翌朝の洗浄作業開始までの間に行うこと
17. 品質保証された「ＩＳＯ９００１」認証工場にて製造された装置であること
18. 機器トラブル発生時、３６５日２４時間復旧に向け対応できること