## 1～７
(別紙)
| 技術的要件 | 応札物品の仕様・性能の回答 | 証明書類等 | 備考
FPD搭載型X線発生装置
1 | FPD搭載型X線発生装置は下記項目を満たすこと。
1-1 | デジタル一般X線撮影システムはX線高電圧発生装置、X線管装置、天井走行式X線管懸垂器、X線可動絞り、 立位撮影台、臥位撮影台、画像制御端末及び、フラットパネルディテクタ（FPD）にて構成されること。 | デジタル一般X線撮影システムはX線高電圧発生装置、X線管装置、天井走行式X線管懸垂器、X線可動絞り、立位撮影台、臥位撮影台、画像制御端末、および、フラットパネルディテクタにて構成されます。 | DR-ID900商品仕様書 第6版 P3 3-(2)BENEO-Fxとの構成 BENEO-Fx商品仕様書 初版 P1 1 概要
1-2 | FPDの制御装置との接続により、X線発生装置側に患者情報の表示ができること。
1-3 | FPDの制御装置との接続により、使用するFPD（術式）の選択がX線発生装置側でもできること。また双方向で術式の変更が可能であること。
2 | X線高電圧発生装置は下記項目を満たすこと。
2-1 | 定格出力は５０kwであること。 | 定格出力は50kwです。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P6 5.1 X線高電圧発生装置 UD150B-40/L-40 | B-40：80kW L-40：50kW から選択
2-2 | X線撮影条件はジョグダイアルで簡単に変更できること。 | X線撮影条件はジョグダイアルで簡単に変更できます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P1 2 特長
2-3 | わかりやすいカラーLCD方式の表示であること。 | わかりやすいカラーLCD方式の表示です。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P6 5.1 X線高電圧発生装置 UD150B-40/L-40
2-4 | 撮影準備完了状態及びX線照射時は表示と音で確認できること。 | 撮影準備完了状態及びX線照射時は表示と音で確認できます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P1 2 特長
2-5 | APRメニューは400個以上設定できること。 | APRメニューは400個以上設定できます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P6 5.1 X線高電圧発生装置 UD150B-40/L-40 | 最大800個
2-6 | 撮影用フットスイッチを立位撮影台、臥位撮影台の付近に各１ケずつ用意すること。
3 | X線管装置は下記項目を満たすこと。
3-1 | 焦点サイズは0.6mmと1.2mmの多重焦点であること。 | 焦点サイズは0.6mmと1.2mmの多重焦点です。 | 0.6/1.2P324DK-125商品仕様書
3-2 | 最大蓄積熱量は400kHU以上であること。 | 最大蓄積熱量は400kHUです。 | 0.6/1.2P324DK-125商品仕様書 | 【400kHU、12度管】 0.6/1.2P324DK-125 0.6/1.2P324DK-85 【400kHU、16度管】 0.6/1.2P364DK-125 0.6/1.2P364DK-85 【200kHU、12度管】 0.6/1.2P38DE-85 【200kHU、16度管】 0.6/1.2P33DK-85 から選択
4 | X線管保持器は下記項目を満たすこと。
4-1 | 天井走行方式の懸垂機構であること。 | 天井走行方式の懸垂機構です。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P1 1 概要
4-2 | 立位および臥位撮影のポジションにおいて長手方向、短手方向はピンストップで位置決めができるピンロック方式であること。 | 立位および臥位撮影のポジションにおいて長手方向、短手方向はピンストップで位置決めができるピンロック方式です。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P8 5.2 天井走行式X線管保持装置 CH200
4-3 | 水平軸回転および垂直軸回転は90°毎にピンストップで位置決めができるピンスロック方式に対応し、その他の自由位置で電磁ブレーキによる固定ができること。 | 水平軸回転および垂直軸回転は90°毎にピンストップで位置決めができるピンスロック方式に対応し、その他の自由位置で電磁ブレーキによる固定ができます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P8 5.2 天井走行式X線管保持装置 CH200
4-4 | 水平軸回転は-180°～+120°の範囲で可動できること。 | 水平軸回転は-180°～+120°の範囲で可動できます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P8 5.2 天井走行式X線管保持装置 CH200
4-5 | 垂直軸回転は±180°の範囲で可動できること。 | 垂直軸回転は±180°の範囲で可動できます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P8 5.2 天井走行式X線管保持装置 CH200
4-6 | カラータッチパネルLCD採用の操作画面に、SID、斜入角度がデジタル表示できること。 | カラータッチパネルLCD採用の操作画面に、SID、斜入角度がデジタル表示できます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P8 5.2 天井走行式X線管保持装置 CH200
4-7 | 操作画面に患者情報が表示されること。 | 操作画面に患者情報が表示されます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P8 5.2 天井走行式X線管保持装置 CH200
4-8 | 操作画面で照射野サイズの変更ができること。 | 操作画面で照射野サイズの変更ができます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P8 5.2 天井走行式X線管保持装置 CH200
4-9 | 操作画面で術式および使用するフラットパネルディテクタが選択できること。 | 操作画面で術式および使用するフラットパネルディテクタが選択できます。 | BENEO-Fxカタログ
4-10 | 立位撮影台の撮影部高さに応じて上下連動することができること。 | 立位撮影台の撮影部高さに応じて上下連動することができます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P8 5.2 天井走行式X線管保持装置 CH200
4-11 | 臥位撮影台の天板高さに応じて上下連動することができること。 | 臥位撮影台の天板高さに応じて上下連動することができます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P8 5.2 天井走行式X線管保持装置 CH200
5 | X線可動絞りは下記項目を満たすこと。
5-1 | オートフィルタ機能を搭載していること。 | オートフィルタ機能を搭載しています。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P9 5.3 X線可動絞り R-300
5-2 | レーザーラインマーカにより撮影中心をわかりやすく表示すること。 | レーザーラインマーカにより撮影中心をわかりやすく表示します。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P9 5.3 X線可動絞り R-300
6 | 立位撮影台は下記項目を満たすこと。
6-1 | 昇降操作に関する要求事項
6-1-1 | 撮影部の昇降は、手動式と電動昇降の両方に対応していること。 | 撮影部の昇降は手動式と電動昇降の両方に対応しています。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.2 2.特長 (3)
6-1-2 | 電動昇降機能では、上昇または降下ボタンを長押しすると昇降スピードが加速すること。 | 電動昇降機能では、上昇または降下ボタンを長押しすると昇降スピードが加速します。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.5 5.仕様 上下動操作
6-1-3 | 撮影部の昇降操作は、支柱の左右両側で操作できること。 | 撮影部の昇降操作は、支柱の左右両側で操作できます。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.5 5.仕様 上下動操作
6-1-4 | フットスイッチで電動昇降機能が操作できること。 | フットスイッチで電動昇降機能が操作できます。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.5 5.仕様 上下動操作
6-1-5 | 撮影中心位置は、床面より350mm以下～1700mm以上の範囲で動かすことができること。 | サイドつかまり棒装着時、撮影中心位置は床面より350mm～1700mmの範囲で動かすことができます。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.5 5.仕様 受像部上下動範囲
6-1-6 | 撮影中心位置は、床面より320mm以下～1700mm以上の範囲で動かすことができること。 | サイドつかまり棒未装着時、撮影中心位置は床面より320mm～1700mmの範囲で動かすことができます。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.5 5.仕様 受像部上下動範囲
6-1-7 | 撮影部位置に合わせ、X線装置の天井走行の上下位置を自動的に調整できる仕組みを持つこと。 | 撮影部位置に合わせ、X線装置の天井走行の上下位置を自動的に調整できる仕組みがあります。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.5 5.仕様 X線管球連動
6-2 | 撮影部に関する要求事項
6-2-1 | 撮影部サイズは、高さ560mm以下、幅589mm以下であること。 | 撮影部サイズは、高さ560mm、幅589mmです。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.5 5.仕様 撮影部寸法
6-2-2 | 撮影領域上端から顎乗せまでの距離は、40mm以下であること。 | 撮影領域上端から顎乗せまでの距離は、40mmです。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.5 5.仕様 撮影部寸法
6-2-3 | 撮影領域下端から撮影部下面までの距離は、90mm以下であること。 | 撮影領域下端から撮影部下面までの距離は、90mmです。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.5 5.仕様 撮影部寸法
6-2-4 | 患者が触れる撮影面は、清掃を容易にするためフラットであり、段差や隙間が無いこと。 | 患者が触れる撮影面は、清掃を容易にするためフラットであり、段差や隙間はありません。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.7 9.外形図①
6-2-5 | グリッドは、ユーザが簡単に取り外し、交換できること。 | グリッドは、ユーザが簡単に取り外し、交換できます。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.2 2.特長 (5)
6-2-6 | 受像部のカセッテトレイは、指はさみ防止のためにソフトクローズタイプになっていること。 | 受像部のカセッテトレイは、指はさみ防止のためにソフトクローズタイプになっています。 | CALNEO PU 商品仕様書 初版 P.2 2.特長 (8)
7 | 臥位撮影台は下記項目を満たすこと。
7-1 | 昇降動作はフットスイッチにより動作できること。 | 昇降動作はフットスイッチにより動作できます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P11 5.5 X線撮影テーブル BK-120
7-2 | 昇降範囲は天板面が床面に対し360mm以下～900mm以上の範囲で可動できること。 | 昇降範囲は天板面が床面に対し355mm～905mmの範囲で可動できます。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P11 5.5 X線撮影テーブル BK-120
7-3 | 天板部の水平移動範囲は長手450mm以上、短手±125mm以上であること。 | 天板部の水平移動範囲は長手450mm、短手±125mmであること。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P11 5.5 X線撮影テーブル BK-120
7-4 | グリッドの取外しが可能であること。 | グリッドの取外しが可能です。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P8 5.2 天井走行式X線管保持装置 CH200
7-5 | 天板サイズは2000mm×800mm以上であること。 | 天板サイズは2050mm×810mmです。 | BENEO-Fx商品仕様書 初版 P11 5.5 X線撮影テーブル BK-120
7-6 | 天板を移動、昇降させるハンドスイッチを備えること。
7-7 | 昇降可能負荷重量は160kg以上であること。
7-8 | 天板の材質はアクリルであること。
Note on B40: FMS記載： サイドつかまり棒装着時、撮影中心位置は床面より350mm～1700mmの範囲で動かすことができます。
Note on B41: FMS記載 サイドつかまり棒未装着時、撮影中心位置は床面より320mm～1700mmの範囲で動かすことができます。

## ８
| 技術的要件 | 応札物品の仕様・性能の回答 | 証明書類等 | 備考
一般X線撮影 間接変換FPD装置
8 | 一般X線撮影 間接変換FPD装置（17×17）は下記項目を満たすこと。
8-1 | FPDは高感度なCsIを用いた間接変換方式であること。 | FPDは高感度なCsIを用いた間接変換方式です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.8 4.1 標準構成
8-2 | FPDは鮮鋭度向上のためX線照射側（おもて面）からデータを読取る構造であること。 | FPDは鮮鋭度向上のためX線照射側（おもて面）からデータを読取る構造のISS方式です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (2)
8-3 | FPDは最大撮影サイズが16.7×16.8ｲﾝﾁ以上であること。 | FPDは最大撮影サイズが16.7×16.8ｲﾝﾁです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.12 5.2 撮影サイズ
8-4 | FPDの読取り画素サイズは150μm以下であること。 | FPDの読取り画素サイズは150μmです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.12 5.3 画像読取
8-5 | FPDの読取りグレーレベルは16bit以上であること。 | FPDの読取りグレーレベルは16bitです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.12 5.3 画像読取
8-6 | 撮影後2秒未満でプレビュー画像が表示できること。 | 撮影後2秒未満でプレビュー画像が表示できます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.10 5.1 処理能力
8-7 | 撮影間隔は無線で9秒未満であること。 | 撮影間隔は無線で9秒未満です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.10 5.1 処理能力
8-8 | IEEE802.11nに準拠した無線運用方式を採用していること。 | IEEE802.11nに準拠した無線運用方式を採用しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.28 19 無線仕様
8-9 | 無線は、2.4GHｚ帯の周波数帯域に加えて、W52、W53、W56の高周波帯域にも対応していること。 | 無線は、2.4GHｚ帯の周波数帯域に加えて、W52、W53、W56の高周波帯域にも対応しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.22 19 無線仕様
8-10 | バッテリーは着脱が可能で、バッテリー交換が出来るリムーバブル方式であること。 | バッテリーは着脱が可能で、バッテリー交換が出来るリムーバブル方式です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (4)
8-11 | フル充電で最大36時間以上の待機が可能であること。 | フル充電で最大36時間の待機が可能です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.14 5.9 バッテリー
8-12 | バッテリー充電器は最大2枚以上のバッテリーを同時に充電出来ること。 | バッテリー充電器は最大2枚のバッテリーを同時に充電出来ます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.14 5.9 バッテリー
8-13 | 3分間の充電で30枚以上の撮影ができること。 | 3分間の充電で30枚の撮影ができます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.14 5.9 バッテリー
8-14 | 外形寸法は460×460×15ｍｍ以下であること。 | 外形寸法は460×460×15ｍｍです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.21 17 外形寸法および重量
8-15 | 重量は3.2kg以下であること。 | 重量は約3.2kgです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.21 17 外形寸法および重量
8-16 | 全面耐荷重310kg以上、スポット耐荷重160Kg以上であること。 | 全面耐荷重310kg、スポット耐荷重160Kgです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.18 12 耐荷重
8-17 | 本体の各側面にセンターを示すLEDを搭載していること。 | 本体の各側面にセンターを示すLEDを搭載しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.5 2 特徴 (14)
8-18 | バッテリー残量をFPD本体で確認出来ること。 | バッテリー残量をFPD本体で確認出来ます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.5 2 特徴 (14)
8-19 | 起動時にユーザー操作なしで、X線照射を行なわない自動キャリブレーションを行うこと。 | 起動時にユーザー操作なしで、X線照射を行なわない自動キャリブレーションを行います。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.5 2 特徴 (16)
8-20 | X線自動検出機能を有すること。 | X線自動検出機能であるSmartSwitchを有します。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (10)
8-21 | FPD本体に内蔵メモリを搭載し、画像処理ユニットなしで撮影および画像の一時保存が可能であること。 | FPD本体に内蔵メモリを搭載し、画像処理ユニットなしで撮影および画像の一時保存が可能です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (6)
8-22 | 内蔵メモリには100画像以上の画像を一時保存できること。 | 内蔵メモリには100画像の画像を一時保存できます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (6)
8-23 | FPD本体表面に抗菌コートを施しており、衛生的に取扱うことができること。 | FPD本体表面に抗菌コートを施しており、衛生的に取扱うことができます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.18 14 抗菌
8-24 | IPX6の防水に準拠していること。 | IPX6の防水に準拠しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.18 13 防水

## ９
| 技術的要件 | 応札物品の仕様・性能の回答 | 証明書類等 | 備考
一般X線撮影 間接変換FPD装置
9 | 一般X線撮影 間接変換FPD装置（10×12）サイズは下記項目を満たすこと。
9-1 | FPDは高感度なCsIを用いた間接変換方式であること。 | FPDは高感度なCsIを用いた間接変換方式です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.8 4.1 標準構成
9-2 | FPDは鮮鋭度向上のためX線照射側（おもて面）からデータを読取る構造であること。 | FPDは鮮鋭度向上のためX線照射側（おもて面）からデータを読取る構造のISS方式です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (2)
9-3 | FPDは最大撮影サイズが11.7×9.7ｲﾝﾁ以上であること。 | FPDは最大撮影サイズが11.7×9.7ｲﾝﾁです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.12 5.2 撮影サイズ
9-4 | FPDの読取り画素サイズは150μm以下であること。 | FPDの読取り画素サイズは150μmです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.12 5.3 画像読取
9-5 | FPDの読取りグレーレベルは16bit以上であること。 | FPDの読取りグレーレベルは16bitです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.12 5.3 画像読取
9-6 | 撮影後2秒未満でプレビュー画像が表示できること。 | 撮影後2秒未満でプレビュー画像が表示できます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.10 5.1 処理能力
9-7 | 撮影間隔は無線で9秒未満であること。 | 撮影間隔は無線で9秒未満です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.10 5.1 処理能力
9-8 | IEEE802.11nに準拠した無線運用方式を採用していること。 | IEEE802.11nに準拠した無線運用方式を採用しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.28 19 無線仕様
9-9 | 無線は、2.4GHｚ帯の周波数帯域に加えて、W52、W53、W56の高周波帯域にも対応していること。 | 無線は、2.4GHｚ帯の周波数帯域に加えて、W52、W53、W56の高周波帯域にも対応しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.22 19 無線仕様
9-10 | バッテリーは着脱が可能で、バッテリー交換が出来るリムーバブル方式であること。 | バッテリーは着脱が可能で、バッテリー交換が出来るリムーバブル方式です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (4)
9-11 | フル充電で最大48時間以上の待機が可能であること。 | フル充電で最大48時間の待機が可能です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.14 5.9 バッテリー
9-12 | バッテリー充電器は最大2枚以上のバッテリーを同時に充電出来ること。 | バッテリー充電器は最大2枚のバッテリーを同時に充電出来ます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.14 5.9 バッテリー
9-13 | 3分間の充電で30枚以上の撮影ができること。 | 3分間の充電で30枚の撮影ができます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.14 5.9 バッテリー
9-14 | 外形寸法は333×282×15ｍｍ以下であること。 | 外形寸法は333×282×15ｍｍです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.21 17 外形寸法および重量
9-15 | 重量は1.6kg以下であること。 | 重量は約1.6kgです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.21 17 外形寸法および重量
9-16 | 全面耐荷重310kg以上、スポット耐荷重160Kg以上であること。 | 全面耐荷重310kg、スポット耐荷重160Kgです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.18 12 耐荷重
9-17 | 本体の各側面にセンターを示すLEDを搭載していること。 | 本体の各側面にセンターを示すLEDを搭載しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.5 2 特徴 (14)
9-18 | バッテリー残量をFPD本体で確認出来ること。 | バッテリー残量をFPD本体で確認出来ます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.5 2 特徴 (14)
9-19 | 起動時にユーザー操作なしで、X線照射を行なわない自動キャリブレーションを行うこと。 | 起動時にユーザー操作なしで、X線照射を行なわない自動キャリブレーションを行います。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.5 2 特徴 (16)
9-20 | X線自動検出機能を有すること。 | X線自動検出機能であるSmartSwitchを有します。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (10)
9-21 | FPD本体に内蔵メモリを搭載し、画像処理ユニットなしで撮影および画像の一時保存が可能であること。 | FPD本体に内蔵メモリを搭載し、画像処理ユニットなしで撮影および画像の一時保存が可能です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (6)
9-22 | 内蔵メモリには200画像以上の画像を一時保存できること。 | 内蔵メモリには200画像の画像を一時保存できます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (6)
9-23 | FPD本体表面に抗菌コートを施しており、衛生的に取扱うことができること。 | FPD本体表面に抗菌コートを施しており、衛生的に取扱うことができます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.18 14 抗菌
9-24 | IPX6の防水に準拠していること。 | IPX6の防水に準拠しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.18 13 防水

## 10
| 技術的要件 | 応札物品の仕様・性能の回答 | 証明書類等 | 備考
一般X線撮影 間接変換FPD装置
10 | 一般X線撮影 間接変換FPD装置（14×17）サイズは下記項目を満たすこと。
10-1 | FPDは高感度なCsIを用いた間接変換方式であること。 | FPDは高感度なCsIを用いた間接変換方式です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.8 4.1 標準構成
10-2 | FPDは鮮鋭度向上のためX線照射側（おもて面）からデータを読取る構造であること。 | FPDは鮮鋭度向上のためX線照射側（おもて面）からデータを読取る構造のISS方式です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (2)
10-3 | FPDは最大撮影サイズが13.8×16.8ｲﾝﾁ以上であること。 | FPDは最大撮影サイズが13.8×16.8ｲﾝﾁです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.12 5.2 撮影サイズ
10-4 | FPDの読取り画素サイズは150μm以下であること。 | FPDの読取り画素サイズは150μmです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.12 5.3 画像読取
10-5 | FPDの読取りグレーレベルは16bit以上であること。 | FPDの読取りグレーレベルは16bitです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.12 5.3 画像読取
10-6 | 撮影後2秒未満でプレビュー画像が表示できること。 | 撮影後2秒未満でプレビュー画像が表示できます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.10 5.1 処理能力
10-7 | 撮影間隔は無線で9秒未満であること。 | 撮影間隔は無線で9秒未満です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.10 5.1 処理能力
10-8 | IEEE802.11nに準拠した無線運用方式を採用していること。 | IEEE802.11nに準拠した無線運用方式を採用しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.28 19 無線仕様
10-9 | 無線は、2.4GHｚ帯の周波数帯域に加えて、W52、W53、W56の高周波帯域にも対応していること。 | 無線は、2.4GHｚ帯の周波数帯域に加えて、W52、W53、W56の高周波帯域にも対応しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.22 19 無線仕様
10-10 | バッテリーは着脱が可能で、バッテリー交換が出来るリムーバブル方式であること。 | バッテリーは着脱が可能で、バッテリー交換が出来るリムーバブル方式です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (4)
10-11 | フル充電で最大36時間以上の待機が可能であること。 | フル充電で最大36時間の待機が可能です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.14 5.9 バッテリー
10-12 | バッテリー充電器は最大2枚以上のバッテリーを同時に充電出来ること。 | バッテリー充電器は最大2枚のバッテリーを同時に充電出来ます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.14 5.9 バッテリー
10-13 | 3分間の充電で30枚以上の撮影ができること。 | 3分間の充電で30枚の撮影ができます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.14 5.9 バッテリー
10-14 | 外形寸法は460×384×15ｍｍ以下であること。 | 外形寸法は460×384×15ｍｍです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.21 17 外形寸法および重量
10-15 | 重量は2.6kg以下であること。 | 重量は約2.6kgです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.21 17 外形寸法および重量
10-16 | 全面耐荷重310kg以上、スポット耐荷重160Kg以上であること。 | 全面耐荷重310kg、スポット耐荷重160Kgです。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.18 12 耐荷重
10-17 | 本体の各側面にセンターを示すLEDを搭載していること。 | 本体の各側面にセンターを示すLEDを搭載しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.5 2 特徴 (14)
10-18 | バッテリー残量をFPD本体で確認出来ること。 | バッテリー残量をFPD本体で確認出来ます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.5 2 特徴 (14)
10-19 | 起動時にユーザー操作なしで、X線照射を行なわない自動キャリブレーションを行うこと。 | 起動時にユーザー操作なしで、X線照射を行なわない自動キャリブレーションを行います。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.5 2 特徴 (16)
10-20 | X線自動検出機能を有すること。 | X線自動検出機能であるSmartSwitchを有します。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (10)
10-21 | FPD本体に内蔵メモリを搭載し、画像処理ユニットなしで撮影および画像の一時保存が可能であること。 | FPD本体に内蔵メモリを搭載し、画像処理ユニットなしで撮影および画像の一時保存が可能です。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (6)
10-22 | 内蔵メモリには100画像以上の画像を一時保存できること。 | 内蔵メモリには100画像の画像を一時保存できます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.4 2 特徴 (6)
10-23 | FPD本体表面に抗菌コートを施しており、衛生的に取扱うことができること。 | FPD本体表面に抗菌コートを施しており、衛生的に取扱うことができます。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.18 14 抗菌
10-24 | IPX6の防水に準拠していること。 | IPX6の防水に準拠しています。 | DR-ID 1200 商品仕様書 第5版 P.18 13 防水

## 11
FPD制御用画像処理制御端末
11 | FPD制御用画像処理制御端末は下記項目を満たすこと。
11-1 | １台で「患者属性入力」、「撮影／検査属性入力」および「画像の品質確認・最適化」が可能であること。 | １台で「患者属性入力」、「撮影／検査属性入力」および「画像の品質確認・最適化」が可能です。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.1 2特長(2)
11-2 | ビルトイン装置の場合、撮影後３秒以内にプレビュー画像が表示が行え、6秒以内で画像処理が完了すること。カセッテFPDの場合は、 2秒未満でプレビュー画像表示が行え、9秒未満（無線使用時）に画像処理が完了すること。 | ビルトイン装置の場合、撮影後３秒以内にプレビュー画像が表示が行え、6秒以内で画像処理が完了します。カセッテFPDの場合は、2秒未満でプレビュー画像表示が行え、9秒未満（無線使用時）に画像処理が完了します。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.1 2特長(1)
11-3 | 自動感度補正手法はEDRを用いていること。 | EDRを用いて感度補正をします。 | DR-ID900CL商品仕様書 第1版 P11 6.1-(7) EDR処理
11-4 | １台で立位ビルトイン・臥位ビルトイン・カセッテタイプのFPDおよびCRカセッテを使用した画像を受信することができること。 | １台で立位ビルトイン・臥位ビルトイン・カセッテタイプのFPDおよびCRカセッテを使用した画像を受信することができます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.1 2.特長(3)
11-5 | 接続可能FPD装置として、17inch×17inch、14inch×17inch、、10×12inchサイズFPDが可能なこと。 | 接続可能FPD装置として、17inch×17inch、14inch×17inch、、10×12inch、24cm×30cm、長尺撮影用のロングサイズFPDが可能です。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.7 5.3接続可能装置(1)画像生成装置
11-6 | 画像処理機能として、階調処理、周波数処理、マルチ周波数処理、ダイナミックレンジ圧縮処理、黒化処理、 ノイズ抑制処理、グリッド除去処理が行えること。 | 画像処理機能として、階調処理、周波数処理、マルチ周波数処理、ダイナミックレンジ圧縮処理、黒化処理、ノイズ抑制処理、グリッド除去処理が可能です。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.9 5.5画像処理
11-7 | 散乱線を解析しコントラストを改善する画像処理が行えること。 | 散乱線を解析しコントラストを改善する画像処理が行えます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.17 6.2オプション機能(17)Vietual Grid処理機能 | Virtual Gridオプション
11-8 | 被写体厚に応じてコントラストを調整することなく、ダイナミックレンジ圧縮処理を自動で調整する画像処理が行えること。 | 被写体厚に応じてコントラストを調整することなく、ダイナミックレンジ圧縮処理を自動で調整する画像処理が行えます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.18 6.2オプション機能(19)ダイナミック処理機能 | ダイナミック処理オプション
11-9 | 階調処理、周波数処理、マルチ周波数処理、ダイナミックレンジ圧縮処理、ダイナミック処理、 Virtual Grid処理に関してはユーザーがパラメータ変更可能であること。 | 階調処理、周波数処理、マルチ周波数処理、ダイナミックレンジ圧縮処理、ダイナミック処理、Virtual Grid処理に関してはユーザーがパラメータ変更可能です、。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.12 6.1標準機能(8)詳細画像確認機能
11-10 | 1台の制御装置で立位FPDと臥位FPDおよび既設CRカセッテ及び、既設カセッテ型FPD装置が制御できることが望ましい。 | FPDとFCRの制御を1台のConsole Advanceでできます。 | DR-ID900CL商品仕様書 第1版 P7 5.3 接続可能装置
11-11 | 自社および他社PACSへネットワーク接続が可能で、ＤＩＣＯＭ Ｐａｒｔ１４に対応した階調処理を行えること。 | 自社および他社PACSへネットワーク接続が可能で、ＤＩＣＯＭ Ｐａｒｔ１４に対応した階調処理を行えます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.1 2.特長(5)
11-12 | 濃度・コントラスト調整が可能であること。 | 濃度・コントラスト調整が可能です。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.11 6.1標準機能(7)画像処理属性変更：EDR処理
11-13 | 画像回転、反転、９０度回転ができること。 | 画像回転、反転、９０度回転ができます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.11 6.1標準機能(7)画像処理属性変更：回転／反転
11-14 | 画像の任意角度回転ができること。 | 画像の任意角度回転ができます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.11 6.1標準機能(7)画像処理属性変更：回転／反転
11-15 | アノテーション入力機能を有すること。 | アノテーション入力機能を有しています。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P11 6.1標準機能(7)画像処属性変更：アノテーション
11-16 | 表示する画像に、撮影部位、撮影方向に応じた撮影マーカーを自動的に表示することが可能なこと。また手動で埋め込むことも可能なこと。 | 表示する画像に、撮影部位、撮影方向に応じた撮影マーカーを自動的に表示することが可能です。また手動で埋め込むことも可能です。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P11 6.1標準機能(7)画像処確属性変更：マーカー
11-17 | トリミング機能を有すること。トリミング位置はQA画面に入らず撮影画面上で調整可能なこと。 | トリミング機能を有しています。トリミング位置はQA画面に入らず撮影画面上で調整可能です。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P12 6.1標準機能(9)
11-18 | トリミング機能は、サイズ・位置固定、サイズ固定・位置自動認識、サイズ・位置自動認識を選択使用できること。 | トリミング機能は、サイズ・位置固定、サイズ固定・位置自動認識、サイズ・位置自動認識を選択使用できます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P12 6.1標準機能(9)
11-19 | 撮影した画像の複製が可能であること。 | 撮影した画像の複製が可能です。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P15 6.1標準機能(32)
11-20 | 放射線情報システムと接続して患者情報およびオーダー情報を取得できること。 | ＤＩＣＯＭ Ｍｏｄａｌｉｔｙ Ｗｏｒｋｌｉｓｔ ＭａｎａｇｅｍｅｎｔおよびＤＩＣＯＭ Ｍｏｄａｌｉｔｙ Ｐｅｒｆｏｒｍｅｄ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ Ｓｔｅｐをサポートし、放射線情報システムと接続して患者情報およびオーダー情報を取得できます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.16 6.2オプション機能(1) | MWM OrderおよびMPPSオプション
11-21 | PACSで周波数処理などの詳細な画像処理が変更可能な形式にてStorageが行えること。 | PACSで周波数処理などの詳細な画像処理が変更可能な形式にてStorageが行えます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.13 6.1標準機能(19) | SYNAPSEの場合
11-22 | PACSへのStorageは施設運用に合わせて、Private CR Storage、CR Image Storage、 MG Image Storage for Presentation、DX Image Storage for Presentationを選択することができること。 | PACSへのStorageは施設運用に合わせて、Private CR Storage、CR Image Storage、MG Image Storage for Presentation、DX Image Storage for Presentationを選択することができます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.13 6.1標準機能(7)
11-23 | 院内既設フィルムプリンターへＤＩＣＯＭプリントが可能なこと。 | ＤＩＣＯＭ Ｂａｓｉｃ Ｇｒａｙｓｃａｌｅ Ｐｒｉｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔをサポートし、プリンターへＤＩＣＯＭプリントが可能です。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.5 4.2オプション(9)
11-24 | レーザータイプバーコードリーダーおよびバーコードリーダースタンドが備えられていること。 | レーザータイプバーコードリーダーおよびバーコードリーダースタンドが備えられています。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.3 4.2オプション(2)
11-25 | ＦＣＲイメージングプレートに付随しているバーコード番号を利用して画像を受信できること。 | ＦＣＲイメージングプレートに付随しているバーコード番号を利用して画像を受信できます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.10 6.1標準機能(4)
11-26 | ディスプレイは１７ｉｎｃｈ以上のカラータッチモニタ（タッチパネル方式）であること。 | ディスプレイは１７ｉｎｃｈ以上のカラータッチモニタ（タッチパネル方式）です。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.6 5.1Console Advance(2) | 選択
11-27 | ネットワークで接続された端末に撮影中の患者情報を表示することが可能なこと。 | ネットワークで接続された端末に撮影中の患者情報を表示することが可能です。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.15 6.2オプション機能(4) | 患者情報表示連携オプション
11-28 | 撮影済み検査の検査再開機能を有していること。 | 撮影済み検査の検査再開機能を有しています。 | 性能証明書に記載 | ※商品仕様書等記載なし、性能証明書必要
11-29 | 患者ID情報をハードディスク内に最大30万件保管し、次回以降IDや氏名で検索できること。 | 患者ID情報をハードディスク内に最大30万件保管し、次回以降IDや氏名で検索できます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.10 6.1標準機能(2)
11-30 | ハードディスク内に画像を約3500枚保管できること。 | ハードディスク内に画像を約3500枚保管できます。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.9 5.4画像格納枚数
11-31 | 使用者認証設定、自動ログオフ、機能別の使用者限定、技師変更／修正時のパスワード入力が可能なこと。 | 使用者認証設定、自動ログオフ、機能別の使用者限定、技師変更／修正時のパスワード入力が可能です。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.1 2特長(7)
11-32 | ハードディスクを暗号化し、セキュリティ機能を強化できること。 | ハードディスクを暗号化する機能を有しています。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.1 2特長10)
11-33 | リモート端末にコンソールと同じ画面を表示し、リモート端末とコンソールそれぞれでコンソールを操作できる機能を有していること。またリモートを行うモバイル端末を用意すること。 | リモート端末にコンソールと同じ画面を表示し、リモート端末とコンソールそれぞれでコンソールを操作できる機能を有しています。 | ・FUJIFILM Digital Radiography Console Advance 商品仕様書P.16 6.2オプション機能(12) | リモートデスクトップ機能
11-34 | 院内既設PACSにDICOM Storage接続を実施すること
11-35 | 新規画像処理制御端末は院内既設検像端末とDICOM Storage接続を実施すること。
11-36 | 院内既設RISとMWM接続を実施すること。

## 12
その他
12 | その他（撮影室改修、接続）下記項目を満たすこと。
一般撮影室改修工事、設置、接続、障害対応は以下の要件を満たすこと。
12-1 | 一般撮影室改修工事は、当院職員と調整し改修工事範囲を決めること。
12-2 | 調達機器の設置に関し、機器の搬入、据付、配線、配管、調整及び設置工事に伴う費用は本調達に含むこと。
12-3 | 撮影室鉛扉を更新すること。
12-4 | 撮影室内空調設備を更新すること。
12-5 | 撮影室内照明器具を更新すること。
12-6 | 既存HIS、RIS、PACS接続に必要な制御端末、接続、ライセンス等の費用は本調達に含むこと。
12-7 | 機器の搬入、据付、配線、配管、調整については、本院の診療業務に支障をきたさないよう、 当院職員と協議の上その指示によること。
12-8 | 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。
12-9 | 年間を通じて24時間体制のコールセンターを設置していること。
12-10 | 障害発生時においては通報を受けてから2時間以内に現場対応ができる体制であること。
12-11 | システムの安定稼働のために技術的サポート体制が整備されていること。
12-12 | 当院の指定に応じて操作説明会を実施すること。