## 放射線治療装置一式
技術仕様書
1 |  | 1 | 前提条件
1 | 1 | 1-1 | 静岡県立こども病院に放射線治療装置一式を輸送、搬入、設置すること。
1 | 2 | 1-2 | 静岡県立こども病院1階のリニアック室とその周辺施設の改修を行うこと。
1 | 3 | 1-3 | 令和2年（2020年）3月31日までに調整、稼働を確認し検収できること。
1 | 4 | 1-4 | 想定使用期間は15年以上としている。少なくとも稼動開始から10年以上安全に使用できること。
1 | 5 | 1-5 | 一般的な通常照射が可能であること。強度変調照射（IMRT）および回転強度変調照射（VMAT）の機能は必須としないが、強度変調照射（IMRT）および回転強度変調照射（VMAT）に機能が限定された装置は不可とする。
1 | 6 | 1-6 | 任意の角度からの固定照射および固定多門照射が可能なこと。
1 | 7 | 1-7 | 全身照射（TBI）が実施可能なこと。
1 | 8 | 1-8 | コーンビームCT（CBCT）による画像誘導放射線治療（IGRT）が実施可能なこと。
1 | 9 | 1-9 | 定位放射線治療は実施しない。よってフラットニングフィルターフリー（FFF）、呼吸同期機能、6軸同期寝台は必須としない。
1 | 10 | 1-10 | 放射線治療部門システム（放射線治療RIS）は必須としない。
2 |  | 2 | 建屋の補強
2 | 1 | 2-1 | 構造計算を実施し、建屋耐荷重と装置重量など必要に応じて床・壁・天井等の補強工事を実施すること。
2 | 2 | 2-2 | 遮蔽計算を実施し、必要に応じて放射線遮蔽工事を行うこと。
2 | 3 | 2-3 | 構造計算および遮蔽計算に必要な建築図面等の情報を提供する。ただし、情報が不足した場合に必要な調査費用は本契約に含むこと。
3 |  | 3 | 既存機器の撤去と廃棄
3 | 1 | 3-1 | 既存の放射線治療装置と周辺機器および保管部品等一式は撤去し廃棄すること。
3 | 2 | 3-2 | 不要となったLANや装置の配線は残さずに撤去し廃棄すること。なお、過去の残存配線についても撤去し廃棄すること。なおLAN配線の撤去作業にあたっては、ITシステム管理室と十分に協議の上、慎重に実施すること。
3 | 3 | 3-3 | 現有機器一式については個人情報保護の観点から再販は認めずない。ハードディスク等の記録媒体は物理的な破壊を行いその証明書を提出すること。または、記録媒体を取り外し当院ITシステム管理室に提出すること。
4 |  | 4 | 高エネルギー放射線発生装置（放射線治療装置）
4 | 1 | 4-1 | 放射線治療装置をリニアック室に設置すること。
4 | 2 | 4-2 | 装置はデジタル方式で制御できること。
4 | 3 | 4-3 | 6MVのエックス線が出力できること。
4 | 4 | 4-4 | 複数エネルギーのエックス線出力は必須としない。
4 | 5 | 4-5 | 電子線の出力は必須としない。
4 | 6 | 4-6 | アイソセンターから10cm（照射野20cm×20cm）の範囲で幅が5mm以下の多分割コリメーター（MLC）であること。
4 | 7 | 4-7 | コーンビームCTは、小児の柔らかな骨の描出に優れたkVコーンビーム（kV-CBCT）であること。MVコーンビーム（MV-CBCT）方式は認めない。
4 | 8 | 4-8 | kV-CBCTによるIGRTで骨を基準に3軸以上の方向で画像と寝台が同期して照射位置を修正する機能を有すること。
4 | 9 | 4-9 | 患者の安静の目的で、装置や付属機器から機械音が生じる場合は機械室等の設置など防音対策を行うこと。
4 | 10 | 4-10 | 装置本体と周辺機器にカッティングシートやシールなどでデコレーションができること。
4 | 11 | 4-11 | 当院が指定するデコレーション用のカッティングシートやシールなどを用意すること。
4 | 12 | 4-12 | 操作コンソールなどのコンピュータ機器は可能な範囲で無停電装置を設置するなどし、停電時に安全に作業中のデータを保存し電源を停止すことができる機能を実現すること。なお、電源の停止は自動であることを必須としない。
4 | 13 | 4-13 | 無停電装置のバッテリーの消耗状況が装置本体のランプで確認できること。なお、交換が必要な消耗状況となった時点でも、停電時にコンピュータの電源を安全に停止可能な電源供給時間が確保可能な製品であること。
5 |  | 5 | 放射線照射情報管理システム
5 | 1 | 5-1 | 放射線照射情報管理システムを治療計画室に設置すること。
5 | 2 | 5-2 | 放射線照射情報管理システム画面を治療計画室とリニアック室の双方で表示し操作できること。
5 | 3 | 5-3 | IGRTで得られた画像情報（主にはCBCT、DR）をDICOMでPACSに送信し保管できること。なお、本機能を放射線照射情報管理システム単体で実現できない場合は、他の仕組みと組み合わせて実現できれば良いものとする。
5 | 4 | 5-4 | 法が定める診療情報保管の目的で照射記録を印刷できること。また、照射記録をPDF、CSV形式で病院が指定する電子カルテ系ネットワークのNAS等の共有フォルダに出力可能なこと。
5 | 5 | 5-5 | 臨床研究、将来的に線量情報のナショナルデータベースへの登録対応、バックアップの目的で、照射情報をPDF、CSV、DICOM RT（RT Image、RT Structure、RT Plan、RT Dose）形式で病院が指定する電子カルテ系ネットワークのNAS等の共有フォルダに出力可能なこと。
5 | 6 | 5-6 | 臨床研究の目的で出力する照射情報は匿名化できること。
5 | 7 | 5-7 | 患者への診療情報提供の目的で、照射情報をPDF、DICOM RT（RT Image、RT Structure、RT Plan、RT Dose）形式でCD-RやUSBメモリ等の過般媒体に出力可能なこと。
5 | 8 | 5-8 | 無停電装置を設置するなどし、停電時に安全に作業中のデータを保存し電源を停止すことができる機能を実現すること。なお、電源の停止は自動であることを必須としない。
5 | 9 | 5-9 | 無停電装置のバッテリーの消耗状況が装置本体のランプで確認できること。なお、交換が必要な消耗状況となった時点でも、停電時にコンピュータの電源を安全に停止可能な電源供給時間が確保可能な製品であること。
6 |  | 6 | 放射線治療計画装置
6 | 1 | 6-1 | 放射線治療計画装置を治療計画室に設置すること。
6 | 2 | 6-2 | 寝台とガントリーの干渉が治療計画で検知できることが望ましい。
6 | 3 | 6-3 | PACSに保管されている治療計画に必要な画像（主には治療計画CTとMRI）を取得できる機能と環境を実現すること。なお、画像を治療計画装置または装置付属画像端末を操作してDICOM Q/Rで取得、PACSのViewerを操作して画像を治療計画装置に送信、のいずれの方法でもかまわない。
6 | 4 | 6-4 | 1階CT装置と接続しCT装置から送信される治療計画に必要な画像を受信できる機能と環境を実現すること。
6 | 5 | 6-5 | MRI、造影CT、PET-CTとのフュージョンができること。
6 | 6 | 6-6 | 当院のPACSに保管されている、他施設から持ち込まれた画像を利用してフュージョンが可能なこと。
6 | 7 | 6-7 | 診療録（電子カルテ）記載、臨床研究、バックアップの目的で、治療計画情報をDICOM RT（RT Image、RT Structure、RT Plan、RT Dose）、PDF、JPEG、CSV形式で当院が指定する電子カルテ系ネットワークのNAS等の共有フォルダに出力可能なこと。
6 | 8 | 6-8 | 臨床研究の目的で出力する治療計画情報は匿名化できること。
6 | 9 | 6-9 | 患児が将来成人後などに他施設の異なる装置で放射線治療を実施する際に参考とする目的で、治療計画データをDICOM RT（RT Image、RT Structure、RT Plan、RT Dose）、PDF、JPEG、CSV形式でCD-RとUSBメモリ等の過般媒体に出力可能なこと。
6 | 10 | 6-10 | 患者提供用CD-Rラベル印字用のプリンタと、印字レイアウトを作成編集するソフトウェアを、別項の業務用パソコンにインストールすること。
6 | 11 | 6-11 | 無停電装置を設置するなどし、停電時に安全に作業中のデータを保存し電源を停止すことができる機能を実現すること。なお、電源の停止は自動であることを必須としない。
6 | 12 | 6-12 | 無停電装置のバッテリーの消耗状況が装置本体のランプで確認できること。なお、交換が必要な消耗状況となった時点でも、停電時にコンピュータの電源を安全に停止可能な電源供給時間が確保可能な製品であること。
7 |  | 7 | 全身照射関連機器
7 | 1 | 7-1 | 当院ではガントリーを水平方向に傾ける全身照射を実施する。既存機器と同等以上の全身照射用ベッドを用意すること。既存機器を継続使用する場合はオーバーホールを実施し、放射線治療装置の稼動開始から15年間の保守（故障対応）を保証すること。
7 | 2 | 7-2 | 全身照射用ベッドの上下駆動機能の故障により全身照射が実施できないことを避けるため、手動で上下駆動する機能を有するものとするか、代替え手段として、使用しない保管期間は照射位置の高さにベッドを位置した状態で電源を落として保管できること。なお、使用頻度は1年に4名を想定しており、照射位置の高さで保管することが故障の原因とならないこと。
7 | 3 | 7-3 | 肺遮蔽用の鉛ブロックを当院が指定する大きさ、形状、個数用意すること。
7 | 4 | 7-4 | 患者の横に鉛ブロックを置くために、高低を調整可能なキャスター付きの台を1式用意すること。
7 | 5 | 7-5 | 患者の横に鉛ブロックを置くために、診断Ｘ線撮影で使用されるＸ線透過性のブロックを用意すること。なお、鉛ブロックの荷重に耐える形状と、1cm単位で高低を調整可能なよう、必要な大きさと数を当院と協議し用意すること。
7 | 6 | 7-6 | 水晶体遮蔽用鉛ブロックと、水晶体遮蔽用鉛ブロックを設置する専用器具を1式用意すること。
8 |  | 8 | 身体固定具
8 | 1 | 8-1 | 鎮静から覚醒するなど無意識に体動する幼児や小児の転落防止を目的とした、幅が5cm程度の長さ調整が可能なベルトを2本以上用意すること。なお、患者と寝台を巻き付ける形状で良いものとし、病棟ベッドで用いられる抑制帯のような患者と寝台をベルトで連結する形状を必須としない。
8 | 2 | 8-2 | 患者転落防止ベルトがマジックテープタイプである場合、マジックテープの劣化に伴う製品交換の費用は保守に含むこと。
8 | 3 | 8-3 | 頭部用熱可塑性プラスチックマスクを使用できる頭部固定具として、頭部固定用ベースプレート（Orfit社製RAYCASTまたはエスフォーム社製のいずれか）を1式用意すること。なお、水硬性樹脂使用固定具（商品例モールドケア）を使用できること。
8 | 4 | 8-4 | ベースプレートに取り付ける、頭部用枕を小児用サイズ2個、成人用サイズ1個を用意すること。なお、高さを調整可能な枕の場合、高さを調整する枕を合わせて用意すること。
8 | 5 | 8-5 | 熱可塑性プラスチックマスク専用加温器（水式）を1式用意すること。既存機器を継続使用する場合は新放射線治療装置の稼動開始から15年間の保守（故障対応）を保証すること。
8 | 6 | 8-6 | 熱可塑性プラスチックマスク専用加温器はリニアック室の流し台に設置すること。設置ができない場合は、流し台の形状を変更し加温器が設置できるスペースを確保すること。
8 | 7 | 8-7 | 膝下枕（成人用）を1式用意すること。
8 | 8 | 8-8 | 吸引式固定バッグ60×100cm（エスフォーム社製）を2枚用意すること。
8 | 9 | 8-9 | 吸引式固定バッグ60×150cm（エスフォーム社製）を2枚用意すること。
8 | 10 | 8-10 | 吸引式固定バッグ60×200cm（エスフォーム社製）を1枚用意すること。
8 | 11 | 8-11 | 吸引式固定バッグ（エスフォーム社製）用吸引ポンプ（大）１台を用意すること。
8 | 12 | 8-12 | 吸引式固定バッグとインデックスバーを接続する取付プレートを1セット用意すること。
8 | 13 | 8-13 | ベースプレート寝台固定用インデックスバー1式を用意すること。
8 | 14 | 8-14 | 吸引式固定バッグ寝台固定用インデックスバー1式を用意すること。
8 | 15 | 8-15 | 整形済みの吸引式固定バッグの形状を保持したまま水平に収納できる6段以上の棚を１式用意すること。
9 |  | 9 | その他器具
9 | 1 | 9-1 | 照射中の患者の体動を制御する視線固定と安静の目的で、iPad等のスマートデバイスを1式用意すること。
9 | 2 | 9-2 | スマートデバイスはインターネットの動画および患者が当日持ち込むBD/DVDの映像を表示することを想定している。スマートデバイスとインターネットもしくは映像再生機器との通信は無線を希望するが、放射線治療装置等から生じるノイズ等により機能実現出来ない場合は、代替え手段を応札前に提案すること。
9 | 3 | 9-3 | スマートデバイスを寝台に仰向けに寝ている患者が参照可能な固定具を用意すること。なお、固定具は取り付け時や照射中に、スマートデバイスが患者の顔面へ脱落する危険性が無いものとし、当院が安全と認める既製品がない場合は特注品を用意すること。
9 | 4 | 9-4 | スマートデバイスによる視線固定は頭部を除く照射で実現できること。
9 | 5 | 9-5 | 治療計画時に1階CT室へ吸引式固定ベッドごと患者を移動するためのストレッチャー1台を用意すること。
9 | 6 | 9-6 | 業務用パソコンを１台用意すること。
9 | 7 | 9-7 | 業務用パソコンに、FileMaker Pro Advanced 1式をインストールすること。
9 | 8 | 9-8 | 業務用パソコンに、Microsoft Office Home & Business １式をインストールすること。
9 | 9 | 9-9 | 業務用パソコンに、別項のデジタルカメラで撮影された動画を、編集/スナップショット（JPEG/MPEG等）切り出し可能なソフトウェアをインストールすること。
9 | 10 | 9-10 | 業務用パソコンを、電子カルテ系ネットワークのNAS等の共有フォルダに接続すること。
9 | 11 | 9-11 | リニアック室内に業務用パソコン参照用液晶モニタを設置すること。ポジショニング等の作業時にファイルメーカーの情報参照に使用する。なお、参照用モニタは業務用パソコン表示専用とし、他の参照用モニタとして表示切り替え運用はしないこと。
9 | 12 | 9-12 | 以下の要件を満たしたNASを1式用意し、当院が指定するネットワークに接続すること。なお、LANディスクは認めない。
9 | 13 | 9-13 | ハードディスクの構成は、RAID1以上であること。
9 | 14 | 9-14 | ハードディスクは、NAS用の信頼性の高い8TB以上の製品であること。
9 | 15 | 9-15 | ハードディスクは、同一製品による故障時期が同じとなることを避ける目的で、異なるメーカーの製品を使用すること。
9 | 16 | 9-16 | NASのバックアップの目的でNASよりも記憶領域の大きいUSB接続の外付けハードディスクを用意すること。
9 | 17 | 9-17 | ユーザ管理機能として、50名以上をフォルダ単位で可能なこと。
9 | 18 | 9-18 | スケジュール機能として、バックアップ機能とスナップショット機能を有すること。
10 |  | 10 | ベッドサイドモニタ（生体情報モニタ）
10 | 1 | 10-1 | 既存の日本光電製生体情報モニタ（平成26年度購入）を継続使用できること。
10 | 2 | 10-2 | リニアック室で患者と接続し、照射中に治療計画室でも監視できること。
10 | 3 | 10-3 | リニアック室の機器は無線で自由に持ち運びができること。
10 | 4 | 10-4 | 装置等で生体情報モニタを寝台に置くことができない制約がある場合は、生体情報モニタを置くためのキャスター付きの台を用意すること。
10 | 5 | 10-5 | ベッドサイドモニタは今回更新される放射線治療装置よりも機器更新が先となる見込みであり、その際に配線等の交換工事が実施可能なよう配慮すること。
11 |  | 11 | 照射精度管理機器
11 | 1 | 11-1 | 運用開始前のビームデータ測定時に線量計測支援として線量測定に精通した者を派遣し、線量計操作方法、計測方法と手順等を支援すること。なお、派遣終了時期は当院スタッフによる線量測定が支援なく実施できることが確実となった時点を言い、線量測定支援開始後に習熟状況を鑑みて当院から終了時期を指定する。
11 | 2 | 11-2 | 1年に1回実施するCT装置と放射線治療装置の電子密度変換係数の測定に必要な、電子密度ファントムを用意すること。なお、電子密度ファントムは当院に常設することを必須としない。ただし、常設しない場合の貸し出しにかかる費用は本契約または保守契約に含むこと。
11 | 3 | 11-3 | 照射精度管理機器は、すぐに使用できるよう校正等を完了したものを納入すること。なお、校正等の費用は本契約に含むこと。
11 | 4 | 11-4 | 以下の3次元水ファントム関連機器を用意すること。
11 | 5 | 11-5 | 3次元水ファントムとして3D ScannerパッケージまたはBEAMSCANパッケージのいずれか1式を用意すること。
11 | 6 | 11-6 | 線量測定用水槽（3D ScannerまたはBEAMSCAN）への水の出し入れを人が立ち会うことなく自動的にできるポンプや機能を用意すること。
11 | 7 | 11-7 | 放射線治療計画装置データ転送ツール1式を用意すること。
11 | 8 | 11-8 | CC13 0.13㏄イオンチェンバーまたは0.07cc Semiflex3Dチェンバを2式用意すること。
11 | 9 | 11-9 | 以下のリファレンス線量計関連機器を用意すること。
11 | 10 | 11-10 | リファレンス線量計（RAMTEC DuoまたはUNIDOSweblineのいずれか）を1式用意すること。また、合わせて専用ケースを1式用意すること。
11 | 11 | 11-11 | リファレンス線量計の計測結果情報を、別項の線量情報管理パソコンで展開するMicrosoft Excelに自動的に反映できること。
11 | 12 | 11-12 | 30013 0.6㏄ 防水型Farmerチェンバー2式を用意すること。
11 | 13 | 11-13 | 31022 0.016㏄ Pinpoint3Dチェンバー1式を用意すること。
11 | 14 | 11-14 | 治療計画室で線量計の操作ができるよう、チェンバーに接続する延長ケーブルを適宜用意すること。また、運用開始後の断線に備えて予備の配線を1本余分に敷設すること。
11 | 15 | 11-15 | 放射線治療計画装置の必要性に応じてアクリルミニファントムを1式用意すること。
11 | 16 | 11-16 | 以下の校正用水ファントム関連機器を用意すること。
11 | 17 | 11-17 | 校正用水ファントムとして兼用可能な3D ScannerまたはBEAMSCANパッケージのいずれか1式を用意すること。ただし、ファントムを使用する準備を開始してから30分以内に使用できない場合は、他の代替え手段を用意すること。
11 | 18 | 11-18 | GRI-N7026 WP1D用Farmer用ホルダまたはBEAMSCANパッケージのいずれか1式を用意すること。
11 | 19 | 11-19 | GRI-N7028 WP1D用Pinpoint用ホルダまたはBEAMSCANパッケージのいずれか1式を用意すること。
11 | 20 | 11-20 | GRI-N7029 WP1D用CCシリーズ用ホルダまたはBEAMSCANパッケージのいずれか1式を用意すること。
11 | 21 | 11-21 | 水等価ファントム300×300×10/10mm Farmerチェンバー用センターマーキング穿孔加工品（SOLID WATER HE MATERIALまたはタフウォーターのいずれか）を1式用意すること。
11 | 22 | 11-22 | 水等価ファントム300×300×10/10mm Pinpointチェンバー用センターマーキング穿孔加工品（SOLID WATER HE MATERIALまたはタフウォーターのいずれか）を1式用意すること。
11 | 23 | 11-23 | 日常QA/QCツールとして以下の機器を用意すること。
11 | 24 | 11-24 | DailyQA3 または QUICKCHECK のいずれかを1式用意すること。
11 | 25 | 11-25 | IC Profiler ビームQAツール または STARCHECK のいずれかを1式用意すること。
11 | 26 | 11-26 | Sun Machine または DoseLab(ソフト・ファントム)のいずれか1式と左記に必要なファントム1式を用意すること。
11 | 27 | 11-27 | 以下のその他の照射精度管理関連機器を用意すること。
11 | 28 | 11-28 | リニアック室内にデジタル式の温度、気圧の計測機器を設置すること。
11 | 29 | 11-29 | 全身照射(TBI)の場合に、少なくとも頭部両側、胸部両側、骨盤部両側、股間の計7カ所で、線量を実測するためのTBI用線量計を用意すること。
11 | 30 | 11-30 | TBI用線量計を治療計画室で操作できるよう配線や電源等の環境を整えること。
11 | 31 | 11-31 | TBI用線量計のデータを自動またはコピーアンドペーストまたはCSV出力によって、別項の線量測定情報管理端末のMicrosoft Excelまたはフィルメーカーに記録できること。
11 | 32 | 11-32 | コーンビームCT等画像誘導撮影の線量計として、Radical社製ACCU-DOSE+を１式用意すること。なお同機能を実現するアクロバイオ社等の同等品でも良いものとする。
11 | 33 | 11-33 | 画像誘導撮影用線量測定のチェンバーとして、Radical社製10X6-3CT型CTDI用チェンバ1式および10X6-6型多用途インビームチェンバ1式を用意すること。なお同機能を実現するアクロバイオ社等の同等品でも良いものとする。
11 | 34 | 11-34 | 画像誘導撮影用線量測定のファントムとして、CTDIファントム（頭部および腹部用）を1式用意すること。なお、新生児の頭部径を想定した直径10cmのファントムも付属していること。
11 | 35 | 11-35 | 画像誘導撮影用線量計を固定するスタンドを１式用意すること。
11 | 36 | 11-36 | 今回導入する線量測定機器一式の保管に必要な自動乾燥保管箱を1式用意すること。なお、当院の線量測定機器数等を考慮した大きさのものを用意すること。
11 | 37 | 11-37 | 線量測定情報管理パソコンを1式用意すること。
11 | 38 | 11-38 | 線量測定情報管理パソコンに、FileMaker Pro Advanced 1式をインストールすること。
11 | 39 | 11-39 | 線量測定情報管理パソコンに、Microsoft Office Home & Business １式をインストールすること。
11 | 40 | 11-40 | 線量測定情報管理パソコンで、運用開始前のビームデータ測定情報、1ヶ月～1年に1度実施するQA情報、日常QA情報、患者QA情報を管理できること。なお、管理にあたっては線量計メーカーが提供する専用ソフトウェアは必須としない。
11 | 41 | 11-41 | 線量測定情報管理パソコンは、TBI用線量計用ソフトウェアをインストールしTBI用線量計と接続し、別途TBI用線量管理端末を用意することなく線量測定が行えることが望ましい。できない場合は別途端末を用意するなど代替え手段を用意すること。
11 | 42 | 11-42 | 線量測定情報管理パソコンは、画像誘導撮影用線量計用ソフトウェアをインストールし画像誘導撮影用線量計と接続し、別途画像誘導撮影用線量管理端末を用意することなく線量測定が行えることが望ましい。できない場合は別途端末を用意するなど代替え手段を用意すること。
11 | 43 | 11-43 | 線量測定情報管理パソコンは、電子カルテネットワークのNAS等の共用フォルダと接続すること。
12 |  | 12 | レーザー投光器
12 | 1 | 12-1 | リニアック室に位置決め用のレーザー投光器を設置すること。
12 | 2 | 12-2 | リニアックのアイソセンタ－でのポジショニングが可能なレーザー投光器（赤色レーザー）を配置すること。
12 | 3 | 12-3 | リニアックのアイソセンタ－とは別に寝台を下げた作業が容易な位置でのポジショニングが可能なようレーザー投光器（赤色または緑色レーザー）を配置すること。
12 | 4 | 12-4 | リニアック寝台の体軸方向の投光範囲は2.5m以上であること。
12 | 5 | 12-5 | 手の届かない位置のレーザー投光器はリモコンでの調整が可能なこと。
12 | 6 | 12-6 | 壁面のレーザー投光器には衝突防止ガードを設置すること。
12 | 7 | 12-7 | 全身照射位置決め用のレーザー投光器を設置すること。
13 |  | 13 | 医療用ガス・吸引設備
13 | 1 | 13-1 | 装置等の動作や放射線治療の運用に支障がある場合は、既存設備の交換や位置の変更をすること。
14 |  | 14 | 患者観察カメラ
14 | 1 | 14-1 | 患者観察カメラを少なくとも、リニアック用寝台の左右上部にそれぞれ1台と足下側上部に2台、TBI用寝台の真上に1台、合計5台以上を設置すること。
14 | 2 | 14-2 | 観察カメラのうちリニアック用寝台の足側上部に設置する1台は、患者が持ち込む生体監視モニタのモニタ画面を映し出すことを想定している。その他の4台は、患者の全身と顔の表情などを観察することを想定している。
14 | 3 | 14-3 | 観察カメラは、回旋、ズーム、自動ピント調整の機能を有すること。
14 | 4 | 14-4 | 観察カメラの台数分、治療計画室に参照用液晶ディスプレィを設置し、カメラや画面の切り替え操作を行うことなく患者を観察できること。
14 | 5 | 14-5 | 観察カメラのうち、リニアック用寝台の足側上部に設置する1台とTBI用寝台の真上の1台の影像を、患者待合に設置する参照用液晶ディスプレィに切り替えで表示できること。
14 | 6 | 14-6 | 観察カメラは15年使用することを想定しており、販売停止となった以降でも故障時に同等品に交換でき、配線の再敷設が容易に行えること。
14 | 7 | 14-7 | 観察カメラとは別に、患者左側面表示用カメラを設置すること。当該のカメラはポジショニングで患者右側に作業者が位置した際に、患者左側のレーザーと体表面のラインの位置をリアルタイムに表示し確認する物である。
14 | 8 | 14-8 | 患者左側面表示用カメラの映像を表示する参照用液晶ディスプレィを、リニアック室の患者左側の棚等にポジショニング作業時に参照可能な位置に設置すること。なお、表示は患者右側に立つ作業者が見やすいよう拡大ミラー表示できること。
14 | 9 | 14-9 | 患者左側面表示用カメラは市販のディジタルビデオカメラとし、動画と静止画の撮影が可能で、必要に応じて持ち運んで使用できること。
14 | 10 | 14-10 | 患者左側面表示用カメラは患者左側の壁に設置される棚等の上に設置することを想定しており、設置用の小型三脚を1式用意すること。
15 |  | 15 | 影像・音声・音響機器
15 | 1 | 15-1 | リニアック室に天井埋め込み型スピーカーを設置すること。ただし、点検、修理、交換が容易であること。
15 | 2 | 15-2 | リニアック室の寝台の患者と治療計画室の職員の間で、会話可能な設備を用意すること。
15 | 3 | 15-3 | リニアック室で作業中の職員と治療計画室の職員の間で、会話可能な設備を用意すること。
15 | 4 | 15-4 | リニアック室の患者音声と治療計画室からの呼びかけ音声の音量調節は、それぞれ別にできること。また、治療計画室で調整可能なこと。なお、別項の音楽再生機器と連動せず単独で調整できること。
15 | 5 | 15-5 | リニアック室内の環境音楽を再生する機器を1式用意すること。
15 | 6 | 15-6 | 環境音楽再生機器の音声をリニアック室の天井スピーカーから出力できること。
15 | 7 | 15-7 | 環境音楽再生機器は、リニアック室内および治療計画室で音量調整できること。なお、別項の会話機器と連動せず単独で調整できること。
15 | 8 | 15-8 | 環境音楽再生機器は患者が患者が持ち込むCD、スマートデバイス、USBメモリ、SDカード等の媒体に記録されたMP3等の音楽データ、および前項の視線固定用スマートデバイスで再生されるYoutubeなどの動画サイトの音声をリニアック室の天井スピーカーに出力きること。
15 | 9 | 15-9 | 患者待合の治療計画室側の壁にスピーカー付きの参照用液晶ディスプレィを設置すること。なお、壁の幅104cmに対して、可能な限り大きな液晶ディスプレィを設置すること。
15 | 10 | 15-10 | 患者待合の参照用液晶ディスプレィは、単独の機能としてUSBメモリ等のデータをデジタルサイネージ表示し再生できる機能を有すること。
15 | 11 | 15-11 | 患者待合の参照用液晶ディスプレィに、観察カメラのリアルタイム映像を表示し、患者家族が見ることが出来ること。また、2台の観察カメラの切り替え表示が可能で、全画面表示であること。
15 | 12 | 15-12 | 汎用パソコン1式を治療計画室に設置すること。
15 | 13 | 15-13 | 汎用パソコンを患者待合参照用液晶ディスプレィと接続し、患者および患者家族への案内資料を表示出来ること。
15 | 14 | 15-14 | 汎用パソコンにMicrosoft Office Home & Business １式をインストールすること。
15 | 15 | 15-15 | 汎用パソコンで、BD、DVD、CDが再生できること。
15 | 16 | 15-16 | 汎用パソコンを当院が整備している業務用インターネットに接続すること。
16 |  | 16 | 情報ネットワークと情報セキュリティ
16 | 1 | 16-1 | 放射線治療系ネットワーク、電子カルテ系ネットワーク、画像系ネットワーク、業務用インターネット、電子カルテ、PACS等に関わる工事、設定変更、機器追加については、契約締結や費用が確定する前の計画段階で静岡県立こども病院情報管理部ITシステム管理室へ申し出て協議すること。
16 | 2 | 16-2 | 放射線治療系ネットワーク、電子カルテ系ネットワーク、画像系ネットワーク、業務用インターネット等のITインフラと、電子カルテ、PACS等のシステムに関わるに関わる工事、設定変更、機器追加、システム接続などの費用を本契約に含むこと。
16 | 3 | 16-3 | LANケーブルは当院が指定する色を使用すること。
16 | 4 | 16-4 | LANケーブルの末端には当院が指定する識別可能なタグをつけること。
16 | 5 | 16-5 | 治療計画室の配線（LANケーブル、電源コードなど）は床に接地しないよう配慮すること。
16 | 6 | 16-6 | コンピュータ端末および無停電源装置などの機器は操作テーブル下に設置すること。なお、清掃や防塵・防汚の観点から、コンピュータ端末（今回調達機器と電子カルテ等既設機器を含む）や無停電源装置などの機器は床へ直置きせずにキャスター付きの台に乗せること。
16 | 7 | 16-7 | 液晶ディスプレィなどの機器は耐震固定し机などからの転落を防止する対策を実施すること。ただし、機器のメンテナンスや清掃の支障とならないよう配慮された固定方法とすること。
16 | 9 | 16-9 | 電子カルテ系ネットワーク、画像系ネットワーク、業務用インターネット、に直接または間接的に接続されるコンピュータ機器のうち、機能や保守に支障がない場合は、当院が指定するウィルス対策ソフトウェアをインストールすること。なお、ソフトウェアは当院が用意する。
16 | 10 | 16-10 | 情報漏洩対策として、放射線治療系ネットワーク、電子カルテネットワーク画像系ネットワークに接続されるすべての導入機器は、データ移動の際はUSBメモリ等の過半媒体を使用することなくオンラインで行う環境を整備すること。
16 | 8 | 16-8 | 情報漏洩対策およびウィルス混入対策の目的で、治療計画室に設置するすべての機器はUSBポートへの接続を鍵付きのフタでロックするなどの物理的な手法や、ソフトウェアにより制限すること。なお、機器のUSBポートを改造によって制限することを求めるものではない。
9 | 15 | 9-15 | 情報漏洩対策として、放射線治療系ネットワーク、電子カルテネットワーク画像系ネットワークに接続されるCDドライブを有するすべての導入機器は、業務に支障のない限りCDドライブのコネクタを筐体内部で外すこと。業務で使用する場合でCD読み込みのみの運用の場合は、原則として読み込み専用のCDドライブとすること。業務で使用する場合でCD書き出し運用の場合で使用頻度が少ないことが想定される場合は、原則として外付けのCDドライブとし使用の際のみ簡易に取り付け使用できること。なお、目的が達成される場合は代替え手段でも良いものとする。
17 |  | 17 | 工事
17 | 1 | 17-1 | リニアック室に隣接するエコーセンターでは、眠剤や鎮静剤を使用した安静下での検査を実施しており、音や粉塵による業務の妨げとならない工事を実施すること。
17 | 2 | 17-2 | 工事期間中、アスペルギルス感染症予防対策を行うこと。
17 | 3 | 17-3 | 必要な場合は連絡路や部品一時保管場所として、リニアック室隣の工作室と放射線治療倉庫を使用すること。ただし、使用が決定した時点で速やかに申し出ること。
17 | 4 | 17-4 | 工事で使用した部屋は現状回復すること。
17 | 5 | 17-5 | リニアック室、治療計画室、患者待合、工作室、トイレを改修すること。ただし、リニアック室の内装および照明とリニアック室自動扉を除く、治療計画室、患者待合、工作室、トイレのあらゆる改修にあたっては当院管財係との協議の上で行うこと。
17 | 6 | 17-6 | リニアック室、治療計画室、患者待合、工作室、トイレの空調を改修すること。ただし改修にあたっては当院管財係との協議の上で行うこと。
18 |  | 18 | リニアック室の改修
18 | 1 | 18-1 | 放射線治療装置の固定等に伴うリニアック室床面のかさ上げは原則として認めない。やむを得ずかさ上げが必要な場合は当院に申し出ること。
18 | 2 | 18-2 | 必要に応じて電源設備工事を行うこと。なお、リニアック室と治療計画室の電源は一部供用しており、電源容量について十分確認すること。
18 | 3 | 18-3 | リニアック室出入口の自動扉およびリニアック室の壁、天井、床、飾り棚等の内装は、患児と家族が安心できるものに全て改修すること。なお、小児科診療所、保育園、幼稚園の内装を参考に当院と協議し決定すること。少なくとも、壁紙はオーダメイドタイプのものとすること。
18 | 4 | 18-4 | リニアック室出入口の自動扉を新品または新品同様にすること。
18 | 5 | 18-5 | リニアック室出入口の自動扉を継続使用する場合、少なくとも15年間の修理対応が可能であること。
18 | 6 | 18-6 | リニアック室出入口の自動扉の患者待合側の面は、例えば森林または大きなクジラなどの、こどもが安心し喜ぶようなイラストのラッピングを施すこと。具体的なイラストのデザインについては当院と協議すること。
18 | 7 | 18-7 | リニアック室の廊下（迷路）の照明を圧迫感を低減する明るい雰囲気のものに変更すること。なお、色を白から茶色等の暖色に自由に調節でき、明るさを自由に調整できること。
18 | 8 | 18-8 | リニアック室迷路の壁を圧迫感を低減する明るい雰囲気のものに変更すること。なお、サンゲツ社のオーダーメイドの壁紙のようなものを想定しており、デザインは当院と協議し決定すること。
18 | 9 | 18-9 | リニアック室の通常照明を改修すること。なお、色を白から茶色等の暖色に自由に調節でき、明るさを自由に調整できること。
18 | 10 | 18-10 | リニアック室のポジショニング用ダウンライトを改修すること。なお、明るさを自由に調整できること。特にLED照明は光量を十分に低減することが難しい製品も多いため、作業に支障が出ないよう十分に配慮された調整機能であること。
18 | 11 | 18-11 | リニアック室迷路の照明およびリニアック室の通常照明とポジショニング用ダウンライトは、患者が仰向けになって直接光源を見た際に、まぶしさを感じないよう配慮された作りであること。
18 | 12 | 18-12 | リニアック室迷路の照明およびリニアック室通常照明と間接照明は装置と連動して暗転可能で、暗転時にポジショニング用ダウンライトに切り替えができること。
18 | 13 | 18-13 | リニアック室迷路の照明および通常照明および間接照明とポジショニング用ダウンライトの切り替えは、可能であれば瞬間的ではなく1秒程度で光量が減少し患児が驚かないよう配慮できること。
18 | 14 | 18-14 | リニアック室迷路の天井は、こどもが安心するような色やデザインとすること。
18 | 15 | 18-15 | リニアック室迷路の天井および壁には、天井にクリスマスツリーのLED電飾や壁に額縁入りのイラストをなどを季節に応じて取り付けることを想定している。装飾を取り付ける目的で壁の最上部にレール式フックなどを設置すること。
18 | 16 | 18-16 | リニアック室迷路の天井および壁に取り付けるクリスマスツリーのLED電飾等の電源供給源として、当院が指定する天井の位置に、コンセントを4カ所設置すること。
18 | 17 | 18-17 | リニアック室の空調は装置の排熱を考慮して、冷暖房が施設の一括空調とは別に独立して調整できること。つまり、施設空調や患者待合などリニアック室以外が暖房期間でも冷房の使用が可能で、その逆も可能であること。
18 | 18 | 18-18 | 年間を通じて湿度を40～60%の範囲で維持できること。
18 | 19 | 18-19 | 除湿器を設置する場合は自動的に排水され人の手による排水作業が不要なこと。
18 | 20 | 18-20 | 水道の流し台を改修すること。改修に当たっては、ホットバス、除湿器、精度管理機器等の機器の運用を考慮した作りとすること。
18 | 21 | 18-21 | 付属機器、固定器具、線量測定機器、精度管理機器などを収納する棚を用意すること。
18 | 22 | 18-22 | 収納棚は、患児への恐怖心を低減する目的で、機器や器具が見えない扉付きで、小児向けの安心できるデザインと色であること。また、地震の際に中身が飛び出さない作りであること。収納棚の選定にあたっては協議すること。
18 | 23 | 18-23 | 作業用のテーブルを用意すること。患児への恐怖心を低減する目的で小児向けの安心できるデザインであること。テーブルの選定にあたっては協議すること。
18 | 24 | 18-24 | ぬいぐるみやおもちゃをディスプレィできる棚を用意すること。
18 | 25 | 18-25 | 壁をデコレーションする目的で、当院が指定するカッティングシートやシールなどを用意すること。
18 | 26 | 18-26 | 輸液ポンプや移動式生体監視モニタを置くことを想定した、移動式の台を用意すること。なお、消毒や清掃が可能なものであること。
18 | 27 | 18-27 | リニアック室内に、当院ITシステム管理室が指定する業務用インターネットLANの延伸および無線LANアクセスポイントを設置すること。
18 | 28 | 18-28 | リニアック室内に、電子カルテ系ネットワークの配線を延伸し、無線LANアクセスポイントを設置すること。
19 |  | 19 | 患者待合の改修
19 | 1 | 19-1 | 患児とご家族が安心できる雰囲気の患者待合にすること。
19 | 2 | 19-2 | 患者待合の壁、天井、床を改修すること。
19 | 3 | 19-3 | 患者待合の照明が暗いため明るい照明に改修すること。なお、当院の他の外来待合との雰囲気や管理の統一性を実現するために、機器等の選定に当たっては管財係と協議すること。
19 | 4 | 19-4 | 現在は使用していない旧患者受付を改修し、壁にすること。
19 | 5 | 19-5 | 患者待合の天井の案内パネルを取り外すこと。
19 | 6 | 19-6 | 管理区域、放射線発生装置使用室の掲示用パネルを用意すること。なお、パネルの種類やデザインは病院と協議して決定すること。
19 | 7 | 19-7 | 患者待合のエコーセンター側出入口の扉を新品または新品同様にすること。
19 | 8 | 19-8 | 患者待合のエコーセンター側出入口の扉は現状と同じようにガラス製のものとし、上部は廊下側から待合が見えないよう、半透明のフィルムを貼るなどすること。
19 | 9 | 19-9 | 患者待合のエコーセンター側出入口の扉に「放射線治療室」の旨を記したパネルを貼ること。パネルのデザインはこども病院相応のものを協議し用意すること。
19 | 10 | 19-10 | エコーセンター廊下の天井に設置されている案内板を「放射線リニアック室・エコーセンター」の旨を記したものに交換すること。なお、パネルは協議し用意すること。
19 | 11 | 19-11 | 放射線治療実施中はエコーセンター側出入口の扉に「関係者以外の立ち入りをご遠慮ください。」の旨を記したパネル設置する。パネルのデザインを当院と協議のうえ用意し、扉にパネルを取り付けるフックなどを用意すること。
19 | 12 | 19-12 | 可能な場合は、トイレ入口横の配管を撤去すること。
19 | 13 | 19-13 | 患者用の3人掛けの長椅子を１式用意すること。なお、他の外来待合等とのデザインや色の統一性を確保し、水汚れに強く清掃や消毒可能なタイプであること。
19 | 14 | 19-14 | 患者参照用液晶モニタの下に、患者向けの掲示物を貼り付けるホワイトボードの様なものを設置すること。
20 |  | 20 | 治療計画室の改修
20 | 1 | 20-1 | 治療計画室の出入口の扉を新品にすること。
20 | 2 | 20-2 | 治療計画室の出入口の扉は全面ガラス製などとし、外光が患者待合に届き患者待合の開放感を感じられるものとすること。
20 | 3 | 20-3 | 治療計画室の扉にオートロックをつけること。なお、治療計画室の中からフリーモードに切り替えができること。
20 | 4 | 20-4 | 治療計画室の壁、天井、床を改修すること。
20 | 5 | 20-5 | 放射線治療装置操作機器、液晶ディスプレィ、キーボード、その他機器を設置する目的で、必要に応じた大きさと台数のOAテーブルを用意すること。
20 | 6 | 20-6 | 紙文書の整理作業を行う目的で前項のOAテーブルとは別に、必要に応じた大きさのテーブルを1台用意すること。
20 | 7 | 20-7 | 治療計画室に職員用キャスター付肘掛付椅子を6式用意すること。なお、肘掛けはテーブルの下に入り椅子をテーブルの下に収納できること。
20 | 8 | 20-8 | 職員用椅子は、高さと背もたれ角度の調整可能で、水と汚れに強い素材で、カラフルな配色のものであること。
20 | 9 | 20-9 | 教科書、照射録、法的記録文書、マニュアル、操作説明書などを保管する書庫を1式用意すること。
20 | 10 | 20-10 | 治療計画室奥のカンファレンススペースで着席時に顔が廊下から見えないよう間仕切りを作ること。ただし、治療計画室入口から窓が見えないほど高い間仕切りでないこと。
20 | 11 | 20-11 | カンファレンス用に４人掛けのテーブルと椅子4脚を用意すること。
20 | 12 | 20-12 | 治療計画室および治療計画室隣の倉庫の窓に、当院が指定するカーテンレールとカーテンまたはロールカーテンを設置すること。なお、遮光機能は必須としない。
20 | 13 | 20-13 | リニアック室内に業務用インターネットLANを設置すること。なお、LANは当院が別工事で天井裏まで延伸し配線を丸めて設置しておく。本契約では天井裏から当院が指定する場所へ下ろし整備するまでを責任範囲とする。
21 |  | 21 | トイレの改修
21 | 1 | 21-1 | 全面的に撤去改修し、ファミリータイプの男女共用トイレ、男性用小便用トイレ、手洗い設備、汚物流し設備を整備すること。
21 | 2 | 21-2 | 既存の患者待合の掃除用具入の扉および汚水流しおよび区画を区切る壁は撤去すること。
21 | 3 | 21-3 | 区画割りや設備(天井、照明、換気等)の配置については、十分に当院と協議すること。
21 | 4 | 21-4 | 感染対策の観点から、清潔に保たれる清掃しやすい床と壁に改修すること。
21 | 5 | 21-5 | 男女共用トイレの扉はスライド式の車椅子が入室可能な大きさであること。
21 | 6 | 21-6 | 男女共用トイレの個室に、幼児固定用台を設置すること。
21 | 7 | 21-7 | 男女共用トイレの個室に、清掃用汚物流しを設置すること。
21 | 8 | 21-8 | 清掃用汚物流しは周辺に汚水が飛び散ることが想定されるため、防水で清掃が容易な壁であること。
21 | 9 | 21-9 | 男女共用トイレの個室に、掃除用具入れを設置すること。ただし、必要最小限の用具が収納できる小型のものを病院と協議し決定すること。
21 | 10 | 21-10 | 男性用トイレに小便器を設置すること。なお、小学生から高身長の外国人も使用することを想定した形状で、便器の自動洗浄機能があること。
22 |  | 22 | 工作室の改修
22 | 1 | 22-1 | 関係者以外が立ち入れない押しボタン式等のオートロックに交換すること。
22 | 2 | 22-2 | 既設の鉛ブロック工作用排気設備を静音タイプの換気設備に変更し、患者待合環境の静音化を実現すること。ただし、外気が換気設備から流入しないこと。
22 | 3 | 22-3 | 壁、天井、床を改修すること。必要に応じて窓際の台も改修すること。
22 | 4 | 22-4 | 水回りを改修し手洗い台を設置すること。
22 | 5 | 22-5 | 手洗い台は冷水と温水が出せること。
22 | 6 | 22-6 | 温度および湿度管理が可能な仕組みを実現すること。
22 | 7 | 22-7 | 工作室の窓に、当院が指定するカーテンレールとカーテンまたはロールカーテンを設置すること。なお、遮光機能は必須とする。
23 |  | 23 | 耐震対策
23 | 1 | 23-1 | 機器や設備の転倒転落防止などの耐震対策を行うこと。なお、継続使用する既存の機器や設備ついても行うこと。
24 |  | 24 | 教育・訓練
24 | 1 | 24-1 | 当院が指定する職員（少なくとも2名）に装置本体および周辺機器の管理と操作について、責任者として必要な教育を行うこと。
24 | 2 | 24-2 | 外部研修が必要な場合は、受講費、移動費、宿泊費については本契約に含めること。
24 | 3 | 24-3 | 責任者への教育とは別に放射線治療スタッフを対象とした初期研修を行うこと。
24 | 4 | 24-4 | 教育訓練の手法とスケジュールについては当院担当者と相談の上決定すること。
24 | 5 | 24-5 | 職員からの装置に関する問い合わせに応じること。
24 | 6 | 24-6 | 有益な放射線治療を実施するために血液腫瘍科医師の求めに応じて情報提供すること。
24 | 7 | 24-7 | 操作説明書、簡易マニュアルを紙媒体で3部とPDF等の電子データで提出すること。なお、教育訓練に使用する資料は放射線治療スタッフ人数に加えて予備1部を紙媒体で提供すること。
24 | 8 | 24-8 | 導入当初の教育研修とは別に、放射線治療計画装置メーカーが企画している外部での操作研修を毎年1名受講できること。なお、受講費は本契約または保守契約に含むこと。
25 |  | 25 | 保守（放射線治療装置、放射線照射情報管理システム、放射線治療計画装置）
25 | 1 | 25-1 | 1年365日、少なくとも8時から18時に受付可能なコールセンターを有すること。
25 | 2 | 25-2 | 当院が緊急を指示した場合は、コールセンター通知後15分以内に該当機器メンテナンス担当者から電話連絡すること。ただし、メンテナンス担当者からの応答電話連絡は9時から17時30分を想定しており、夜間休日の15分以内の応答電話連絡を必須としない。
25 | 3 | 25-3 | 当院の通常営業日（お盆、年末、正月も含む）の少なくとも9時から17時30分の間のリモートメンテナンス作業に対応できること。
25 | 4 | 25-4 | 当院の通常営業日（お盆、年末、正月も含む）の少なくとも9時から17時30分の間の訪問作業に対応できること。
25 | 5 | 25-5 | 装置や機器の操作方法等の電話による問い合わせに応じること。
25 | 6 | 25-6 | 試運転終了後より翌年度の末日まで性能保証をし、その期間に発生した初期不良又は製造元に原因が帰するものについては、すみやかに修理又は、取替を行うこと。
25 | 7 | 25-7 | 納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守･点検（定期交換部品費用を含む）を無償でおこなうこと。
25 | 8 | 25-8 | 無償期間終了後の5年間は、年4回以上の定期点検、リモートサービス費、アプリケーションサポートを含む保守金額を入札時の金額に本装置と別に明記すること。また、機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること（修理費は別途請求）。
25 | 9 | 25-9 | 少なくとも稼動開始から13年間の故障対応を保証し保守契約が締結できること。14年目以降は部品供給が停止するまで故障対応すること。
25 | 10 | 25-10 | 保守委託契約終了の遅くとも前年度の6月までに、保守委託契約終了後の保守プランを提示すること。
25 | 11 | 25-11 | 使用期間中に交換可能性が高い定価100万円以上の部品の一覧表を提出すること。また、部品の金額も明示すること。
25 | 12 | 25-12 | 故障時電話連絡用の外線回線と電話機を用意すること。
25 | 13 | 25-13 | メンテナンスに必要な機器や部品を当院に保管する場合は、リニアック倉庫に指定する範囲内に保管すること。なお、保管に当たってはケースや棚を用意すること。
26 |  | 26 | 保守（画像転送システム、レーザー投光器、監視カメラ、照射精度管理機器）
26 | 1 | 26-1 | 当院の通常営業日（お盆、年末、正月も含む）の少なくとも9時から17時30分の間の訪問作業に対応できること。
26 | 2 | 26-2 | 装置や機器の操作方法等の電話による問い合わせに応じること。連絡時に技術担当者が不在の場合でも2時間以内に技術担当者から応答連絡すること。
26 | 3 | 26-3 | 使用開始から翌年度の末日まで性能保証をし、その期間に発生した初期不良又は製造元に原因が帰するものについては、すみやかに修理又は、取替を行うこと。
26 | 4 | 26-4 | 使用期間中に交換可能性が高い定価100万円以上の部品の一覧表を提出すること。また、部品の金額も明示すること。
26 | 5 | 26-5 | メンテナンスに必要な機器や部品を当院に保管する場合は、はリニアック倉庫に指定する範囲内に保管すること。なお、保管に当たってはケースや棚を用意すること。
26 | 6 | 26-6 | 全ての線量計と電位計（チェンバー）の校正を保守に含み1年に1回実施すること。なお、実施時期については当年度の始めに当院に申し出て協議すること。
27 |  | 27 | その他
27 | 1 | 27-1 | 原子力規制庁、保健所等への届出書類の作成を行うこと。
27 | 2 | 27-2 | 上記仕様書に記載無き事項については当院担当者と協議を行うこと。特に当院の放射線治療環境を整備する上で必要な事項については速やかに申し出ること。