## Sheet1
技術仕様書
1 | Cアーム支持装置(以下、アーム)は以下の要件を満たすこと。
1-1 | バイプレーン装置として以下の要件を満たすこと。
1-2 | アイソセンタ高は106cm以下であること。
1-3 | バイプレーンで下肢検査に対応できること。
1-4 | アームコントローラは2箇所に設置すること。
1-5 | リファレンスイメージ（画像）に応じた、双方向スタンドポジショニング機能は、バイプレーンで可能であること。
1-6 | 緊急時に迅速に対応できる為、停電時やシステムダウン時でも手動にてCアームを退避できること。
1-2 | 正面用アームとして以下の要件を満たすこと。
1-2-1 | 設置方式は床置式でテーブルに対してずらしたオフセット設置であること。
1-2-2 | 安全制御機構を有すること。
1-2-3 | アームの奥行きは92cm以上であること。
1-2-4 | 緊急時に迅速に対応できる為、停電時やシステムダウン時でも手動にてCアームを退避できること。
1-3 | 側面用アームとして以下の要件を満たすこと。
1-3-1 | 設置方式は、天井懸垂式であること。
1-3-2 | 安全制御機構を有すること。
2 | 検査用テーブルは以下の要件を満たすこと。
2-1 | テーブルの高さは、77.5cm以下～110.0cm以上の範囲であること。
2-2 | テーブルの耐荷重は340kg以上であること。
2-3 | マットレスは圧力分散型素材であり、TEMPUR社製マットレスを納めること。
2-4 | 頭尾方向に±15º以上の傾斜機能を有すること。
2-5 | 操作コンソールはテーブルの左右どちらにも装着可能であること。
3 | X線高電圧発生装置は以下の要件を満たすこと。
3-1 | 短時間定格出力は100kW以上であること。
3-2 | 最短曝射時間は0.5msec以下であること。
4 | X線管装置は以下の要件を満たすこと。
4-1 | 正面用X線管装置は以下の要件を満たすこと。
4-1-1 | X線管は2焦点以上を有し、小焦点0.4mm以下、大焦点0.7mm以下であること。
4-1-2 | 全焦点はフラットエミッタ方式を採用していること。
4-1-3 | 最大陽極蓄積熱容量は5000kHU以上であること。
4-1-4 | 最大陽極冷却率は25000HU/秒以上であること。
4-1-5 | X線管冷却方式は油冷、水冷方式の併用であること。
4-1-6 | X線管重量は40kg以下であること。
4-1-7 | X線管にはノイズリダクションシールドを有すること。
4-2 | 側面用X線管装置は以下の要件を満たすこと。
4-2-1 | X線管は2焦点以上を有し、小焦点0.4mm以下、大焦点0.7mm以下であること。
4-2-2 | 全焦点はフラットエミッタ方式を採用していること。
4-2-3 | 最大陽極蓄積熱容量は5000kHU以上であること。
4-2-4 | 最大陽極冷却率は25000HU/秒以上であること。
4-2-5 | X線管冷却方式は油冷、水冷方式の併用であること。
4-2-6 | X線管重量は40kg以下であること。
4-2-7 | X線管にはノイズリダクションシールドを有すること。
5 | フラットディテクタ(FD)装置は以下の要件を満たすこと。
5-1 | 正面フラットディテクタ(FD)装置は以下の要件を満たすこと。
5-1-1 | 最大視野サイズは26.0cm x 28.0cm以上であること。
5-1-2 | FDのフォトダイオード層の材質には、被ばくの少ない低線量を実現可能なノイズのらない、クリスタリンシリコン(c-Si)を採用していること。
5-1-3 | 外形寸法は42×40cm以下であること。
5-1-4 | 1ボタンで手動着脱可能なグリッドを搭載していること。
5-1-5 | FDハウジング（外装）にFDを上下回転できる動作ボタンを有すること。
5-1-6 | FDはノイズリダクションシールドを有すること。
5-2 | 側面フラットディテクタ(FD)装置は以下の要件を満たすこと。
5-2-1 | 最大視野サイズは26.0cm x 28.0cm以上であること。
5-2-2 | FDのフォトダイオード層の材質には、被ばくの少ない低線量を実現可能なノイズのらない、クリスタリンシリコン(c-Si)を採用していること。
5-2-3 | 外形寸法は42×40cm以下であること。
5-2-4 | 1ボタンで手動着脱可能なグリッドを搭載していること。
5-2-5 | FDハウジング（外装）にFDを上下回転できる動作ボタンを有すること。
5-2-6 | FDはノイズリダクションシールドを有すること。
6 | モニタ装置は以下の要件を満たすこと。
6-1 | 検査室側のモニタおよびモニタ懸架システムとして以下の要件を満たすこと。
6-1-1 | 対角55インチ以上のカラー液晶モニタを装備すること。
6-1-2 | 表示解像度は、3840×2160以上であること。
6-1-3 | 操作卓にて、表示レイアウト変更が可能であること。
6-1-4 | 検査室用モニタ懸架システムは天井懸架式であること。
6-2 | 操作室側のモニタとして以下の要件を満たすこと。
6-2-1 | 対角19インチ以上の高輝度液晶モニタを4台以上装備すること。
6-2-2 | 表示解像度は、1280×1024以上であること。
7 | デジタル画像処理装置は以下の要件を満たすこと。
7-1 | 検査室の操作卓は、タッチパネル操作方式であること。
7-2 | 撮影シーンの代表画像一覧表示機能を有すること。
7-3 | ステント周辺を強調した表示機能を有すること。
7-4 | DICOM 3.0 （通信）機能を有すること。
8 | 被ばく低減機構は以下の要件を満たすこと。
8-1 | 30p/s以上ののデジタルパルス透視が可能であること。
8-2 | 面積線量計を内蔵し、面積線量、（仮想）皮膚面線量計測表示機能を有すること。
8-3 | 積算(仮想)皮膚線量超過警報機能を有すること。
9 | 画像処理ワークステーションは以下の要件を満たすこと。
9-1 | 専用のワークステーションを装備すること。
9-2 | ワークステーション用に19インチ以上のカラー液晶モニタを装備すること。
9-3 | Cアームの角度情報を3次元再構成画像へ反映できる機能を有すること。
9-4 | デジタルシネ画像表示機能を有していること。
9-5 | DSA画像の表示および処理が可能であること。
9-6 | 血管狭窄度解析機能を有すること。
9-7 | 2方向の透視画像データから異なるボリュームデータの解剖学的位置情報を重ね合わせる機能を有すること。
9-8 | コーンビームCT再構成画像と、CTやMRIなどの異なる3Dボリュームデータとのフュージョン機能を有すること。