## 仕様
令和4年度静岡県立病院機構3DPACS調達入札仕様書
表示番号 | 大項目 | 中項目 | 分類１ | 分類２ | 分類３ | 要求内容 | 最終 更新日
0001 | 放射線・システム全体 | 基本方針 |  |  |  | 本システム更新は平成26年度に導入された静岡県立総合病院3D-PACS、平成28年度に導入された静岡県立こども病院放射線3D-PACSを対象とする。
0002 | 放射線・システム全体 | 基本方針 |  |  |  | 安全性、利便性、費用のバランスを考慮したシステムの全体最適化を考慮すること。
0003 | 放射線・システム全体 | 基本方針 |  |  |  | 高度な医療と医療の安全を実現するための快適な応答速度と操作性、必要十分な機能の整備を実現すること。
0004 | 放射線・システム全体 | 基本方針 |  |  |  | 最小限のカスタマイズによる、安定かつ保守・更新が容易なシステムを実現すること。
0005 | 放射線・システム全体 | 前提条件 |  |  |  | 本システムの基幹システム（サーバー群）はこころの医療センター内サーバー棟に集約すること。
0006 | 放射線・システム全体 | 前提条件 |  |  |  | 本システムの稼働開始日は2023年1月とする。
0007 | 放射線・システム全体 | 前提条件 |  |  |  | 2023年1月に更新予定の総合医療情報システム（電子カルテを中心とした関連システム）との連携を可能とし、患者IDポリシーや各種マスタをはじめとする3病院全体の総合運用およびその機能に対応するために総合医療情報システム開発企業と協議、協力の上システム環境を実現すること。
0008 | 放射線・システム全体 | 前提条件 |  |  |  | サーバー再起動時を除き24時間365日ノンストップ稼働できること。
0009 | 放射線・システム全体 | 前提条件 |  |  |  | 入札機器は入札時点で製品化されていること。
0010 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 導入 |  |  | 本仕様内の機能、装置はすべてシステム稼働日までに稼働可能な状態であること。
0011 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 導入 | 導入体制 |  | 本システムにかかる全データの移行は稼働日までに終えていること。
0012 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 導入 | 導入体制 |  | 円滑なシステム本稼動を実現する為に、総合病院と同規模以上の高度医療機関で同等システム導入経験のあるＳＥをプロジェクトリーダとすること。
0013 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 導入 | 導入体制 |  | 当機構の運用を理解し、運用に対して製品やシステムの機能を提案できること。
0014 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 導入 | 導入体制 |  | プロジェクトスタッフは必要十分な要員を確保すること。
0015 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 導入 | 導入体制 |  | 本システムを実現するために複数ベンダが連携して構築する場合は窓口は基幹となる医用画像情報長期管理システムを導入する1社が責任を持って担当すること。
0016 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 導入 | 講習 |  | システム稼働日までに事前講習を行うこと。内容については3病院更新担当者と協議の上行うこと。
0017 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 導入 | ウィルス対策 |  | 電子カルテ端末に相乗りする場合は本システムが病院指定のウィルス対策ソフトによる障害がないか事前に調査すること。問題が生じる場合は本システム側で対策を講じること。
0018 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 導入 | テスト |  | 運用に支障が出ないよう十分なテストを実施すること。
0019 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 導入 | テスト |  | テスト内容は事前に病院担当者と協議すること。
0020 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 導入 | テスト |  | テスト結果は病院担当者に報告すること。
0021 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 費用 | 保守費用 |  | 当機構での検収完了後7年間の保守が可能なこと。ただし、本費用には稼動から1年分の保守費用を含むこととし、翌年以降は別途契約することとする。
0022 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 費用 |  |  | 医療情報システム端末（HIS端末）への環境構築費用に含むものとする。
0023 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 費用 | 接続費用 |  | 本システム稼動後、病院内でのモダリティ等の新規の接続もしくは接続変更等が必要な場合が発生した場合、本システム側（PACS、RIS、レポート等含む本契約の全システム一括）で発生する接続に必要な費用は、通常保守の中に含むか、1モダリティ当たりの定額制とすること。定額制の場合、資格審査書類の提出に合わせ、病院側に、必要額を提示すること。
0024 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 費用 | 接続費用 |  | 新しい統合医療情報システムとの接続については、電文を受信する場合は電文を受信しシステム内で処理する機能、公開されたデータベースを参照しデータを取得しシステム内で処理する機能、電文を送信する機能、公開が必要なデータベースを公開する機能を開発するまでを本契約の費用に含むこと。
0025 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 費用 | その他 |  | 本システムに関わる机等の調度品の費用も本契約に含む。
0026 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 費用 | データ移行 |  | 既存システムのデータ移行で現行ベンダーに係る費用も本契約に含む。
0027 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 検収 |  |  | 仕様書の機能、装置はすべて指示した日までに稼働状態にあるよう整備、点検、事前試験は終了しておくこと。
0028 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 調達の範囲 |  |  | 以下のシステムが、本システム調達範囲である。
0029 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 調達の範囲 |  |  | 画像再構成・解析システム(3D PACS)のハードウェア及びソフトウェア
0030 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 連携先システム |  |  | 以下のシステムについては本システム調達には含まないが、仕様を実現するための連携を構築すること。既存システムについては連携先の費用も含むこと。それ以外は本システム側の接続費用のみでよい。
0031 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 連携先システム |  |  | 総合医療情報システム（電子カルテ、オーダリング、医事システム,薬剤システム文書管理システム等）
0032 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 連携先システム |  |  | 医用動画像管理システム(ニプロ・GOOD-NET)
0033 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 連携先システム |  |  | 医用画像情報長期管理システム
0034 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 連携先システム |  |  | 線量管理システム(富士フイルムメディカル社・Dose Manager)
0035 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 連携先システム |  |  | 手術支援システム（県総：Brain Lab、こども：Medtronic）
0036 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 連携先システム | 総合病院 |  | 放射線治療システム(富士フィルム医療ソリューションズ・ShadeQuest)
0037 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 連携先システム | 総合病院 |  | 遠隔読影システム(ドクターネット・Tele Rad)
0038 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | 連携先システム | 総合病院 |  | 遠隔読影システム(ドクターネット・V Rad)
0039 | 放射線・システム全体 | 前提条件 | HIS端末 | 設定配信 |  | HIS端末へのソフトウェア等の資源配布は当院が提供する機能を利用すること。ただし、資源配布が正しく実行されなかった場合は、設置されている端末について個別に設定を行うこと。
0040 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 |  |  | 電子保存の三原則における「真正性」に基づき、診断に用いた確定画像が改ざんされることなく読み出せること。
0041 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 |  |  | 電子保存の三原則における「保存性」に基づき、オリジナル画像データを安定的に保存すること。
0042 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 |  |  | 電子保存の三原則における「見読性」に基づき、標準規格DICOMに対応したさまざまな画像表示装置にて、画像保存装置内の画像表示ができること。また、モニタの劣化が読影・診断の妨げとならないために、標準規格DICOM Part14に基づき定期的にこれらを測定・補正・管理し、性能を維持する機能を有すること。
0043 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 |  |  | 情報の機密性を担保可能なシステムとすること。特に病院間の相互利用に際する機密性についてシステム的に解決策をもたせること。
0044 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 |  |  | 応答速度はシステムを利用している期間は低下しないこと。
0045 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 |  |  | 本システム導入時点で2病院において指定された画像診断装置から発生するデータを正常に扱うことができること。複数システム間でそれらの画像ポリシーには一貫性を持たせること。
0046 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 | 処理速度 |  | すべてのサーバーは負荷分散を十分に考慮して導入すること。
0047 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 | 処理速度 |  | 現在保有する画像機器の画像データを繁盛日の繁盛時間であっても登録遅延が10分以内となる処理性能を有すること。
0048 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 | 処理速度 |  | 経年的なデータ量の増加に関わらず、導入当初と同等の表示スピードで表示可能なこと。
0049 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 | 患者ID |  | 本更新と同時期に更新予定の総合医療情報システム（電子カルテ等）では、3病院の患者ID統一が行われるため、関係システムベンダーと協議のうえ、本システムでも患者ID統一を踏襲すること。
0050 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 | 患者ID | 方針 | 患者IDは10桁で統一される。総合病院は現状のID(10桁),こども病院は現状ID(8桁)の前に病院コード(数字文字2桁：例"20")が付与された10桁である。
0051 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 | 患者ID | 方針 | 機構内新規患者（病院をまたぐ診療を受ける患者）は先頭に共通患者コード(数字文字2桁：例"30")＋8桁がついた10桁の患者IDの利用を計画している。
0052 | 放射線・システム全体 | 基本要件 | 共通 | 患者ID |  | 患者ID変換の手法や変換後の運用については、導入後2病院担当者と協議の上実施すること。
0053 | 放射線・システム全体 | ハードウェア要件 | サーバーハードウェア | 共通 |  | サーバーハードウェアについては以下の条件以上とすること。
0054 | 放射線・システム全体 | ハードウェア要件 | サーバーハードウェア | 共通 |  | 本システム稼動するのに必要十分な、CPU・メモリ・ディスク容量を満たしていること。
0055 | 放射線・システム全体 | ハードウェア要件 | サーバーハードウェア |  | 機能 | 10Gbpsのインターフェースでスイッチと接続が可能なこと。機構の用意するドメインサーバに参加すること。
0056 | 放射線・システム全体 | ハードウェア要件 | サーバーハードウェア |  |  | 各サーバーユニットを管理できるモニタ/キーボードコンソールを1式備えること。
0057 | 放射線・システム全体 | ソフトウェア要件 | ソフトウェア | 画像再構成・解析 システム(3D PACS) | 数量 | 2式
0058 | 放射線・システム全体 | ソフトウェア要件 | ソフトウェア | 画像再構成・解析 システム(3D PACS) |  | 当機構で事前にデモを実施しているシステムで導入を行うこと。
0059 | 放射線・システム全体 | システム構築 | サーバー室環境 | こころサーバ棟 |  | サーバ等の機器は別途調達済みの河村電器産業の図面番号H02398-01Cに納めること。
0060 | 放射線・システム全体 | システム構築 | サーバー室環境 | こころサーバ棟 | 空調 | 空調は病院で調達する。
0061 | 放射線・システム全体 | システム構築 | サーバー室環境 | こころサーバ棟 | 空調 | サーバの発熱量に関する資料を提出すること。なお、最大発熱量だけでなく、通常使用による経験的な発熱量も合わせて提出すること。
0062 | 放射線・システム全体 | システム構築 | サーバー室環境 | こころサーバ棟 | 電源 | 100VPDU（AP8832J）を用意してあるが足りない場合は追加調達すること。200Vの場合はAP8841を調達すること。
0063 | 放射線・システム全体 | システム構築 | サーバー室環境 | こころサーバ棟 | 電源 | 瞬間停電や3分程度の停電が発生した場合でもシステムが停止せず、3分程度運用が継続できるよう別途調達済みのSY32K160HJ-PDに必要なバッテリモジュールを搭載を搭載すること。
0064 | 放射線・システム全体 | システム構築 | サーバー室環境 | こころサーバ棟 | 電源 | 病院が指定する時間内（概ね3分以内）に自家発電装置などによる電源供給がされない場合を想定して、自動的に安全にサーバをシャットダウンするPowerChute NetworkShutdownをサーバ数分用意すること。
0065 | 放射線・システム全体 | システム構築 | サーバー室環境 | 共通 |  | サーバラック内とその周辺の配線は、メンテナンスが容易になるよう機構の指示に従って整理すること。
0066 | 放射線・システム全体 | システム構築 | サーバー室環境 | 共通 |  | サーバ室外部への画像ネットワークのＬＡＮは基本現状の物を利用するが、端末の増可等で、追加配線が必要な場合、別途病院で用意する。
0067 | 放射線・システム全体 | システム構築 | データ保管 | 共通 |  | データを保管するストレージは、機器故障等の障害発生時でもデータの喪失が無い構成とすること。
0068 | 放射線・システム全体 | システム構築 | 冗長性 | 共通 |  | 使用する各サーバは、サーバ内の電源やファン等の冗長化等による障害対応、内臓ディスクのRAID構成による障害対応を行うこと。サーバ自体のクラスタ化等の冗長化要件は、システム毎に示す。
0069 | 放射線・システム全体 | システム構築 | 処理性能 | 共通 |  | サーバ類は、今後さらに増加していくデータ量や処理件数を考慮し、必要十分な、台数、CPU性能、メモリ量を確保すること、負荷分散や、ディスク速度にも配慮し、運用に支障を起こさない高速性を確保すること。
0070 | 放射線・システム全体 | システム構築 | タイムサーバー | 共通 |  | 機構が指定するタイムサーバに接続し時刻同期がされること。
0071 | 放射線・システム全体 | システム構築 | ウィルス対策 | 共通 |  | 技術的に可能で、動作など運用に支障が出ない場合は、病院指定のウイルス対策ソフトをインストールすること。対応できない場合は別途ウイルス対策ソフトを用意しリース契約に含むこと。また、最低でも1日1回以上の自動更新が可能な安全なネットワーク環境に対応すること。
0072 | 放射線・システム全体 | システム構築 | ウィルス対策 | 共通 |  | ＵＳＢポート等を利用して機器を接続する際は、その都度、機構担当スタッフに許可を得て、ウイルスチェックを実施したことを確認してから接続すること。
0073 | 放射線・システム全体 | システム構築 | ウィルス対策 | 共通 |  | 一般ユーザーが使用する端末及び付属装置は、システム制御もしくは物理的なロックによりＵＳＢポートが使用できないようにすること。
0074 | 放射線・システム全体 | システム構築 | 情報漏洩対策 | 共通 |  | ＧＷサーバを経由した遠隔読影システム及びメンテナンス用回線以外のインターネット環境との接続を禁止する。
0075 | 放射線・システム全体 | システム構築 | 設置 |  |  | 端末および付属装置は、当院担当者の指定する場所に設置すること。
0076 | 放射線・システム全体 | システム構築 | スケジュール |  |  | 2023年1月までに運用開始できること。すべてのデータ移行が完了していること。 稼動の切換えタイミングは、機構側が指示するものとする。
0077 | 放射線・システム全体 | システム構築 | データ移行 |  |  | 既存システムからのデータ移行は定められた範囲や期間に対応し、当機構の確認を得ること。原則2023年1月までとする。
0078 | 放射線・システム全体 | システム構築 | データ移行 |  |  | データ移行対象としては現在稼動している3D PACSのデータ全てを移行対象とする。その分の費用についても、本契約に含めること。
0079 | 放射線・システム全体 | システム構築 | データ移行 |  |  | データ移行に関しても、移行元のベンダと調整し確実にデータ移行を行えること。
0080 | 放射線・システム全体 | システム構築 | データ移行 |  |  | データ移行はデータ不整合が無いか確認するまでを作業に含めること。
0081 | 放射線・システム全体 | システム構築 | データ移行 |  |  | データ移行でデータ不整合や移行ができない場合は、データの取り扱いについて機構担当者と別途協議すること。ただし、電子保存の３原則を運用面を含めて遵守するものとし、電子保存の３原則から逸脱したデータ取り扱いは実施しない。
0082 | 放射線・システム全体 | システム構築 | データ移行 |  |  | 次期システムに反映できない画像以外のデータについては当院と協議の上、CSV等の汎用ファイルの形で提示すること。
0083 | 放射線・システム全体 | システム構築 | データ移行 |  |  | 新システムでの運用開始までは24時間稼働でデータ移行可能であること。
0084 | 放射線・システム全体 | システム構築 | データ移行 |  |  | 原則として直近の撮影日付のデータから優先して移行すること。移行速度を重視した場合に他の手法がある場合は病院担当者と協議の上決定することとする。
0085 | 放射線・システム全体 | システム構築 | データ移行 |  |  | 現在使用しているPACSの画像表示順と同じ画像表示順を再現すること。
0086 | 放射線・システム全体 | システム構築 | データ移行 |  |  | データ移行はサムネイルについても行うこと。
0087 | 放射線・システム全体 | マニュアル |  |  |  | 日本語の機能説明書があること。
0088 | 放射線・システム全体 | マニュアル |  |  |  | DICOM準拠製品の場合はDICOM適合宣言書を提出すること。
0089 | 放射線・システム全体 | マニュアル |  |  |  | 機能説明書とは別に操作マニュアルを作成すること。
0090 | 放射線・システム全体 | マニュアル |  |  |  | 機能説明書、DICOM適合宣言書、操作マニュアルなどは紙媒体の他に電子媒体で提出すること。
0091 | 放射線・システム全体 | マニュアル |  |  |  | 操作マニュアルは編集可能なMicrosoft Office製品で提出すること。
0092 | 放射線・システム全体 | 研修・教育 |  |  |  | 運用を開始する前に、診療科カンファレンスなどの場を利用し病院担当者が必要とするだけ説明会を開催し操作説明を都度すること。
0093 | 放射線・システム全体 | 研修・教育 |  |  |  | 機構職員に対してサーバ管理に関する教育を行い、操作マニュアルを用意すること。
0094 | 放射線・システム全体 | 提出文書 |  |  |  | 以下の文書を、紙媒体6部（各病院2部づつ。）、PDF形式データ、Microsoft Excel, Powerpointなど機構で編集可能な形式データで提出すること。
0095 | 放射線・システム全体 | 提出文書 |  |  |  | サーバ構成機器一覧表
0096 | 放射線・システム全体 | 提出文書 |  |  |  | サーバラック構成図
0097 | 放射線・システム全体 | 提出文書 |  |  |  | サーバラック内ネットワーク配線図
0098 | 放射線・システム全体 | 提出文書 |  |  |  | 端末および機器一覧表
0099 | 放射線・システム全体 | 提出文書 |  |  |  | システム・機器連携図
0100 | 放射線・システム全体 | 提出文書 |  |  |  | システム・機器データフロー概要図
0101 | 放射線・システム全体 | 障害対応 |  |  |  | 障害対応は、24時間365日受け付けることとし、障害対応の実担当者（コールセンター除く）は、病院ヘルプデスクに60分以内に応答するとともに、速やかにリモートによる着手が可能な体制をとること。リモートによる確認、もしくは、ハード側の故障通知機能により、ハード故障等現地対応が必要なことが判明した場合、病院側と調整の上、その指示に従い速やかに部品を調達し交換要員を派遣できること。
0102 | 放射線・システム全体 | 定例会議 |  |  |  | 各病院稼働後半年までは少なくとも1ヶ月に1度以上の技術スタッフ（技術営業も含む）を交えた定例会議を開催すること。
0103 | 放射線・システム全体 | 定例会議 |  |  |  | 各病院稼働後半年を超えて稼働を停止する12ヶ月前までは2ヶ月に1度以上の技術スタッフ（技術営業も含む）を交えた定例会議を開催すること。
0104 | 放射線・システム全体 | 定例会議 |  |  |  | 各病院システムが稼働を停止する12ヶ月前からは1ヶ月に1度以上の技術スタッフ（技術営業も含む）を交えた定例会議を開催すること。
0105 | 放射線・システム全体 | システムレポート |  |  |  | 機構側職員による詳細な使用状況（ディスク使用量やサーバ等の負荷状況等）の確認に協力すること。
0106 | 放射線・システム全体 | システムレポート |  |  |  | 上記の病院側での調査に際し、データの抽出等に協力すること（費用は保守料に含むものとする。）
0107 | 放射線・システム全体 | システムレポート |  |  |  | 少なくとも月に1度システムレポート（ディスク使用料の推移、サーバー負荷状況、ログの報告等）を電子媒体で提出すること。提出先は3病院担当者とそれぞれ協議する。
0108 | 放射線・システム全体 | リモートメンテナンス |  |  |  | リモートメンテナンスを実施する際は緊急事態を除き、事前に病院に連絡をし許可を得ること。
0109 | 放射線・システム全体 | 保守体制 |  |  |  | 契約締結後、保守体制及び連絡先を明確化し、紙媒体と電子データの文書により病院に通知すること。
0110 | 放射線・システム全体 | 保守体制 |  |  |  | 上記の内緊急連絡先は、個人とせず24時間365日対応できるような体制とすること。
0111 | 放射線・システム全体 | 保守体制 |  |  |  | ハードウェアに異常が発生した際の通知を受信し、迅速な初動体制を取れること。ただし、ハードウェアの異常通知を受信した場合に、当院への連絡は必須としないものとする。
0112 | 放射線・システム全体 | 保守機能 | アクセスログ管理 |  |  | 誰が、いつ、どの端末で、どの日付の、どの患者の、どの検査を参照したか確認できる機能を有すること。
0113 | 放射線・システム全体 | 保守機能 | アクセスログ管理 |  |  | ユーザーのアクセスログを統計的に解析し利用頻度を確認できる機能を有すること。機能が無い場合は、統計解析可能なデータを出力できること。
0114 | 放射線・システム全体 | 保守機能 | イベントログ管理 |  |  | イベントログが管理され、システムのセキュリティおよび安定した運用管理が可能なこと。少なくとも、イベントログの管理は1年間は保存可能であること。
0115 | 放射線・システム全体 | 保守機能 | 保守ログ管理 |  |  | 利用者の操作ログは手動または自動でデータをコピーできること。
0116 | 放射線・システム全体 | 保守機能 | サーバー監視 |  |  | 機構側SEが随時、詳細な使用状況（ディスク使用量や通信量、サーバ等の負荷状況等）の確認ができること。
0117 | 放射線・システム全体 | 保守機能 | サーバー監視 |  |  | ハードウェアに異常が発生した際の通知が、機構が指定するメールアドレス宛てに届くこと。
0118 | 放射線・システム全体 | 保守機能 | システム再起動 |  |  | システムメンテナンスを目的としたシステム停止が生じる場合は、あらかじめ病院と協議し実施すること。
0119 | 放射線・システム全体 | 保守機能 | システム再起動 |  |  | サーバ再起動にあたっては当院職員が操作することなく実施できること。
0120 | 放射線・システム全体 | 保守機能 | システム再起動 |  |  | システム全体の再起動は動作チェックを含めて可能な限り迅速に完了すること。
0121 | 放射線・システム全体 | 定期点検 |  |  |  | 1年に1回以上の定期点検を実施すること。
0122 | 放射線・システム全体 | 定期点検 |  |  |  | 定期点検にあわせて画像診断端末や検像端末など本契約で設置した機器の周辺環境を清掃（ホコリの除去）し、配線の緊張の有無などを確認すること。
0123 | 放射線・システム全体 | 機器交換 |  |  |  | 納入後1 年間は、通常の使用により機器が故障した場合の無償保証に応じること。
0124 | 放射線・システム全体 | バージョンアップ |  |  |  | 保守の範囲でソフトウェアのバージョンアップに対応すること。ただし、バージョンアップの実施にあたっては病院と協議すること。
0125 | 放射線・システム全体 | バージョンアップ |  |  |  | 電子カルテ等の基幹システムの更新に合わせ、バージョンアップ等を行うこと。
0126 | 放射線・システム全体 | カスタマイズ |  |  |  | 当院ではパッケージ機能を使用することを原則としており、著しい運用への影響が無い限り、保守やシステム更新に影響が出るカスタマイズを実施しない。よって、保守やシステム更新に影響が出るカスタマイズをユーザーが要求した場合、そのリスクについて説明すること。
0127 | 保守機能 | アクセスログ管理 |  |  |  | 誰が、いつ、どの端末で、どの日付の、どの患者の、どの検査を参照したか確認できる機能を有すること。
0128 | 保守機能 | アクセスログ管理 |  |  |  | ユーザーのアクセスログを統計的に解析し利用頻度を確認できる機能を有すること。機能が無い場合は、統計解析可能なデータを出力できること。
0129 | 保守機能 | 障害時対応 |  |  |  | 障害の程度にもよるがイベント発生日のうちに修復可能であること。
2 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 基本要件 | 定義 |  |  | 3D PACSは原則としてMIP、MPR、基本的なボリュームレンダリング（VR）、を行うものであり、目的に特化したVRや解析機能は、個別のワークステーションで実現する運用を前提にしている。ただし、各病院が必要と判断した場合は運用開始後に特化したVRや解析機能を別途費用として追加する場合がある。 | 2022-03-02
3 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 基本要件 | 定義 |  |  | HIS端末やレポート記入端末等で動作可能なネットワーク型のシステムであること。 | 2022-03-02
4 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 基本要件 | 定義 |  |  | サーバーサイドで処理可能なシステムであること。 | 2022-03-02
5 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 基本要件 | 定義 |  |  | 病院の指定する機能を単一ソフトウェアで実装することが望ましいが、複数ソフトウェアが必要な場合は、別途調達すること。 | 2022-03-02
6 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 基本要件 | 定義 | 総合病院 |  | ピーク時の使用状況は一般読影用参照（1600枚)×20、手術参照(800枚)×4、特殊画像解析(1500枚)×3、TAVI解析(3200枚)×2、冠動脈解析(1120枚)×2 程度を想定している。 | 2022-05-11
12 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 基本要件 | 導入 |  |  | 導入するのは総合病院とこども病院であり、それぞれの病院でシステムを独立してもたせること。 | 2022-03-02
13 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 基本要件 | 導入 |  |  | 導入後、システム可動停止まで各施設で年に6日程度は要望に応じて現地での操作説明の機会を設けること。また、電話で対応の出来る操作方法問い合わせ窓口を提示すること。 | 2022-05-25
14 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 基本要件 | 導入 | データ移行 |  | 現在の3D PACS内にある画像データすべてを移行対象とする。 | 2022-03-02
15 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 基本要件 | 導入 | データ移行 |  | 可能であれば作業履歴（ブックマーク、ステイトメント、スナップショット）も移行すること。 | 2022-03-02
16 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 |  |  | 以下に記載する装置からDICOM画像を受信できること。なお、接続に要する費用は相手方装置分も本仕様に含むこと。 | 2022-05-18
17 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | IVR-CT装置:SOMATOM Definition Edge (Siemens) | 2022-05-18
18 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 血管撮影装置：Allura Clarity FD20 OR Table RoHS(Philips) | 2022-05-18
19 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 血管撮影WS：IW(Philips) | 2022-05-18
20 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 血管撮影WS：Syngo-Work Place(Siemens) | 2022-05-18
21 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 血管撮影WS：X-WP(Siemens) | 2022-05-18
22 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 血管撮影WS：Xtravision(Philips) | 2022-05-18
23 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 核医学装置：Symbia E GMS - 7700B (Siemens) | 2022-05-18
24 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 核医学WS：GE Xeleris Xeleris 4DR (5月末導入)(GE) | 2022-05-18
25 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 核医学WS：GE AW Volume Share 7 XT (5月末導入)(GE) | 2022-05-18
26 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion 64 （メイン）(Cannon) | 2022-05-18
27 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion 65 （サブ）(Cannon) | 2022-05-18
28 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion ONE VISION EDITION （メイン）(Cannon) | 2022-05-18
29 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion ONE VISION EDITION （サブ）(Cannon) | 2022-05-18
30 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion Prime SP（メイン） (Cannon) | 2022-05-18
31 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion Prime SP（サブ） (Cannon) | 2022-05-18
32 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | CT装置：SOMATOM Definition AS Open (Siemens) | 2022-05-18
33 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Avanto Fit （メイン）(Siemens) | 2022-05-18
34 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Avanto Fit (サブ）(Siemens) | 2022-05-18
35 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Avanto Dot （メイン）(Siemens) | 2022-05-18
36 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Avanto Dot （サブ）(Siemens) | 2022-05-18
37 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Trio （メイン）(Siemens) | 2022-05-18
38 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Trio （サブ）(Siemens) | 2022-05-18
39 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | MRI装置：Ingenia1.5(Philips) | 2022-05-18
40 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 治療用CT装置：TSX-201A/1A(Cannon) | 2022-05-18
41 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 治療計画CT装置：Aquilion 16LB(Cannon) | 2022-05-18
42 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 検像端末（管理用）：i-Rad QA① (アポロン内調達) | 2022-05-18
43 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 検像端末（核医学）：i-Rad QA③ (アポロン内調達) | 2022-05-18
44 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 検像端末（CT）：i-Rad QA④ (アポロン内調達) | 2022-05-18
45 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 検像端末（CT）：i-Rad QA⑤ (アポロン内調達) | 2022-05-18
46 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 検像端末（MRI）：i-Rad QA⑥ (アポロン内調達) | 2022-05-18
47 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 検像端末（血管撮影）：i-Rad QA⑦ (アポロン内調達) | 2022-05-18
48 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 画像入出力システム：AOC※4 (アポロン内調達) | 2022-05-18
49 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 画像入出力システム：AOC※4 (アポロン内調達) | 2022-05-18
50 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 画像入出力システム：AOC※4 (アポロン内調達) | 2022-05-18
51 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | CT WS：Ziostation2(Amin) | 2022-05-18
52 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | MRI WS：Aquarius (Teraricon) | 2022-05-18
53 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 核医学装置：GCA-9300R(Cannon) | 2022-05-18
54 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | PET装置：Discovery ST Elite16(GE) | 2022-05-18
55 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | PET装置：GE Discovery MI -AM edition (5月末導入)(GE) | 2022-05-18
56 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | PET装置：Discovery ST Elite Performance16(GE) | 2022-05-18
57 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 検像端末（一般撮影）：Synapse QA① (アポロン内調達) | 2022-05-18
58 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 検像端末（一般撮影）：Synapse QA② (アポロン内調達) | 2022-05-18
59 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 検像端末（手術室）：Synapse QA③ (アポロン内調達) | 2022-05-18
60 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 検像端末（エコーセンター）：i-Rad QA② (アポロン内調達) | 2022-05-18
61 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 画像自動分配システム：Conneticut※4 (アポロン内調達) | 2022-05-18
62 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 放射線治療PACS：Shade Quest/TheraRIS (富士フィルム医療ソリューション) | 2022-05-18
63 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | 総合病院 |  | 2D-PACS server：Synapse (アポロン内調達) | 2022-05-18
64 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | 2D PACS Server(アポロン内調達) | 2022-05-18
65 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | CT装置：Sesation64(Siemens) | 2022-05-18
66 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | CT装置：Aquilion メインコンソール (Canon) | 2022-05-18
67 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | CT装置：Aquilion サブコンソール (Canon) | 2022-05-18
68 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | MRI装置：Ingenia(Philips) | 2022-05-18
69 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | MRI ワークステーション：ISP(Philips) | 2022-05-18
70 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | 核医学装置：Symbia T16 メインコンソール(Siemens) | 2022-05-18
71 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | 核医学装置：Symbia T16 サブコンソール (Siemens) | 2022-05-18
72 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | 血管撮影ワークステーション：Syngo WS (Siemens) | 2022-05-18
73 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | 検像端末 (多モダリティ用、アポロン内調達) | 2022-05-18
74 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | 検像端末 (取り込み作業用、アポロン内調達) | 2022-05-18
75 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | 動画システム：GOODNET(ニプロ) | 2022-05-18
76 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | 他院画像取り込みシステム１ (アポロン内調達) | 2022-05-18
77 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 受信 | こども病院 |  | 他院画像取り込みシステム２ (アポロン内調達) | 2022-05-18
78 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 |  |  | 以下に記載する装置からのDICOM Q/Rに対応できること。なお、接続に要する費用は相手方装置分も本仕様に含むこと。 | 2022-05-18
79 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 超音波装置：Applio a 550(Cannon) | 2022-05-18
80 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | IVR-CT装置SOMATOM Definition Edge (Siemens) | 2022-05-18
81 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 血管撮影装置：Allura Clarity FD20 OR Table RoHS(Philips) | 2022-05-18
82 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 血管撮影WS：IW(Philips) | 2022-05-18
83 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 血管撮影WS：Syngo-Work Place(Siemens) | 2022-05-18
84 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 血管撮影WS：X-WP(Siemens) | 2022-05-18
85 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 血管撮影WS：Xtravision(Philips) | 2022-05-18
86 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 核医学装置：Symbia E GMS - 7700B (Siemens) | 2022-05-18
87 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 核医学WSGE Xeleris Xeleris 4DR (5月末導入)(GE) | 2022-05-18
88 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 核医学WSGE AW Volume Share 7 XT (5月末導入)(GE) | 2022-05-18
89 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion 64 （メイン）(Cannon) | 2022-05-18
90 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion 65 （サブ）(Cannon) | 2022-05-18
91 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion ONE VISION EDITION （メイン）(Cannon) | 2022-05-18
92 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion ONE VISION EDITION （サブ）(Cannon) | 2022-05-18
93 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion Prime SP （メイン）(Cannon) | 2022-05-18
94 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | CT装置：Aquilion Prime SP （サブ）(Cannon) | 2022-05-18
95 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | CT装置：SOMATOM Definition AS Open (Siemens) | 2022-05-18
96 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Avanto Fit （メイン）(Siemens) | 2022-05-18
97 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Avanto Fit (サブ）(Siemens) | 2022-05-18
98 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Avanto Dot （メイン）(Siemens) | 2022-05-18
99 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Avanto Dot （サブ）(Siemens) | 2022-05-18
100 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Trio （メイン）(Siemens) | 2022-05-18
101 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | MRI装置：MAGNETOM Trio （サブ）(Siemens) | 2022-05-18
102 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | MRI装置：Ingenia1.5(Philips) | 2022-05-18
103 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 治療用CT装置：TSX-201A/1A(Cannon) | 2022-05-18
104 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 治療計画CT装置：Aquilion 16LB(Cannon) | 2022-05-18
105 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 検像端末（管理用）：i-Rad QA① (アポロン内調達) | 2022-05-18
106 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 検像端末（核医学）：i-Rad QA③ (アポロン内調達) | 2022-05-18
107 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 検像端末（CT）：i-Rad QA④ (アポロン内調達) | 2022-05-18
108 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 検像端末（CT）：i-Rad QA⑤ (アポロン内調達) | 2022-05-18
109 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 検像端末（MRI）：i-Rad QA⑥ (アポロン内調達) | 2022-05-18
110 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 検像端末（血管撮影）：i-Rad QA⑦ (アポロン内調達) | 2022-05-18
111 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 画像入出力システム：AOC※4 (アポロン内調達) | 2022-05-18
112 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 画像入出力システム：AOC※4 (アポロン内調達) | 2022-05-18
113 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 画像入出力システム：AOC※4 (アポロン内調達) | 2022-05-18
114 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | CT WS：Ziostation2(Amin) | 2022-05-18
115 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | MRI WS：Aquarius (Teraricon) | 2022-05-18
116 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 放射線治療PACS：Shade Quest/TheraRIS (富士フィルム医療ソリューション) | 2022-05-18
117 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 2D-PACS server：Synapse (サーバー台数分)(アポロン内調達) | 2022-05-18
118 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 手術ナビゲーションシステムCurve (Brain lab.) | 2022-05-18
119 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 手術ナビゲーションシステムCurve (Brain lab.) | 2022-05-18
120 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 遠隔読影システムTele-RAD (ドクターネット) | 2022-05-18
121 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | 総合病院 |  | 遠隔読影システムV-Rad (ドクターネット) | 2022-05-18
122 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | CT装置：Sesation64(Siemens) | 2022-05-18
123 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | CT ワークステーション：ZIO Station2 (Amin) | 2022-05-18
124 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | MRI装置：Ingenia(Philips) | 2022-05-18
125 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | MRI ワークステーション：ISP(Philips) | 2022-05-18
126 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | 核医学装置：Symbia T16 メインコンソール(Siemens) | 2022-05-18
127 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | 核医学装置：Symbia T16 サブコンソール (Siemens) | 2022-05-18
128 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | 超音波装置：ARIETTA S70(富士フィルム) | 2022-05-18
129 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | 検像端末 (多モダリティ用、アポロン内調達) | 2022-05-18
130 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | 検像端末 (取り込み作業用、アポロン内調達) | 2022-05-18
131 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | 動画システム：GOODNET(ニプロ) | 2022-05-18
132 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | 他院紹介CD作成システム１ (アポロン内調達) | 2022-05-18
133 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | 他院紹介CD作成システム２ (アポロン内調達) | 2022-05-18
134 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R要求 | こども病院 |  | 手術ナビゲーションシステム (メドトロニック) | 2022-05-18
135 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 送信 |  |  | 以下に記載するシステムに対して画像送信できること。なお、接続に要する費用は相手方システム分も本仕様に含むこと。 | 2022-05-18
136 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 送信 | 総合病院 |  | 2D-PACS server：Synapse (アポロン内調達) | 2022-05-18
137 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) |  | 送信 | 総合病院 |  | 検像端末（一般撮影）：Synapse QA② (アポロン内調達) | 2022-05-18
142 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) |  | 送信 | 総合病院 |  | 検像端末（管理用）：i-Rad QA① (アポロン内調達) | 2022-05-18
143 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) |  | 送信 | 総合病院 |  | 検像端末（CT）：i-Rad QA④ (アポロン内調達) | 2022-05-18
144 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) |  | 送信 | 総合病院 |  | 検像端末（CT）：i-Rad QA⑤ (アポロン内調達) | 2022-05-18
145 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) |  | 送信 | 総合病院 |  | 検像端末（MRI）：i-Rad QA⑥ (アポロン内調達) | 2022-05-18
146 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | 送信 | こども病院 |  | 2D PACS Server(アポロン内調達) | 2022-05-18
147 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R取得 |  |  | 以下に記載するシステムからDICOM Q/Rで画像取得できること。なお、接続に要する費用は相手方システム分も本仕様に含むこと。 | 2022-05-18
148 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R取得 | 総合病院 |  | 2D-PACS server：Synapse (アポロン内調達) | 2022-05-18
149 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R取得 | 総合病院 |  | 検像端末（一般撮影）：Synapse QA② (アポロン内調達)
150 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R取得 | 総合病院 |  | 検像端末（CT）：i-Rad QA⑤ (アポロン内調達)
153 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 接続 | Q/R取得 | こども病院 |  | 2D PACS Server(アポロン内調達) | 2022-05-18
154 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 環境 |  |  |  | 総合病院とこども病院のすべてのデスクトップ型HIS端末とすべてのレポート記入端末で動作すること。 | 2022-03-02
155 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 環境 |  |  |  | 各病院が要望する場合は、HIS端末のデスクトップから3D PACSを直接起動することができること。 | 2022-03-02
156 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ストレージ | 共通 |  | 各病院が指定する期間を超えるか、または保存容量限界に達した場合に自動で日付の古いものからデータを消去する仕組みがあること。 | 2022-03-02
157 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ストレージ | 共通 |  | プロテクトした検査、もしくは処理済み等のフラグを用いて自動で検査データが削除されない機能を有すること。 | 2022-03-02
158 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ストレージ | 総合病院 |  | 非圧縮換算で45TB以上とすること。 | 2022-03-02
159 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ストレージ | こども病院 |  | 非圧縮換算で7TB以上とすること。 | 2022-03-02
160 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ストレージ | 画像の圧縮 |  | 画像データの保管は可逆圧縮形式によるものとすること。 | 2022-03-02
161 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ストレージ | WW/WL |  | 指定するモダリティから出力される画像データは、モダリティまたは検像端末での画像調整結果を保持したままデータを保管できること。 | 2022-03-02
162 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ストレージ | データ形式 |  | データは他社のシステムに対しても速やかに移行できる状態で保存、管理すること。 | 2022-03-02
163 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 冗長化 |  |  | 3D PACSのサーバは、サーバーの2重化までは求めないが、RAID6相当で冗長化とすること。 | 2022-03-02
164 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | データベース | 共通 |  | データベースは各病院ごとに構築する。 | 2022-03-02
169 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | データベース | 情報修正 |  | ストレージサーバー内の画像情報の管理（編集、削除、修正）が病院指定の端末で行えること。 | 2022-03-02
171 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | データベース | 情報修正 |  | ストレージサーバー内の画像情報の管理（編集、削除、修正）については職制、ユーザーの権限による制限をかけることができること。 | 2022-03-02
172 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ストレージ | 情報修正 |  | データを削除する場合は物理削除とし領域の開放ができること。 | 2022-03-02
173 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 処理性能 |  |  | 現在保有する画像機器の画像データを繁盛日の繁盛時間であっても登録遅延が10分以内となる処理性能を有すること。 | 2022-03-02
174 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ライセンス | 共通 |  | 端末ごとまたはユーザー単位等でタイムアウトしライセンスを開放する機能を有すること。 | 2022-03-02
175 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ライセンス | 総合病院 |  | MPRや簡易的なVR参照機能は同時起動ライセンス30以上であること。 | 2022-03-02
176 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ライセンス | こども病院 |  | MPRや簡易的なVR参照機能は同時起動ライセンス15以上であること。 | 2022-03-02
177 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ライセンス | 総合病院 |  | より高度な処理(CPR作成、VRマスク演算、シリーズ保存等)の同時起動ライセンスは16以上とすること。 | 2022-05-18
178 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | ライセンス | こども病院 |  | より高度な処理(CPR作成、VRマスク演算、シリーズ保存等)の同時起動ライセンスは4以上とすること。 | 2022-05-18
179 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 同時処理量 | 総合病院 |  | 同時処理可能スライス枚数は50,000以上であること。 | 2022-05-18
180 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 同時処理量 | こども病院 |  | 同時処理可能スライス枚数は25,000以上であること。 | 2022-05-18
181 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | DICOM画像のうち少なくとも以下のモダリティコードをもつ画像について、保管、送信、受信、閲覧可能とすること。 | 2022-03-02
182 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | CT | 2022-03-02
183 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | MR | 2022-03-02
184 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | NM | 2022-03-02
185 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | PT | 2022-03-02
186 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | XA | 2022-03-02
187 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | モダリティ |  | 各モダリティについてマルチフレーム画像についても同様に保管、送信、受信、閲覧可能とすること。 | 2022-03-02
188 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | Q/R |  | Query/Retrieveについて以下のサービスを利用できること。 | 2022-03-02
189 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | Q/R |  | Study Root Query/Retrieve Information Model – FIND | 2022-03-02
190 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | Q/R |  | Study Root Query/Retrieve Information Model – MOVE | 2022-03-02
191 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | Q/R |  | Query/Retrieveについて以下のサービスを提供できること。 | 2022-03-02
194 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | Q/R |  | Study Root Query/Retrieve Information Model – FIND | 2022-03-02
195 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム構築 | 対応 | Q/R |  | Study Root Query/Retrieve Information Model – MOVE | 2022-03-02
204 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | HIS |  |  | HIS端末のデスクトップから3D PACSを直接起動することができること。 | 2022-03-02
205 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | HIS |  |  | 3D PACSのViewerの表示画像から直接キー画像を電子カルテに貼付けられること。 | 2022-02-24
212 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | 配信用ビューワー |  |  | 配信用ビューワーよりシングルサインオン機能を用いて3D PACSを起動できること。 | 2022-02-24
213 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | 配信用ビューワー | 画面起動 |  | 2D PACSから3D PACSの画面起動にあたっては、同一シリーズの画像が表示されること。表示されない場合は同一患者の検査リストが表示されること。 | 2022-02-24
214 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | 配信用ビューワー | 画面終了 |  | 配信用ビューワーから3D PACSを起動した場合、配信用ビューワーで終了処理または別患者選択をした際は3D PACSも患者終了処理を同時に行うこと。 | 2022-02-24
215 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | 読影用ビューワー |  |  | 読影用ビューワーよりシングルサインオン機能を用いて3D PACSを起動できること。 | 2022-02-24
216 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | 読影用ビューワー | 画面起動 |  | 2D PACSから3D PACSの画面起動にあたっては、同一シリーズの画像が表示されること。表示されない場合は同一患者の検査リストが表示されること。 | 2022-02-24
217 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | 読影用ビューワー | 画面起動 |  | 読影レポート記載画面を開いた際に3Dviewerが同時に起動される設定がユーザーごとに選択可能なこと。 | 2022-02-24
218 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | 配信用ビューワー | 画面終了 |  | 読影用ビューワーから3D PACSを起動した場合、読影用ビューワーで終了処理または別患者選択をした際は3D PACSも患者終了処理を同時に行うこと。 | 2022-02-24
219 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | VNAビューワー | 画面起動 |  | VNAビューワよりシングルサインオン機能を用いて3D PACSを起動できること。 | 2022-02-24
220 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | VNAビューワー | 画面起動 |  | VNA上のアイコン等をクリックすることで3D PACSが起動できること。 | 2022-02-24
221 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | VNAビューワー | 画面終了 |  | VNAビューワーから3D PACSを起動した場合、VNAビューワーで終了処理または別患者選択をした際は3D PACSも患者終了処理を同時に行うこと。 | 2022-02-24
222 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | 画像レポート |  |  | 3D PACSのViewerの表示画像から直接キー画像を画像レポートに貼付けられること | 2022-02-24
224 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | システム連携 | 画像エクスポート システム |  |  | 3D-PACSから画像エクスポータへ画像データを患者単位、検査単位、可能であればシリーズ単位で取得できること。 | 2022-03-16
228 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | MPR機能 |  |  | CTやMRI等のThinスライスデータを用いてMPRを行えること。 | 2022-02-24
229 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | MPR機能 |  |  | MPRにて作成した任意断面をシリーズ保存できること。 | 2022-02-24
230 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | CPR機能 |  |  | CTやMRI等のThinスライスデータを用いてCPRを行えること。 | 2022-02-24
231 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | CPR機能 |  |  | 作成したCPRをシリーズ保存できること。 | 2022-02-24
232 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 3D機能 |  |  | CTやMRI等のThinスライスデータを用いて3D表示を行えること。 | 2022-02-24
233 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 3D機能 |  |  | 3D表示は少なくともMIP、minIP、VR、Raysum,表示できること。 | 2022-02-24
235 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 3D機能 |  |  | 表示されているVRに対して、任意のカラーテンプレートを適応させ表示できること。 | 2022-02-24
236 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 3D機能 |  |  | 断面や球体等で表示範囲の抽出や除外ができること。 | 2022-02-24
237 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 3D機能 |  |  | 作成した3Dは回転保存や平面保存できること。 | 2022-02-24
238 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 3D機能 |  |  | CTにおける自動骨除去機能を有すること。 | 2022-02-24
239 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 3D機能 |  |  | 作成したマスクは5個以上同時表示できること。 | 2022-02-24
240 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | フュージョン機能 |  |  | 異なるモダリティの画像をフュージョン表示できること。 | 2022-02-24
241 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 腹部脂肪解析 |  |  | 任意のCT断面を用いて脂肪含有量の解析ができること。 | 2022-02-24
242 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 血管抽出機能 |  |  | 脳血管等を自動でトレースし抽出する機能を有すること。 | 2022-02-24
243 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 比較表示機能 |  |  | 過去検査が存在する場合は今回検査と比較表示できること。 | 2022-02-24
244 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | スライサー機能 |  |  | 脊椎の椎体、椎間に平行にスライスを自動設定出来ること。 | 2022-02-24
245 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 表示 |  |  | 作業工程を保存し、次回展開時に前回状態を表示できること。 | 2022-02-24
246 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | オーバーレイ |  |  | 患者基本情報を3D再構成のVR画像作成時に自動的に非表示にすることで画像に埋め込まれる患者氏名を非表示にできること。研究用画像エクスポートの際の患者氏名を削除する手間の効率化を想定している。 | 2022-02-24
247 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 画像出力 |  |  | 作成したシリーズやイメージをDICOM保存し、連携する各サーバーへ送信できること。 | 2022-02-24
248 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 画像出力 |  |  | 作成したシリーズやイメージをJPEGやBMP等の汎用画像としてローカル保存できること。 | 2022-02-24
249 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 画像出力 |  |  | 作成したシリーズやイメージをAVIやMPEG等の汎用動画像としてローカル保存できること。 | 2022-02-24
250 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 画像出力 |  |  | 作成したシリーズやイメージからSTLファイルを生成し出力可能であること。 | 2022-02-24
252 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 |  |  |  | 総合病院の3D-PACSアプリケーションとして以下の処理・解析を行えること。 | 2022-02-24
253 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | MPR機能 | 総合病院 |  | CT、MRIの4Dデータが扱えること。 | 2022-02-24
254 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 頭頸部領域解析 | 総合病院 |  | CT/MRパーフュージョン解析が行えること。 | 2022-02-24
255 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 頭頸部領域解析 | 総合病院 |  | 脳血管描出が行えること。 単純と造影画像を用い、サブトラクションを行え、血管だけでなく、石灰化描出及び動静脈の分離が自動で行う機能を有すること。 | 2022-02-24
256 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 心臓領域解析 | 総合病院 |  | 冠動脈解析・石灰化スコア・SPECT-CTフュージョン・EF解析ができること。 | 2022-02-24
257 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 大血管領域解析 | 総合病院 |  | 大動脈ステント術前に血管解析（自動CPR作成機能及び計測機能・VR表示機能（View角度表示））を行えること。 | 2022-02-24
258 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | PET関連機能 | 総合病院 |  | PET-CT fusion機能及びSUV測定と過去画像比較ができること。 | 2022-02-24
259 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | PET関連機能 | 総合病院 |  | RECIST、体積等を計測ができること。 | 2022-02-24
260 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | TIC | 総合病院 |  | CT、MRI画像の経時的に撮影したデータからTime Intensity Curveを作成できること。 | 2022-02-24
261 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 呼吸器領域解析 | 総合病院 |  | 肺気腫の面積・体積測定がありCOPD（慢性閉塞性肺疾患）解析ができること。 | 2022-02-24
262 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 呼吸器領域解析 | 総合病院 |  | 造影CTから肺の各領域を抽出し、術前シュミレーションを行う。 | 2022-02-24
263 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 呼吸器領域解析 | 総合病院 |  | 仮想内視鏡（気管支鏡）画像が使用できること。 | 2022-02-24
264 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 消化器領域解析 | 総合病院 |  | 多断面における皮下脂肪、内臓脂肪の面積・体積を算出できること。 | 2022-02-24
265 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 機能 | 消化器領域解析 | 総合病院 |  | CT画像を用いた肝臓実質のVolumetryを行えること。CT画像では領域分割や支配領域(目安)の抽出も容易に行え、離断面表示などの術前シミュレーションも可能できること。 | 2022-02-24
269 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 保守機能 | アクセスログ管理 |  |  | 誰が、いつ、どの端末で、どの日付の、どの患者の、どの検査を参照したか確認できる機能を有すること。 | 2022-02-24
270 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 保守機能 | アクセスログ管理 |  |  | ユーザーのアクセスログを統計的に解析し利用頻度を確認できる機能を有すること。機能が無い場合は、統計解析可能なデータを出力できること。 | 2022-02-24
271 | 放射線・画像再構成/解析システム （3D PACS) | 保守機能 | 障害時対応 |  |  | 障害の程度にもよるがイベント発生日のうちに修復可能であること。 | 2022-02-24